## IO
|  |  | 输入 |  |  | 输出
-1 | -1 | R | DI | DI注释 | 继电器编号 | DO | DO注释 | 继电器编号
0 | 0 |  | R0 | 启动按钮 |  | R10000 | 启动指示灯
1 | 1 |  | R1 | 停止按钮 |  | R10001 | 停止指示灯
2 | 2 |  | R2 | 复位按钮 |  | R10002 | 复位指示灯
3 | 3 |  | R3 | 手自动切换开关 |  | R10003 | 三色红灯 | KA8
4 | 4 |  | R4 | 急停按钮 |  | R10004 | 三色黄灯 | KA9
5 | 5 |  | R5 | 前门门磁 |  | R10005 | 三色绿灯 | KA10
6 | 6 |  | R6 | 后门门磁 |  | R10006 | 蜂鸣器 | KA11
7 | 7 |  | R7 | 左门门磁 |  | R10007 | #1真空泵电源 | KA1
8 | 8 |  | R8 | 右门门磁 |  | R10008 | #2真空泵电源 | KA2
9 | 9 |  | R9 | 总气源压力信号 |  | R10009 | 备用
10 | 10 |  | R10 | 备用 |  | R10010 | 备用
11 | 11 |  | R11 | 备用 |  | R10011 | 备用
12 | 12 |  | R12 | 备用 |  | R10012 | 备用
13 | 13 |  | R13 | 备用 |  | R10013 | 氦检仪电源 | KA3
14 | 14 |  | R14 | 下工站允许放料信号 | KA16 | R10014 | 氦检仪启动/停止 | KA7
15 | 15 |  | R15 | 氦检仪待机信号 |  | R10015 | 轴控模块强制停止 | KA14
0 | 100 |  | R100 | 氦检仪报警信号 |  | R10100 | 进料升降伺服刹车 | KA12
1 | 101 |  | R101 | 备用 |  | R10101 | 出料升降伺服刹车 | KA13
2 | 102 |  | R102 | 备用 |  | R10102 | 备用
3 | 103 |  | R103 | 备用 |  | R10103 | 备用
4 | 104 |  | R104 | 备用 |  | R10104 | 下工站放料请求 | KA15
5 | 105 |  | R105 | 进料机械手腔体有料感应（常闭） |  | R10105 | 检测NG拉带#1电机 | KA4
6 | 106 |  | R106 | 出料机械手腔体有料感应（常闭） |  | R10106 | 检测NG拉带#2电机 | KA5
7 | 107 |  | R107 | 进料机械手柔性报警（常闭） |  | R10107 | 出料拉带电机 | KA6
8 | 108 |  | R108 | 出料机械手柔性报警（常闭） |  | R10108 | 扫码NG拨料气缸缩回
9 | 109 |  | R109 | 扫码NG拨料气缸缩回位 |  | R10109 | 扫码NG拨料气缸伸出
10 | 110 |  | R110 | 扫码NG拨料气缸伸出位 |  | R10110 | 备用
11 | 111 |  | R111 | 扫码NG放料位有料感应（常闭） |  | R10111 | 备用
12 | 112 |  | R112 | 扫码NG料满有料感应（常闭） |  | R10112 | 备用
13 | 113 |  | R113 | 扫码配对位有料感应（常闭） |  | R10113 | 备用
14 | 114 |  | R114 | 进料拉带#1扫码位有料感应（常闭） |  | R10114 | 备用
15 | 115 |  | R115 | 进料拉带#2扫码位有料感应（常闭） |  | R10115 | 备用
0 | 200 |  | R200 | 进料拉带#1上料安全位有料感应（常闭） |  | R10200 | 备用
1 | 201 |  | R201 | 进料拉带#2上料安全位有料感应（常闭） |  | R10201 | 备用
2 | 202 |  | R202 | 进料拉带#1上料位接近有料感应（常开） |  | R10202 | 进料#1夹爪气缸张开
3 | 203 |  | R203 | 进料拉带#2上料位接近有料感应（常开） |  | R10203 | 进料#1夹爪气缸夹紧
4 | 204 |  | R204 | 备用 |  | R10204 | 进料#2夹爪气缸张开
5 | 205 |  | R205 | 备用 |  | R10205 | 进料#2夹爪气缸夹紧
6 | 206 |  | R206 | 备用 |  | R10206 | 进料变距气缸张开
7 | 207 |  | R207 | 备用 |  | R10207 | 进料变距气缸闭合
8 | 208 |  | R208 | 备用 |  | R10208 | 出料#1夹爪气缸张开
9 | 209 |  | R209 | 备用 |  | R10209 | 出料#1夹爪气缸夹紧
10 | 210 |  | R210 | 检测NG拉带#1放料位有料感应（常闭） |  | R10210 | 出料#2夹爪气缸张开
11 | 211 |  | R211 | 检测NG拉带#2放料位有料感应（常闭） |  | R10211 | 出料#2夹爪气缸夹紧
12 | 212 |  | R212 | 检测NG拉带#1安全位有料感应（常闭） |  | R10212 | 出料变距气缸张开
13 | 213 |  | R213 | 检测NG拉带#2安全位有料感应（常闭） |  | R10213 | 出料变距气缸闭合
14 | 214 |  | R214 | 检测NG拉带#1料满有料感应（常闭） |  | R10214 | #1腔体一级气缸缩回
15 | 215 |  | R215 | 检测NG拉带#2料满有料感应（常闭） |  | R10215 | #1腔体一级气缸伸出
0 | 300 |  | R300 | 检测NG配对位有料感应（常闭） |  | R10300 | #2腔体一级气缸缩回
1 | 301 |  | R301 | 出料拉带#1放料位有料感应（常闭） |  | R10301 | #2腔体一级气缸伸出
2 | 302 |  | R302 | 出料拉带#2放料位有料感应（常闭） |  | R10302 | #3腔体一级气缸缩回
3 | 303 |  | R303 | 出料拉带#1安全位有料感应（常闭） |  | R10303 | #3腔体一级气缸伸出
4 | 304 |  | R304 | 出料拉带#2安全位有料感应（常闭） |  | R10304 | #1腔体二级气缸缩回
5 | 305 |  | R305 | 出料拉带末端有料感应（常闭） |  | R10305 | #1腔体二级气缸伸出
6 | 306 |  | R306 | 备用 |  | R10306 | #2腔体二级气缸缩回
7 | 307 |  | R307 | 备用 |  | R10307 | #2腔体二级气缸伸出
8 | 308 |  | R308 | 备用 |  | R10308 | #3腔体二级气缸缩回
9 | 309 |  | R309 | 备用 |  | R10309 | #3腔体二级气缸伸出
10 | 310 |  | R310 | 进料#1夹爪气缸张开位 |  | R10310 | #1腔体顶升气缸下降
11 | 311 |  | R311 | 进料#1夹爪气缸夹紧位 |  | R10311 | #1腔体顶升气缸上升
12 | 312 |  | R312 | 进料#2夹爪气缸张开位 |  | R10312 | #2腔体顶升气缸下降
13 | 313 |  | R313 | 进料#2夹爪气缸夹紧位 |  | R10313 | #2腔体顶升气缸上升
14 | 314 |  | R314 | 进料变距气缸张开位 |  | R10314 | #3腔体顶升气缸下降
15 | 315 |  | R315 | 进料变距气缸闭合位 |  | R10315 | #3腔体顶升气缸上升
0 | 400 |  | R400 | 出料#1夹爪气缸张开位 |  | R10400 | #1腔体氦检阀
1 | 401 |  | R401 | 出料#1夹爪气缸夹紧位 |  | R10401 | #2腔体氦检阀
2 | 402 |  | R402 | 出料#2夹爪气缸张开位 |  | R10402 | #3腔体氦检阀
3 | 403 |  | R403 | 出料#2夹爪气缸夹紧位 |  | R10403 | #1-1腔体总阀门
4 | 404 |  | R404 | 出料变距气缸张开位 |  | R10404 | #1-2腔体总阀门
5 | 405 |  | R405 | 出料变距气缸闭合位 |  | R10405 | #2-1腔体总阀门
6 | 406 |  | R406 | #1腔体一级气缸缩回位 |  | R10406 | #2-2腔体总阀门
7 | 407 |  | R407 | #1腔体一级气缸伸出位 |  | R10407 | #3-1腔体总阀门
8 | 408 |  | R408 | #2腔体一级气缸缩回位 |  | R10408 | #3-2腔体总阀门
9 | 409 |  | R409 | #2腔体一级气缸伸出位 |  | R10409 | #1-1腔体抽真空阀
10 | 410 |  | R410 | #3腔体一级气缸缩回位 |  | R10410 | #1-2腔体抽真空阀
11 | 411 |  | R411 | #3腔体一级气缸伸出位 |  | R10411 | #2-1腔体抽真空阀
12 | 412 |  | R412 | #1腔体二级气缸缩回位 |  | R10412 | #2-2腔体抽真空阀
13 | 413 |  | R413 | #1腔体二级气缸伸出位 |  | R10413 | #3-1腔体抽真空阀
14 | 414 |  | R414 | #2腔体二级气缸缩回位 |  | R10414 | #3-2腔体抽真空阀
15 | 415 |  | R415 | #2腔体二级气缸伸出位 |  | R10415 | #1腔体破真空阀
0 | 500 |  | R500 | #3腔体二级气缸缩回位 |  | R10500 | #2腔体破真空阀
1 | 501 |  | R501 | #3腔体二级气缸伸出位 |  | R10501 | #3腔体破真空阀
2 | 502 |  | R502 | #1腔体顶升气缸下降位 |  | R10502 | #1腔体吹气阀
3 | 503 |  | R503 | #1腔体顶升气缸上升位 |  | R10503 | #2腔体吹气阀
4 | 504 |  | R504 | #2腔体顶升气缸下降位 |  | R10504 | #3腔体吹气阀
5 | 505 |  | R505 | #2腔体顶升气缸上升位 |  | R10505 | 备用
6 | 506 |  | R506 | #3腔体顶升气缸下降位 |  | R10506 | 备用
7 | 507 |  | R507 | #3腔体顶升气缸上升位 |  | R10507 | 备用
8 | 508 |  | R508 | #1腔体氦检原位 |  | R10508 | 备用
9 | 509 |  | R509 | #2腔体氦检原位 |  | R10509 | 备用
10 | 510 |  | R510 | #3腔体氦检原位 |  | R10510 | 备用
11 | 511 |  | R511 | 备用 |  | R10511 | 备用
12 | 512 |  | R512 | 备用 |  | R10512 | 备用
13 | 513 |  | R513 | 备用 |  | R10513 | 备用
14 | 514 |  | R514 | 备用 |  | R10514 | 备用
15 | 515 |  | R515 | 备用 |  | R10515 | 备用
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## DI
|  | 标志位 |  |  | 指示灯 |  |  |  | 定时器位32位 |  |  | 定时器位32位 |  |  | 感应器屏闭延时 |  |  | 报警延时 |  |  | 感应器屏蔽 |  |  | 感应器报警
|  | 80000 | MR | Flag | 90000 | MR | [Lamp] | 2 | 1000 | EM | 屏蔽延时（SV） |  | EM | 延时（A） | T | 屏蔽延时 |  | T | 报警延时 |  | 10000 | LR | 感应器屏蔽（SW） | 140000 | MR | 异常，请检查 | [Alm]
|  | 继电器编号 | 注释 |  | 继电器编号 | 注释 |  |  |  | 软元件编号 | 注释 |  | 软元件编号 | 注释 |  | 定时器编号 | 注释 |  | 定时器编号 | 注释 |  | 软元件编号 | 注释 |  | 软元件编号 | HMI注释 | PLC注释
R0 | 启动按钮 | MR80000 | 启动按钮Flag[R0] |  | MR90000 | 启动按钮[Lamp] |  | 0 | 1000 | EM1000 | 启动按钮屏蔽延时（SV） | 2000 | EM2000 | 延时（A） | 200 | T200 | 启动按钮屏蔽延时[R0] | 600 | T600 | 启动按钮报警延时 | 10000 | LR10000 | 启动按钮感应器屏蔽（SW） | 140000 | MR140000 | (MR140000)启动按钮异常，请检查[R0] | 启动按钮[Alm]
R1 | 停止按钮 | MR80001 | 停止按钮Flag[R1] |  | MR90001 | 停止按钮[Lamp] |  | 1 | 1001 | EM1002 | 停止按钮屏蔽延时（SV） | 2001 | EM2002 | 延时（A） | 201 | T201 | 停止按钮屏蔽延时[R1] | 601 | T601 | 停止按钮报警延时 | 10001 | LR10001 | 停止按钮感应器屏蔽（SW） | 140001 | MR140001 | (MR140001)停止按钮异常，请检查[R1] | 停止按钮[Alm]
R2 | 复位按钮 | MR80002 | 复位按钮Flag[R2] |  | MR90002 | 复位按钮[Lamp] |  | 2 | 1002 | EM1004 | 复位按钮屏蔽延时（SV） | 2002 | EM2004 | 延时（A） | 202 | T202 | 复位按钮屏蔽延时[R2] | 602 | T602 | 复位按钮报警延时 | 10002 | LR10002 | 复位按钮感应器屏蔽（SW） | 140002 | MR140002 | (MR140002)复位按钮异常，请检查[R2] | 复位按钮[Alm]
R3 | 手自动切换开关 | MR80003 | 手自动切换开关Flag[R3] |  | MR90003 | 手自动切换开关[Lamp] |  | 3 | 1003 | EM1006 | 手自动切换开关屏蔽延时（SV） | 2003 | EM2006 | 延时（A） | 203 | T203 | 手自动切换开关屏蔽延时[R3] | 603 | T603 | 手自动切换开关报警延时 | 10003 | LR10003 | 手自动切换开关感应器屏蔽（SW） | 140003 | MR140003 | (MR140003)手自动切换开关异常，请检查[R3] | 手自动切换开关[Alm]
R4 | 急停按钮 | MR80004 | 急停按钮Flag[R4] |  | MR90004 | 急停按钮[Lamp] |  | 4 | 1004 | EM1008 | 急停按钮屏蔽延时（SV） | 2004 | EM2008 | 延时（A） | 204 | T204 | 急停按钮屏蔽延时[R4] | 604 | T604 | 急停按钮报警延时 | 10004 | LR10004 | 急停按钮感应器屏蔽（SW） | 140004 | MR140004 | (MR140004)急停按钮异常，请检查[R4] | 急停按钮[Alm]
R5 | 前门门磁 | MR80005 | 前门门磁Flag[R5] |  | MR90005 | 前门门磁[Lamp] |  | 5 | 1005 | EM1010 | 前门门磁屏蔽延时（SV） | 2005 | EM2010 | 延时（A） | 205 | T205 | 前门门磁屏蔽延时[R5] | 605 | T605 | 前门门磁报警延时 | 10005 | LR10005 | 前门门磁感应器屏蔽（SW） | 140005 | MR140005 | (MR140005)前门门磁异常，请检查[R5] | 前门门磁[Alm]
R6 | 后门门磁 | MR80006 | 后门门磁Flag[R6] |  | MR90006 | 后门门磁[Lamp] |  | 6 | 1006 | EM1012 | 后门门磁屏蔽延时（SV） | 2006 | EM2012 | 延时（A） | 206 | T206 | 后门门磁屏蔽延时[R6] | 606 | T606 | 后门门磁报警延时 | 10006 | LR10006 | 后门门磁感应器屏蔽（SW） | 140006 | MR140006 | (MR140006)后门门磁异常，请检查[R6] | 后门门磁[Alm]
R7 | 左门门磁 | MR80007 | 左门门磁Flag[R7] |  | MR90007 | 左门门磁[Lamp] |  | 7 | 1007 | EM1014 | 左门门磁屏蔽延时（SV） | 2007 | EM2014 | 延时（A） | 207 | T207 | 左门门磁屏蔽延时[R7] | 607 | T607 | 左门门磁报警延时 | 10007 | LR10007 | 左门门磁感应器屏蔽（SW） | 140007 | MR140007 | (MR140007)左门门磁异常，请检查[R7] | 左门门磁[Alm]
R8 | 右门门磁 | MR80008 | 右门门磁Flag[R8] |  | MR90008 | 右门门磁[Lamp] |  | 8 | 1008 | EM1016 | 右门门磁屏蔽延时（SV） | 2008 | EM2016 | 延时（A） | 208 | T208 | 右门门磁屏蔽延时[R8] | 608 | T608 | 右门门磁报警延时 | 10008 | LR10008 | 右门门磁感应器屏蔽（SW） | 140008 | MR140008 | (MR140008)右门门磁异常，请检查[R8] | 右门门磁[Alm]
R9 | 总气源压力信号 | MR80009 | 总气源压力信号Flag[R9] |  | MR90009 | 总气源压力信号[Lamp] |  | 9 | 1009 | EM1018 | 总气源压力信号屏蔽延时（SV） | 2009 | EM2018 | 延时（A） | 209 | T209 | 总气源压力信号屏蔽延时[R9] | 609 | T609 | 总气源压力信号报警延时 | 10009 | LR10009 | 总气源压力信号感应器屏蔽（SW） | 140009 | MR140009 | (MR140009)总气源压力信号异常，请检查[R9] | 总气源压力信号[Alm]
R10 | 备用 | MR80010 | 备用Flag[R10] |  | MR90010 | 备用[Lamp] |  | 10 | 1010 | EM1020 | 备用屏蔽延时（SV） | 2010 | EM2020 | 延时（A） | 210 | T210 | 备用屏蔽延时[R10] | 610 | T610 | 备用报警延时 | 10010 | LR10010 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140010 | MR140010 | (MR140010)备用异常，请检查[R10] | 备用[Alm]
R11 | 备用 | MR80011 | 备用Flag[R11] |  | MR90011 | 备用[Lamp] |  | 11 | 1011 | EM1022 | 备用屏蔽延时（SV） | 2011 | EM2022 | 延时（A） | 211 | T211 | 备用屏蔽延时[R11] | 611 | T611 | 备用报警延时 | 10011 | LR10011 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140011 | MR140011 | (MR140011)备用异常，请检查[R11] | 备用[Alm]
R12 | 备用 | MR80012 | 备用Flag[R12] |  | MR90012 | 备用[Lamp] |  | 12 | 1012 | EM1024 | 备用屏蔽延时（SV） | 2012 | EM2024 | 延时（A） | 212 | T212 | 备用屏蔽延时[R12] | 612 | T612 | 备用报警延时 | 10012 | LR10012 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140012 | MR140012 | (MR140012)备用异常，请检查[R12] | 备用[Alm]
R13 | 备用 | MR80013 | 备用Flag[R13] |  | MR90013 | 备用[Lamp] |  | 13 | 1013 | EM1026 | 备用屏蔽延时（SV） | 2013 | EM2026 | 延时（A） | 213 | T213 | 备用屏蔽延时[R13] | 613 | T613 | 备用报警延时 | 10013 | LR10013 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140013 | MR140013 | (MR140013)备用异常，请检查[R13] | 备用[Alm]
R14 | 下工站允许放料信号 | MR80014 | 下工站允许放料信号Flag[R14] |  | MR90014 | 下工站允许放料信号[Lamp] |  | 14 | 1014 | EM1028 | 下工站允许放料信号屏蔽延时（SV） | 2014 | EM2028 | 延时（A） | 214 | T214 | 下工站允许放料信号屏蔽延时[R14] | 614 | T614 | 下工站允许放料信号报警延时 | 10014 | LR10014 | 下工站允许放料信号感应器屏蔽（SW） | 140014 | MR140014 | (MR140014)下工站允许放料信号异常，请检查[R14] | 下工站允许放料信号[Alm]
R15 | 氦检仪待机信号 | MR80015 | 氦检仪待机信号Flag[R15] |  | MR90015 | 氦检仪待机信号[Lamp] |  | 15 | 1015 | EM1030 | 氦检仪待机信号屏蔽延时（SV） | 2015 | EM2030 | 延时（A） | 215 | T215 | 氦检仪待机信号屏蔽延时[R15] | 615 | T615 | 氦检仪待机信号报警延时 | 10015 | LR10015 | 氦检仪待机信号感应器屏蔽（SW） | 140015 | MR140015 | (MR140015)氦检仪待机信号异常，请检查[R15] | 氦检仪待机信号[Alm]
R100 | 氦检仪报警信号 | MR80100 | 氦检仪报警信号Flag[R100] |  | MR90100 | 氦检仪报警信号[Lamp] |  | 16 | 1016 | EM1032 | 氦检仪报警信号屏蔽延时（SV） | 2016 | EM2032 | 延时（A） | 216 | T216 | 氦检仪报警信号屏蔽延时[R100] | 616 | T616 | 氦检仪报警信号报警延时 | 10100 | LR10100 | 氦检仪报警信号感应器屏蔽（SW） | 140100 | MR140100 | (MR140100)氦检仪报警信号异常，请检查[R100] | 氦检仪报警信号[Alm]
R101 | 进料机械手腔体有料感应（常闭） | MR80101 | 进料机械手腔体有料感应（常闭）Flag[R101] |  | MR90101 | 进料机械手腔体有料感应（常闭）[Lamp] |  | 17 | 1017 | EM1034 | 进料机械手腔体有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2017 | EM2034 | 延时（A） | 217 | T217 | 进料机械手腔体有料感应（常闭）屏蔽延时[R101] | 617 | T617 | 进料机械手腔体有料感应（常闭）报警延时 | 10101 | LR10101 | 进料机械手腔体有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140101 | MR140101 | (MR140101)进料机械手腔体有料感应（常闭）异常，请检查[R101] | 进料机械手腔体有料感应（常闭）[Alm]
R102 | 出料机械手腔体有料感应（常闭） | MR80102 | 出料机械手腔体有料感应（常闭）Flag[R102] |  | MR90102 | 出料机械手腔体有料感应（常闭）[Lamp] |  | 18 | 1018 | EM1036 | 出料机械手腔体有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2018 | EM2036 | 延时（A） | 218 | T218 | 出料机械手腔体有料感应（常闭）屏蔽延时[R102] | 618 | T618 | 出料机械手腔体有料感应（常闭）报警延时 | 10102 | LR10102 | 出料机械手腔体有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140102 | MR140102 | (MR140102)出料机械手腔体有料感应（常闭）异常，请检查[R102] | 出料机械手腔体有料感应（常闭）[Alm]
R103 | 进料机械手柔性报警（常闭） | MR80103 | 进料机械手柔性报警（常闭）Flag[R103] |  | MR90103 | 进料机械手柔性报警（常闭）[Lamp] |  | 19 | 1019 | EM1038 | 进料机械手柔性报警（常闭）屏蔽延时（SV） | 2019 | EM2038 | 延时（A） | 219 | T219 | 进料机械手柔性报警（常闭）屏蔽延时[R103] | 619 | T619 | 进料机械手柔性报警（常闭）报警延时 | 10103 | LR10103 | 进料机械手柔性报警（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140103 | MR140103 | (MR140103)进料机械手柔性报警（常闭）异常，请检查[R103] | 进料机械手柔性报警（常闭）[Alm]
R104 | 出料机械手柔性报警（常闭） | MR80104 | 出料机械手柔性报警（常闭）Flag[R104] |  | MR90104 | 出料机械手柔性报警（常闭）[Lamp] |  | 20 | 1020 | EM1040 | 出料机械手柔性报警（常闭）屏蔽延时（SV） | 2020 | EM2040 | 延时（A） | 220 | T220 | 出料机械手柔性报警（常闭）屏蔽延时[R104] | 620 | T620 | 出料机械手柔性报警（常闭）报警延时 | 10104 | LR10104 | 出料机械手柔性报警（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140104 | MR140104 | (MR140104)出料机械手柔性报警（常闭）异常，请检查[R104] | 出料机械手柔性报警（常闭）[Alm]
R105 | 扫码NG拨料气缸缩回位 | MR80105 | 扫码NG拨料气缸缩回位Flag[R105] |  | MR90105 | 扫码NG拨料气缸缩回位[Lamp] |  | 21 | 1021 | EM1042 | 扫码NG拨料气缸缩回位屏蔽延时（SV） | 2021 | EM2042 | 延时（A） | 221 | T221 | 扫码NG拨料气缸缩回位屏蔽延时[R105] | 621 | T621 | 扫码NG拨料气缸缩回位报警延时 | 10105 | LR10105 | 扫码NG拨料气缸缩回位感应器屏蔽（SW） | 140105 | MR140105 | (MR140105)扫码NG拨料气缸缩回位异常，请检查[R105] | 扫码NG拨料气缸缩回位[Alm]
R106 | 扫码NG拨料气缸伸出位 | MR80106 | 扫码NG拨料气缸伸出位Flag[R106] |  | MR90106 | 扫码NG拨料气缸伸出位[Lamp] |  | 22 | 1022 | EM1044 | 扫码NG拨料气缸伸出位屏蔽延时（SV） | 2022 | EM2044 | 延时（A） | 222 | T222 | 扫码NG拨料气缸伸出位屏蔽延时[R106] | 622 | T622 | 扫码NG拨料气缸伸出位报警延时 | 10106 | LR10106 | 扫码NG拨料气缸伸出位感应器屏蔽（SW） | 140106 | MR140106 | (MR140106)扫码NG拨料气缸伸出位异常，请检查[R106] | 扫码NG拨料气缸伸出位[Alm]
R107 | 扫码NG放料位有料感应（常闭） | MR80107 | 扫码NG放料位有料感应（常闭）Flag[R107] |  | MR90107 | 扫码NG放料位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 23 | 1023 | EM1046 | 扫码NG放料位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2023 | EM2046 | 延时（A） | 223 | T223 | 扫码NG放料位有料感应（常闭）屏蔽延时[R107] | 623 | T623 | 扫码NG放料位有料感应（常闭）报警延时 | 10107 | LR10107 | 扫码NG放料位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140107 | MR140107 | (MR140107)扫码NG放料位有料感应（常闭）异常，请检查[R107] | 扫码NG放料位有料感应（常闭）[Alm]
R108 | 扫码NG料满有料感应（常闭） | MR80108 | 扫码NG料满有料感应（常闭）Flag[R108] |  | MR90108 | 扫码NG料满有料感应（常闭）[Lamp] |  | 24 | 1024 | EM1048 | 扫码NG料满有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2024 | EM2048 | 延时（A） | 224 | T224 | 扫码NG料满有料感应（常闭）屏蔽延时[R108] | 624 | T624 | 扫码NG料满有料感应（常闭）报警延时 | 10108 | LR10108 | 扫码NG料满有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140108 | MR140108 | (MR140108)扫码NG料满有料感应（常闭）异常，请检查[R108] | 扫码NG料满有料感应（常闭）[Alm]
R109 | 扫码配对位有料感应（常闭） | MR80109 | 扫码配对位有料感应（常闭）Flag[R109] |  | MR90109 | 扫码配对位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 25 | 1025 | EM1050 | 扫码配对位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2025 | EM2050 | 延时（A） | 225 | T225 | 扫码配对位有料感应（常闭）屏蔽延时[R109] | 625 | T625 | 扫码配对位有料感应（常闭）报警延时 | 10109 | LR10109 | 扫码配对位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140109 | MR140109 | (MR140109)扫码配对位有料感应（常闭）异常，请检查[R109] | 扫码配对位有料感应（常闭）[Alm]
R110 | 进料拉带#1扫码位有料感应（常闭） | MR80110 | 进料拉带#1扫码位有料感应（常闭）Flag[R110] |  | MR90110 | 进料拉带#1扫码位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 26 | 1026 | EM1052 | 进料拉带#1扫码位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2026 | EM2052 | 延时（A） | 226 | T226 | 进料拉带#1扫码位有料感应（常闭）屏蔽延时[R110] | 626 | T626 | 进料拉带#1扫码位有料感应（常闭）报警延时 | 10110 | LR10110 | 进料拉带#1扫码位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140110 | MR140110 | (MR140110)进料拉带#1扫码位有料感应（常闭）异常，请检查[R110] | 进料拉带#1扫码位有料感应（常闭）[Alm]
R111 | 进料拉带#2扫码位有料感应（常闭） | MR80111 | 进料拉带#2扫码位有料感应（常闭）Flag[R111] |  | MR90111 | 进料拉带#2扫码位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 27 | 1027 | EM1054 | 进料拉带#2扫码位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2027 | EM2054 | 延时（A） | 227 | T227 | 进料拉带#2扫码位有料感应（常闭）屏蔽延时[R111] | 627 | T627 | 进料拉带#2扫码位有料感应（常闭）报警延时 | 10111 | LR10111 | 进料拉带#2扫码位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140111 | MR140111 | (MR140111)进料拉带#2扫码位有料感应（常闭）异常，请检查[R111] | 进料拉带#2扫码位有料感应（常闭）[Alm]
R112 | 进料拉带#1上料安全位有料感应（常闭） | MR80112 | 进料拉带#1上料安全位有料感应（常闭）Flag[R112] |  | MR90112 | 进料拉带#1上料安全位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 28 | 1028 | EM1056 | 进料拉带#1上料安全位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2028 | EM2056 | 延时（A） | 228 | T228 | 进料拉带#1上料安全位有料感应（常闭）屏蔽延时[R112] | 628 | T628 | 进料拉带#1上料安全位有料感应（常闭）报警延时 | 10112 | LR10112 | 进料拉带#1上料安全位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140112 | MR140112 | (MR140112)进料拉带#1上料安全位有料感应（常闭）异常，请检查[R112] | 进料拉带#1上料安全位有料感应（常闭）[Alm]
R113 | 进料拉带#2上料安全位有料感应（常闭） | MR80113 | 进料拉带#2上料安全位有料感应（常闭）Flag[R113] |  | MR90113 | 进料拉带#2上料安全位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 29 | 1029 | EM1058 | 进料拉带#2上料安全位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2029 | EM2058 | 延时（A） | 229 | T229 | 进料拉带#2上料安全位有料感应（常闭）屏蔽延时[R113] | 629 | T629 | 进料拉带#2上料安全位有料感应（常闭）报警延时 | 10113 | LR10113 | 进料拉带#2上料安全位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140113 | MR140113 | (MR140113)进料拉带#2上料安全位有料感应（常闭）异常，请检查[R113] | 进料拉带#2上料安全位有料感应（常闭）[Alm]
R114 | 进料拉带#1上料位接近有料感应（常开） | MR80114 | 进料拉带#1上料位接近有料感应（常开）Flag[R114] |  | MR90114 | 进料拉带#1上料位接近有料感应（常开）[Lamp] |  | 30 | 1030 | EM1060 | 进料拉带#1上料位接近有料感应（常开）屏蔽延时（SV） | 2030 | EM2060 | 延时（A） | 230 | T230 | 进料拉带#1上料位接近有料感应（常开）屏蔽延时[R114] | 630 | T630 | 进料拉带#1上料位接近有料感应（常开）报警延时 | 10114 | LR10114 | 进料拉带#1上料位接近有料感应（常开）感应器屏蔽（SW） | 140114 | MR140114 | (MR140114)进料拉带#1上料位接近有料感应（常开）异常，请检查[R114] | 进料拉带#1上料位接近有料感应（常开）[Alm]
R115 | 进料拉带#2上料位接近有料感应（常开） | MR80115 | 进料拉带#2上料位接近有料感应（常开）Flag[R115] |  | MR90115 | 进料拉带#2上料位接近有料感应（常开）[Lamp] |  | 31 | 1031 | EM1062 | 进料拉带#2上料位接近有料感应（常开）屏蔽延时（SV） | 2031 | EM2062 | 延时（A） | 231 | T231 | 进料拉带#2上料位接近有料感应（常开）屏蔽延时[R115] | 631 | T631 | 进料拉带#2上料位接近有料感应（常开）报警延时 | 10115 | LR10115 | 进料拉带#2上料位接近有料感应（常开）感应器屏蔽（SW） | 140115 | MR140115 | (MR140115)进料拉带#2上料位接近有料感应（常开）异常，请检查[R115] | 进料拉带#2上料位接近有料感应（常开）[Alm]
R200 | #REF! | MR80200 | #REF! |  | MR90200 | #REF! |  | 32 | 1032 | EM1064 | #REF! | 2032 | EM2064 | 延时（A） | 232 | T232 | #REF! | 632 | T632 | #REF! | 10200 | LR10200 | #REF! | 140200 | MR140200 | #REF! | #REF!
R201 | #REF! | MR80201 | #REF! |  | MR90201 | #REF! |  | 33 | 1033 | EM1066 | #REF! | 2033 | EM2066 | 延时（A） | 233 | T233 | #REF! | 633 | T633 | #REF! | 10201 | LR10201 | #REF! | 140201 | MR140201 | #REF! | #REF!
R202 | #REF! | MR80202 | #REF! |  | MR90202 | #REF! |  | 34 | 1034 | EM1068 | #REF! | 2034 | EM2068 | 延时（A） | 234 | T234 | #REF! | 634 | T634 | #REF! | 10202 | LR10202 | #REF! | 140202 | MR140202 | #REF! | #REF!
R203 | #REF! | MR80203 | #REF! |  | MR90203 | #REF! |  | 35 | 1035 | EM1070 | #REF! | 2035 | EM2070 | 延时（A） | 235 | T235 | #REF! | 635 | T635 | #REF! | 10203 | LR10203 | #REF! | 140203 | MR140203 | #REF! | #REF!
R204 | 备用 | MR80204 | 备用Flag[R204] |  | MR90204 | 备用[Lamp] |  | 36 | 1036 | EM1072 | 备用屏蔽延时（SV） | 2036 | EM2072 | 延时（A） | 236 | T236 | 备用屏蔽延时[R204] | 636 | T636 | 备用报警延时 | 10204 | LR10204 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140204 | MR140204 | (MR140204)备用异常，请检查[R204] | 备用[Alm]
R205 | 备用 | MR80205 | 备用Flag[R205] |  | MR90205 | 备用[Lamp] |  | 37 | 1037 | EM1074 | 备用屏蔽延时（SV） | 2037 | EM2074 | 延时（A） | 237 | T237 | 备用屏蔽延时[R205] | 637 | T637 | 备用报警延时 | 10205 | LR10205 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140205 | MR140205 | (MR140205)备用异常，请检查[R205] | 备用[Alm]
R206 | 备用 | MR80206 | 备用Flag[R206] |  | MR90206 | 备用[Lamp] |  | 38 | 1038 | EM1076 | 备用屏蔽延时（SV） | 2038 | EM2076 | 延时（A） | 238 | T238 | 备用屏蔽延时[R206] | 638 | T638 | 备用报警延时 | 10206 | LR10206 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140206 | MR140206 | (MR140206)备用异常，请检查[R206] | 备用[Alm]
R207 | 备用 | MR80207 | 备用Flag[R207] |  | MR90207 | 备用[Lamp] |  | 39 | 1039 | EM1078 | 备用屏蔽延时（SV） | 2039 | EM2078 | 延时（A） | 239 | T239 | 备用屏蔽延时[R207] | 639 | T639 | 备用报警延时 | 10207 | LR10207 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140207 | MR140207 | (MR140207)备用异常，请检查[R207] | 备用[Alm]
R208 | 备用 | MR80208 | 备用Flag[R208] |  | MR90208 | 备用[Lamp] |  | 40 | 1040 | EM1080 | 备用屏蔽延时（SV） | 2040 | EM2080 | 延时（A） | 240 | T240 | 备用屏蔽延时[R208] | 640 | T640 | 备用报警延时 | 10208 | LR10208 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140208 | MR140208 | (MR140208)备用异常，请检查[R208] | 备用[Alm]
R209 | 备用 | MR80209 | 备用Flag[R209] |  | MR90209 | 备用[Lamp] |  | 41 | 1041 | EM1082 | 备用屏蔽延时（SV） | 2041 | EM2082 | 延时（A） | 241 | T241 | 备用屏蔽延时[R209] | 641 | T641 | 备用报警延时 | 10209 | LR10209 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140209 | MR140209 | (MR140209)备用异常，请检查[R209] | 备用[Alm]
R210 | 检测NG拉带#1放料位有料感应（常闭） | MR80210 | 检测NG拉带#1放料位有料感应（常闭）Flag[R210] |  | MR90210 | 检测NG拉带#1放料位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 42 | 1042 | EM1084 | 检测NG拉带#1放料位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2042 | EM2084 | 延时（A） | 242 | T242 | 检测NG拉带#1放料位有料感应（常闭）屏蔽延时[R210] | 642 | T642 | 检测NG拉带#1放料位有料感应（常闭）报警延时 | 10210 | LR10210 | 检测NG拉带#1放料位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140210 | MR140210 | (MR140210)检测NG拉带#1放料位有料感应（常闭）异常，请检查[R210] | 检测NG拉带#1放料位有料感应（常闭）[Alm]
R211 | 检测NG拉带#2放料位有料感应（常闭） | MR80211 | 检测NG拉带#2放料位有料感应（常闭）Flag[R211] |  | MR90211 | 检测NG拉带#2放料位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 43 | 1043 | EM1086 | 检测NG拉带#2放料位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2043 | EM2086 | 延时（A） | 243 | T243 | 检测NG拉带#2放料位有料感应（常闭）屏蔽延时[R211] | 643 | T643 | 检测NG拉带#2放料位有料感应（常闭）报警延时 | 10211 | LR10211 | 检测NG拉带#2放料位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140211 | MR140211 | (MR140211)检测NG拉带#2放料位有料感应（常闭）异常，请检查[R211] | 检测NG拉带#2放料位有料感应（常闭）[Alm]
R212 | 检测NG拉带#1安全位有料感应（常闭） | MR80212 | 检测NG拉带#1安全位有料感应（常闭）Flag[R212] |  | MR90212 | 检测NG拉带#1安全位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 44 | 1044 | EM1088 | 检测NG拉带#1安全位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2044 | EM2088 | 延时（A） | 244 | T244 | 检测NG拉带#1安全位有料感应（常闭）屏蔽延时[R212] | 644 | T644 | 检测NG拉带#1安全位有料感应（常闭）报警延时 | 10212 | LR10212 | 检测NG拉带#1安全位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140212 | MR140212 | (MR140212)检测NG拉带#1安全位有料感应（常闭）异常，请检查[R212] | 检测NG拉带#1安全位有料感应（常闭）[Alm]
R213 | 检测NG拉带#2安全位有料感应（常闭） | MR80213 | 检测NG拉带#2安全位有料感应（常闭）Flag[R213] |  | MR90213 | 检测NG拉带#2安全位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 45 | 1045 | EM1090 | 检测NG拉带#2安全位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2045 | EM2090 | 延时（A） | 245 | T245 | 检测NG拉带#2安全位有料感应（常闭）屏蔽延时[R213] | 645 | T645 | 检测NG拉带#2安全位有料感应（常闭）报警延时 | 10213 | LR10213 | 检测NG拉带#2安全位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140213 | MR140213 | (MR140213)检测NG拉带#2安全位有料感应（常闭）异常，请检查[R213] | 检测NG拉带#2安全位有料感应（常闭）[Alm]
R214 | 检测NG拉带#1料满有料感应（常闭） | MR80214 | 检测NG拉带#1料满有料感应（常闭）Flag[R214] |  | MR90214 | 检测NG拉带#1料满有料感应（常闭）[Lamp] |  | 46 | 1046 | EM1092 | 检测NG拉带#1料满有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2046 | EM2092 | 延时（A） | 246 | T246 | 检测NG拉带#1料满有料感应（常闭）屏蔽延时[R214] | 646 | T646 | 检测NG拉带#1料满有料感应（常闭）报警延时 | 10214 | LR10214 | 检测NG拉带#1料满有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140214 | MR140214 | (MR140214)检测NG拉带#1料满有料感应（常闭）异常，请检查[R214] | 检测NG拉带#1料满有料感应（常闭）[Alm]
R215 | 检测NG拉带#2料满有料感应（常闭） | MR80215 | 检测NG拉带#2料满有料感应（常闭）Flag[R215] |  | MR90215 | 检测NG拉带#2料满有料感应（常闭）[Lamp] |  | 47 | 1047 | EM1094 | 检测NG拉带#2料满有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2047 | EM2094 | 延时（A） | 247 | T247 | 检测NG拉带#2料满有料感应（常闭）屏蔽延时[R215] | 647 | T647 | 检测NG拉带#2料满有料感应（常闭）报警延时 | 10215 | LR10215 | 检测NG拉带#2料满有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140215 | MR140215 | (MR140215)检测NG拉带#2料满有料感应（常闭）异常，请检查[R215] | 检测NG拉带#2料满有料感应（常闭）[Alm]
R300 | 检测NG配对位有料感应（常闭） | MR80300 | 检测NG配对位有料感应（常闭）Flag[R300] |  | MR90300 | 检测NG配对位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 48 | 1048 | EM1096 | 检测NG配对位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2048 | EM2096 | 延时（A） | 248 | T248 | 检测NG配对位有料感应（常闭）屏蔽延时[R300] | 648 | T648 | 检测NG配对位有料感应（常闭）报警延时 | 10300 | LR10300 | 检测NG配对位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140300 | MR140300 | (MR140300)检测NG配对位有料感应（常闭）异常，请检查[R300] | 检测NG配对位有料感应（常闭）[Alm]
R301 | 出料拉带#1放料位有料感应（常闭） | MR80301 | 出料拉带#1放料位有料感应（常闭）Flag[R301] |  | MR90301 | 出料拉带#1放料位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 49 | 1049 | EM1098 | 出料拉带#1放料位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2049 | EM2098 | 延时（A） | 249 | T249 | 出料拉带#1放料位有料感应（常闭）屏蔽延时[R301] | 649 | T649 | 出料拉带#1放料位有料感应（常闭）报警延时 | 10301 | LR10301 | 出料拉带#1放料位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140301 | MR140301 | (MR140301)出料拉带#1放料位有料感应（常闭）异常，请检查[R301] | 出料拉带#1放料位有料感应（常闭）[Alm]
R302 | 出料拉带#2放料位有料感应（常闭） | MR80302 | 出料拉带#2放料位有料感应（常闭）Flag[R302] |  | MR90302 | 出料拉带#2放料位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 50 | 1050 | EM1100 | 出料拉带#2放料位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2050 | EM2100 | 延时（A） | 250 | T250 | 出料拉带#2放料位有料感应（常闭）屏蔽延时[R302] | 650 | T650 | 出料拉带#2放料位有料感应（常闭）报警延时 | 10302 | LR10302 | 出料拉带#2放料位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140302 | MR140302 | (MR140302)出料拉带#2放料位有料感应（常闭）异常，请检查[R302] | 出料拉带#2放料位有料感应（常闭）[Alm]
R303 | 出料拉带#1安全位有料感应（常闭） | MR80303 | 出料拉带#1安全位有料感应（常闭）Flag[R303] |  | MR90303 | 出料拉带#1安全位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 51 | 1051 | EM1102 | 出料拉带#1安全位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2051 | EM2102 | 延时（A） | 251 | T251 | 出料拉带#1安全位有料感应（常闭）屏蔽延时[R303] | 651 | T651 | 出料拉带#1安全位有料感应（常闭）报警延时 | 10303 | LR10303 | 出料拉带#1安全位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140303 | MR140303 | (MR140303)出料拉带#1安全位有料感应（常闭）异常，请检查[R303] | 出料拉带#1安全位有料感应（常闭）[Alm]
R304 | 出料拉带#2安全位有料感应（常闭） | MR80304 | 出料拉带#2安全位有料感应（常闭）Flag[R304] |  | MR90304 | 出料拉带#2安全位有料感应（常闭）[Lamp] |  | 52 | 1052 | EM1104 | 出料拉带#2安全位有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2052 | EM2104 | 延时（A） | 252 | T252 | 出料拉带#2安全位有料感应（常闭）屏蔽延时[R304] | 652 | T652 | 出料拉带#2安全位有料感应（常闭）报警延时 | 10304 | LR10304 | 出料拉带#2安全位有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140304 | MR140304 | (MR140304)出料拉带#2安全位有料感应（常闭）异常，请检查[R304] | 出料拉带#2安全位有料感应（常闭）[Alm]
R305 | 出料拉带末端有料感应（常闭） | MR80305 | 出料拉带末端有料感应（常闭）Flag[R305] |  | MR90305 | 出料拉带末端有料感应（常闭）[Lamp] |  | 53 | 1053 | EM1106 | 出料拉带末端有料感应（常闭）屏蔽延时（SV） | 2053 | EM2106 | 延时（A） | 253 | T253 | 出料拉带末端有料感应（常闭）屏蔽延时[R305] | 653 | T653 | 出料拉带末端有料感应（常闭）报警延时 | 10305 | LR10305 | 出料拉带末端有料感应（常闭）感应器屏蔽（SW） | 140305 | MR140305 | (MR140305)出料拉带末端有料感应（常闭）异常，请检查[R305] | 出料拉带末端有料感应（常闭）[Alm]
R306 | 备用 | MR80306 | 备用Flag[R306] |  | MR90306 | 备用[Lamp] |  | 54 | 1054 | EM1108 | 备用屏蔽延时（SV） | 2054 | EM2108 | 延时（A） | 254 | T254 | 备用屏蔽延时[R306] | 654 | T654 | 备用报警延时 | 10306 | LR10306 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140306 | MR140306 | (MR140306)备用异常，请检查[R306] | 备用[Alm]
R307 | 备用 | MR80307 | 备用Flag[R307] |  | MR90307 | 备用[Lamp] |  | 55 | 1055 | EM1110 | 备用屏蔽延时（SV） | 2055 | EM2110 | 延时（A） | 255 | T255 | 备用屏蔽延时[R307] | 655 | T655 | 备用报警延时 | 10307 | LR10307 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140307 | MR140307 | (MR140307)备用异常，请检查[R307] | 备用[Alm]
R308 | 备用 | MR80308 | 备用Flag[R308] |  | MR90308 | 备用[Lamp] |  | 56 | 1056 | EM1112 | 备用屏蔽延时（SV） | 2056 | EM2112 | 延时（A） | 256 | T256 | 备用屏蔽延时[R308] | 656 | T656 | 备用报警延时 | 10308 | LR10308 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140308 | MR140308 | (MR140308)备用异常，请检查[R308] | 备用[Alm]
R309 | 备用 | MR80309 | 备用Flag[R309] |  | MR90309 | 备用[Lamp] |  | 57 | 1057 | EM1114 | 备用屏蔽延时（SV） | 2057 | EM2114 | 延时（A） | 257 | T257 | 备用屏蔽延时[R309] | 657 | T657 | 备用报警延时 | 10309 | LR10309 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140309 | MR140309 | (MR140309)备用异常，请检查[R309] | 备用[Alm]
R310 | 进料#1夹爪气缸张开位 | MR80310 | 进料#1夹爪气缸张开位Flag[R310] |  | MR90310 | 进料#1夹爪气缸张开位[Lamp] |  | 58 | 1058 | EM1116 | 进料#1夹爪气缸张开位屏蔽延时（SV） | 2058 | EM2116 | 延时（A） | 258 | T258 | 进料#1夹爪气缸张开位屏蔽延时[R310] | 658 | T658 | 进料#1夹爪气缸张开位报警延时 | 10310 | LR10310 | 进料#1夹爪气缸张开位感应器屏蔽（SW） | 140310 | MR140310 | (MR140310)进料#1夹爪气缸张开位异常，请检查[R310] | 进料#1夹爪气缸张开位[Alm]
R311 | 进料#1夹爪气缸夹紧位 | MR80311 | 进料#1夹爪气缸夹紧位Flag[R311] |  | MR90311 | 进料#1夹爪气缸夹紧位[Lamp] |  | 59 | 1059 | EM1118 | 进料#1夹爪气缸夹紧位屏蔽延时（SV） | 2059 | EM2118 | 延时（A） | 259 | T259 | 进料#1夹爪气缸夹紧位屏蔽延时[R311] | 659 | T659 | 进料#1夹爪气缸夹紧位报警延时 | 10311 | LR10311 | 进料#1夹爪气缸夹紧位感应器屏蔽（SW） | 140311 | MR140311 | (MR140311)进料#1夹爪气缸夹紧位异常，请检查[R311] | 进料#1夹爪气缸夹紧位[Alm]
R312 | 进料#2夹爪气缸张开位 | MR80312 | 进料#2夹爪气缸张开位Flag[R312] |  | MR90312 | 进料#2夹爪气缸张开位[Lamp] |  | 60 | 1060 | EM1120 | 进料#2夹爪气缸张开位屏蔽延时（SV） | 2060 | EM2120 | 延时（A） | 260 | T260 | 进料#2夹爪气缸张开位屏蔽延时[R312] | 660 | T660 | 进料#2夹爪气缸张开位报警延时 | 10312 | LR10312 | 进料#2夹爪气缸张开位感应器屏蔽（SW） | 140312 | MR140312 | (MR140312)进料#2夹爪气缸张开位异常，请检查[R312] | 进料#2夹爪气缸张开位[Alm]
R313 | 进料#2夹爪气缸夹紧位 | MR80313 | 进料#2夹爪气缸夹紧位Flag[R313] |  | MR90313 | 进料#2夹爪气缸夹紧位[Lamp] |  | 61 | 1061 | EM1122 | 进料#2夹爪气缸夹紧位屏蔽延时（SV） | 2061 | EM2122 | 延时（A） | 261 | T261 | 进料#2夹爪气缸夹紧位屏蔽延时[R313] | 661 | T661 | 进料#2夹爪气缸夹紧位报警延时 | 10313 | LR10313 | 进料#2夹爪气缸夹紧位感应器屏蔽（SW） | 140313 | MR140313 | (MR140313)进料#2夹爪气缸夹紧位异常，请检查[R313] | 进料#2夹爪气缸夹紧位[Alm]
R314 | 进料变距气缸张开位 | MR80314 | 进料变距气缸张开位Flag[R314] |  | MR90314 | 进料变距气缸张开位[Lamp] |  | 62 | 1062 | EM1124 | 进料变距气缸张开位屏蔽延时（SV） | 2062 | EM2124 | 延时（A） | 262 | T262 | 进料变距气缸张开位屏蔽延时[R314] | 662 | T662 | 进料变距气缸张开位报警延时 | 10314 | LR10314 | 进料变距气缸张开位感应器屏蔽（SW） | 140314 | MR140314 | (MR140314)进料变距气缸张开位异常，请检查[R314] | 进料变距气缸张开位[Alm]
R315 | 进料变距气缸闭合位 | MR80315 | 进料变距气缸闭合位Flag[R315] |  | MR90315 | 进料变距气缸闭合位[Lamp] |  | 63 | 1063 | EM1126 | 进料变距气缸闭合位屏蔽延时（SV） | 2063 | EM2126 | 延时（A） | 263 | T263 | 进料变距气缸闭合位屏蔽延时[R315] | 663 | T663 | 进料变距气缸闭合位报警延时 | 10315 | LR10315 | 进料变距气缸闭合位感应器屏蔽（SW） | 140315 | MR140315 | (MR140315)进料变距气缸闭合位异常，请检查[R315] | 进料变距气缸闭合位[Alm]
R400 | 出料#1夹爪气缸张开位 | MR80400 | 出料#1夹爪气缸张开位Flag[R400] |  | MR90400 | 出料#1夹爪气缸张开位[Lamp] |  | 64 | 1064 | EM1128 | 出料#1夹爪气缸张开位屏蔽延时（SV） | 2064 | EM2128 | 延时（A） | 264 | T264 | 出料#1夹爪气缸张开位屏蔽延时[R400] | 664 | T664 | 出料#1夹爪气缸张开位报警延时 | 10400 | LR10400 | 出料#1夹爪气缸张开位感应器屏蔽（SW） | 140400 | MR140400 | (MR140400)出料#1夹爪气缸张开位异常，请检查[R400] | 出料#1夹爪气缸张开位[Alm]
R401 | 出料#1夹爪气缸夹紧位 | MR80401 | 出料#1夹爪气缸夹紧位Flag[R401] |  | MR90401 | 出料#1夹爪气缸夹紧位[Lamp] |  | 65 | 1065 | EM1130 | 出料#1夹爪气缸夹紧位屏蔽延时（SV） | 2065 | EM2130 | 延时（A） | 265 | T265 | 出料#1夹爪气缸夹紧位屏蔽延时[R401] | 665 | T665 | 出料#1夹爪气缸夹紧位报警延时 | 10401 | LR10401 | 出料#1夹爪气缸夹紧位感应器屏蔽（SW） | 140401 | MR140401 | (MR140401)出料#1夹爪气缸夹紧位异常，请检查[R401] | 出料#1夹爪气缸夹紧位[Alm]
R402 | 出料#2夹爪气缸张开位 | MR80402 | 出料#2夹爪气缸张开位Flag[R402] |  | MR90402 | 出料#2夹爪气缸张开位[Lamp] |  | 66 | 1066 | EM1132 | 出料#2夹爪气缸张开位屏蔽延时（SV） | 2066 | EM2132 | 延时（A） | 266 | T266 | 出料#2夹爪气缸张开位屏蔽延时[R402] | 666 | T666 | 出料#2夹爪气缸张开位报警延时 | 10402 | LR10402 | 出料#2夹爪气缸张开位感应器屏蔽（SW） | 140402 | MR140402 | (MR140402)出料#2夹爪气缸张开位异常，请检查[R402] | 出料#2夹爪气缸张开位[Alm]
R403 | 出料#2夹爪气缸夹紧位 | MR80403 | 出料#2夹爪气缸夹紧位Flag[R403] |  | MR90403 | 出料#2夹爪气缸夹紧位[Lamp] |  | 67 | 1067 | EM1134 | 出料#2夹爪气缸夹紧位屏蔽延时（SV） | 2067 | EM2134 | 延时（A） | 267 | T267 | 出料#2夹爪气缸夹紧位屏蔽延时[R403] | 667 | T667 | 出料#2夹爪气缸夹紧位报警延时 | 10403 | LR10403 | 出料#2夹爪气缸夹紧位感应器屏蔽（SW） | 140403 | MR140403 | (MR140403)出料#2夹爪气缸夹紧位异常，请检查[R403] | 出料#2夹爪气缸夹紧位[Alm]
R404 | 出料变距气缸张开位 | MR80404 | 出料变距气缸张开位Flag[R404] |  | MR90404 | 出料变距气缸张开位[Lamp] |  | 68 | 1068 | EM1136 | 出料变距气缸张开位屏蔽延时（SV） | 2068 | EM2136 | 延时（A） | 268 | T268 | 出料变距气缸张开位屏蔽延时[R404] | 668 | T668 | 出料变距气缸张开位报警延时 | 10404 | LR10404 | 出料变距气缸张开位感应器屏蔽（SW） | 140404 | MR140404 | (MR140404)出料变距气缸张开位异常，请检查[R404] | 出料变距气缸张开位[Alm]
R405 | 出料变距气缸闭合位 | MR80405 | 出料变距气缸闭合位Flag[R405] |  | MR90405 | 出料变距气缸闭合位[Lamp] |  | 69 | 1069 | EM1138 | 出料变距气缸闭合位屏蔽延时（SV） | 2069 | EM2138 | 延时（A） | 269 | T269 | 出料变距气缸闭合位屏蔽延时[R405] | 669 | T669 | 出料变距气缸闭合位报警延时 | 10405 | LR10405 | 出料变距气缸闭合位感应器屏蔽（SW） | 140405 | MR140405 | (MR140405)出料变距气缸闭合位异常，请检查[R405] | 出料变距气缸闭合位[Alm]
R406 | #1腔体一级气缸缩回位 | MR80406 | #1腔体一级气缸缩回位Flag[R406] |  | MR90406 | #1腔体一级气缸缩回位[Lamp] |  | 70 | 1070 | EM1140 | #1腔体一级气缸缩回位屏蔽延时（SV） | 2070 | EM2140 | 延时（A） | 270 | T270 | #1腔体一级气缸缩回位屏蔽延时[R406] | 670 | T670 | #1腔体一级气缸缩回位报警延时 | 10406 | LR10406 | #1腔体一级气缸缩回位感应器屏蔽（SW） | 140406 | MR140406 | (MR140406)#1腔体一级气缸缩回位异常，请检查[R406] | #1腔体一级气缸缩回位[Alm]
R407 | #1腔体一级气缸伸出位 | MR80407 | #1腔体一级气缸伸出位Flag[R407] |  | MR90407 | #1腔体一级气缸伸出位[Lamp] |  | 71 | 1071 | EM1142 | #1腔体一级气缸伸出位屏蔽延时（SV） | 2071 | EM2142 | 延时（A） | 271 | T271 | #1腔体一级气缸伸出位屏蔽延时[R407] | 671 | T671 | #1腔体一级气缸伸出位报警延时 | 10407 | LR10407 | #1腔体一级气缸伸出位感应器屏蔽（SW） | 140407 | MR140407 | (MR140407)#1腔体一级气缸伸出位异常，请检查[R407] | #1腔体一级气缸伸出位[Alm]
R408 | #2腔体一级气缸缩回位 | MR80408 | #2腔体一级气缸缩回位Flag[R408] |  | MR90408 | #2腔体一级气缸缩回位[Lamp] |  | 72 | 1072 | EM1144 | #2腔体一级气缸缩回位屏蔽延时（SV） | 2072 | EM2144 | 延时（A） | 272 | T272 | #2腔体一级气缸缩回位屏蔽延时[R408] | 672 | T672 | #2腔体一级气缸缩回位报警延时 | 10408 | LR10408 | #2腔体一级气缸缩回位感应器屏蔽（SW） | 140408 | MR140408 | (MR140408)#2腔体一级气缸缩回位异常，请检查[R408] | #2腔体一级气缸缩回位[Alm]
R409 | #2腔体一级气缸伸出位 | MR80409 | #2腔体一级气缸伸出位Flag[R409] |  | MR90409 | #2腔体一级气缸伸出位[Lamp] |  | 73 | 1073 | EM1146 | #2腔体一级气缸伸出位屏蔽延时（SV） | 2073 | EM2146 | 延时（A） | 273 | T273 | #2腔体一级气缸伸出位屏蔽延时[R409] | 673 | T673 | #2腔体一级气缸伸出位报警延时 | 10409 | LR10409 | #2腔体一级气缸伸出位感应器屏蔽（SW） | 140409 | MR140409 | (MR140409)#2腔体一级气缸伸出位异常，请检查[R409] | #2腔体一级气缸伸出位[Alm]
R410 | #3腔体一级气缸缩回位 | MR80410 | #3腔体一级气缸缩回位Flag[R410] |  | MR90410 | #3腔体一级气缸缩回位[Lamp] |  | 74 | 1074 | EM1148 | #3腔体一级气缸缩回位屏蔽延时（SV） | 2074 | EM2148 | 延时（A） | 274 | T274 | #3腔体一级气缸缩回位屏蔽延时[R410] | 674 | T674 | #3腔体一级气缸缩回位报警延时 | 10410 | LR10410 | #3腔体一级气缸缩回位感应器屏蔽（SW） | 140410 | MR140410 | (MR140410)#3腔体一级气缸缩回位异常，请检查[R410] | #3腔体一级气缸缩回位[Alm]
R411 | #3腔体一级气缸伸出位 | MR80411 | #3腔体一级气缸伸出位Flag[R411] |  | MR90411 | #3腔体一级气缸伸出位[Lamp] |  | 75 | 1075 | EM1150 | #3腔体一级气缸伸出位屏蔽延时（SV） | 2075 | EM2150 | 延时（A） | 275 | T275 | #3腔体一级气缸伸出位屏蔽延时[R411] | 675 | T675 | #3腔体一级气缸伸出位报警延时 | 10411 | LR10411 | #3腔体一级气缸伸出位感应器屏蔽（SW） | 140411 | MR140411 | (MR140411)#3腔体一级气缸伸出位异常，请检查[R411] | #3腔体一级气缸伸出位[Alm]
R412 | #1腔体二级气缸缩回位 | MR80412 | #1腔体二级气缸缩回位Flag[R412] |  | MR90412 | #1腔体二级气缸缩回位[Lamp] |  | 76 | 1076 | EM1152 | #1腔体二级气缸缩回位屏蔽延时（SV） | 2076 | EM2152 | 延时（A） | 276 | T276 | #1腔体二级气缸缩回位屏蔽延时[R412] | 676 | T676 | #1腔体二级气缸缩回位报警延时 | 10412 | LR10412 | #1腔体二级气缸缩回位感应器屏蔽（SW） | 140412 | MR140412 | (MR140412)#1腔体二级气缸缩回位异常，请检查[R412] | #1腔体二级气缸缩回位[Alm]
R413 | #1腔体二级气缸伸出位 | MR80413 | #1腔体二级气缸伸出位Flag[R413] |  | MR90413 | #1腔体二级气缸伸出位[Lamp] |  | 77 | 1077 | EM1154 | #1腔体二级气缸伸出位屏蔽延时（SV） | 2077 | EM2154 | 延时（A） | 277 | T277 | #1腔体二级气缸伸出位屏蔽延时[R413] | 677 | T677 | #1腔体二级气缸伸出位报警延时 | 10413 | LR10413 | #1腔体二级气缸伸出位感应器屏蔽（SW） | 140413 | MR140413 | (MR140413)#1腔体二级气缸伸出位异常，请检查[R413] | #1腔体二级气缸伸出位[Alm]
R414 | #2腔体二级气缸缩回位 | MR80414 | #2腔体二级气缸缩回位Flag[R414] |  | MR90414 | #2腔体二级气缸缩回位[Lamp] |  | 78 | 1078 | EM1156 | #2腔体二级气缸缩回位屏蔽延时（SV） | 2078 | EM2156 | 延时（A） | 278 | T278 | #2腔体二级气缸缩回位屏蔽延时[R414] | 678 | T678 | #2腔体二级气缸缩回位报警延时 | 10414 | LR10414 | #2腔体二级气缸缩回位感应器屏蔽（SW） | 140414 | MR140414 | (MR140414)#2腔体二级气缸缩回位异常，请检查[R414] | #2腔体二级气缸缩回位[Alm]
R415 | #2腔体二级气缸伸出位 | MR80415 | #2腔体二级气缸伸出位Flag[R415] |  | MR90415 | #2腔体二级气缸伸出位[Lamp] |  | 79 | 1079 | EM1158 | #2腔体二级气缸伸出位屏蔽延时（SV） | 2079 | EM2158 | 延时（A） | 279 | T279 | #2腔体二级气缸伸出位屏蔽延时[R415] | 679 | T679 | #2腔体二级气缸伸出位报警延时 | 10415 | LR10415 | #2腔体二级气缸伸出位感应器屏蔽（SW） | 140415 | MR140415 | (MR140415)#2腔体二级气缸伸出位异常，请检查[R415] | #2腔体二级气缸伸出位[Alm]
R500 | #3腔体二级气缸缩回位 | MR80500 | #3腔体二级气缸缩回位Flag[R500] |  | MR90500 | #3腔体二级气缸缩回位[Lamp] |  | 80 | 1080 | EM1160 | #3腔体二级气缸缩回位屏蔽延时（SV） | 2080 | EM2160 | 延时（A） | 280 | T280 | #3腔体二级气缸缩回位屏蔽延时[R500] | 680 | T680 | #3腔体二级气缸缩回位报警延时 | 10500 | LR10500 | #3腔体二级气缸缩回位感应器屏蔽（SW） | 140500 | MR140500 | (MR140500)#3腔体二级气缸缩回位异常，请检查[R500] | #3腔体二级气缸缩回位[Alm]
R501 | #3腔体二级气缸伸出位 | MR80501 | #3腔体二级气缸伸出位Flag[R501] |  | MR90501 | #3腔体二级气缸伸出位[Lamp] |  | 81 | 1081 | EM1162 | #3腔体二级气缸伸出位屏蔽延时（SV） | 2081 | EM2162 | 延时（A） | 281 | T281 | #3腔体二级气缸伸出位屏蔽延时[R501] | 681 | T681 | #3腔体二级气缸伸出位报警延时 | 10501 | LR10501 | #3腔体二级气缸伸出位感应器屏蔽（SW） | 140501 | MR140501 | (MR140501)#3腔体二级气缸伸出位异常，请检查[R501] | #3腔体二级气缸伸出位[Alm]
R502 | #1腔体顶升气缸下降位 | MR80502 | #1腔体顶升气缸下降位Flag[R502] |  | MR90502 | #1腔体顶升气缸下降位[Lamp] |  | 82 | 1082 | EM1164 | #1腔体顶升气缸下降位屏蔽延时（SV） | 2082 | EM2164 | 延时（A） | 282 | T282 | #1腔体顶升气缸下降位屏蔽延时[R502] | 682 | T682 | #1腔体顶升气缸下降位报警延时 | 10502 | LR10502 | #1腔体顶升气缸下降位感应器屏蔽（SW） | 140502 | MR140502 | (MR140502)#1腔体顶升气缸下降位异常，请检查[R502] | #1腔体顶升气缸下降位[Alm]
R503 | #1腔体顶升气缸上升位 | MR80503 | #1腔体顶升气缸上升位Flag[R503] |  | MR90503 | #1腔体顶升气缸上升位[Lamp] |  | 83 | 1083 | EM1166 | #1腔体顶升气缸上升位屏蔽延时（SV） | 2083 | EM2166 | 延时（A） | 283 | T283 | #1腔体顶升气缸上升位屏蔽延时[R503] | 683 | T683 | #1腔体顶升气缸上升位报警延时 | 10503 | LR10503 | #1腔体顶升气缸上升位感应器屏蔽（SW） | 140503 | MR140503 | (MR140503)#1腔体顶升气缸上升位异常，请检查[R503] | #1腔体顶升气缸上升位[Alm]
R504 | #2腔体顶升气缸下降位 | MR80504 | #2腔体顶升气缸下降位Flag[R504] |  | MR90504 | #2腔体顶升气缸下降位[Lamp] |  | 84 | 1084 | EM1168 | #2腔体顶升气缸下降位屏蔽延时（SV） | 2084 | EM2168 | 延时（A） | 284 | T284 | #2腔体顶升气缸下降位屏蔽延时[R504] | 684 | T684 | #2腔体顶升气缸下降位报警延时 | 10504 | LR10504 | #2腔体顶升气缸下降位感应器屏蔽（SW） | 140504 | MR140504 | (MR140504)#2腔体顶升气缸下降位异常，请检查[R504] | #2腔体顶升气缸下降位[Alm]
R505 | #2腔体顶升气缸上升位 | MR80505 | #2腔体顶升气缸上升位Flag[R505] |  | MR90505 | #2腔体顶升气缸上升位[Lamp] |  | 85 | 1085 | EM1170 | #2腔体顶升气缸上升位屏蔽延时（SV） | 2085 | EM2170 | 延时（A） | 285 | T285 | #2腔体顶升气缸上升位屏蔽延时[R505] | 685 | T685 | #2腔体顶升气缸上升位报警延时 | 10505 | LR10505 | #2腔体顶升气缸上升位感应器屏蔽（SW） | 140505 | MR140505 | (MR140505)#2腔体顶升气缸上升位异常，请检查[R505] | #2腔体顶升气缸上升位[Alm]
R506 | #3腔体顶升气缸下降位 | MR80506 | #3腔体顶升气缸下降位Flag[R506] |  | MR90506 | #3腔体顶升气缸下降位[Lamp] |  | 86 | 1086 | EM1172 | #3腔体顶升气缸下降位屏蔽延时（SV） | 2086 | EM2172 | 延时（A） | 286 | T286 | #3腔体顶升气缸下降位屏蔽延时[R506] | 686 | T686 | #3腔体顶升气缸下降位报警延时 | 10506 | LR10506 | #3腔体顶升气缸下降位感应器屏蔽（SW） | 140506 | MR140506 | (MR140506)#3腔体顶升气缸下降位异常，请检查[R506] | #3腔体顶升气缸下降位[Alm]
R507 | #3腔体顶升气缸上升位 | MR80507 | #3腔体顶升气缸上升位Flag[R507] |  | MR90507 | #3腔体顶升气缸上升位[Lamp] |  | 87 | 1087 | EM1174 | #3腔体顶升气缸上升位屏蔽延时（SV） | 2087 | EM2174 | 延时（A） | 287 | T287 | #3腔体顶升气缸上升位屏蔽延时[R507] | 687 | T687 | #3腔体顶升气缸上升位报警延时 | 10507 | LR10507 | #3腔体顶升气缸上升位感应器屏蔽（SW） | 140507 | MR140507 | (MR140507)#3腔体顶升气缸上升位异常，请检查[R507] | #3腔体顶升气缸上升位[Alm]
R508 | #1腔体氦检原位 | MR80508 | #1腔体氦检原位Flag[R508] |  | MR90508 | #1腔体氦检原位[Lamp] |  | 88 | 1088 | EM1176 | #1腔体氦检原位屏蔽延时（SV） | 2088 | EM2176 | 延时（A） | 288 | T288 | #1腔体氦检原位屏蔽延时[R508] | 688 | T688 | #1腔体氦检原位报警延时 | 10508 | LR10508 | #1腔体氦检原位感应器屏蔽（SW） | 140508 | MR140508 | (MR140508)#1腔体氦检原位异常，请检查[R508] | #1腔体氦检原位[Alm]
R509 | #2腔体氦检原位 | MR80509 | #2腔体氦检原位Flag[R509] |  | MR90509 | #2腔体氦检原位[Lamp] |  | 89 | 1089 | EM1178 | #2腔体氦检原位屏蔽延时（SV） | 2089 | EM2178 | 延时（A） | 289 | T289 | #2腔体氦检原位屏蔽延时[R509] | 689 | T689 | #2腔体氦检原位报警延时 | 10509 | LR10509 | #2腔体氦检原位感应器屏蔽（SW） | 140509 | MR140509 | (MR140509)#2腔体氦检原位异常，请检查[R509] | #2腔体氦检原位[Alm]
R510 | #3腔体氦检原位 | MR80510 | #3腔体氦检原位Flag[R510] |  | MR90510 | #3腔体氦检原位[Lamp] |  | 90 | 1090 | EM1180 | #3腔体氦检原位屏蔽延时（SV） | 2090 | EM2180 | 延时（A） | 290 | T290 | #3腔体氦检原位屏蔽延时[R510] | 690 | T690 | #3腔体氦检原位报警延时 | 10510 | LR10510 | #3腔体氦检原位感应器屏蔽（SW） | 140510 | MR140510 | (MR140510)#3腔体氦检原位异常，请检查[R510] | #3腔体氦检原位[Alm]
R511 | 备用 | MR80511 | 备用Flag[R511] |  | MR90511 | 备用[Lamp] |  | 91 | 1091 | EM1182 | 备用屏蔽延时（SV） | 2091 | EM2182 | 延时（A） | 291 | T291 | 备用屏蔽延时[R511] | 691 | T691 | 备用报警延时 | 10511 | LR10511 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140511 | MR140511 | (MR140511)备用异常，请检查[R511] | 备用[Alm]
R512 | 备用 | MR80512 | 备用Flag[R512] |  | MR90512 | 备用[Lamp] |  | 92 | 1092 | EM1184 | 备用屏蔽延时（SV） | 2092 | EM2184 | 延时（A） | 292 | T292 | 备用屏蔽延时[R512] | 692 | T692 | 备用报警延时 | 10512 | LR10512 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140512 | MR140512 | (MR140512)备用异常，请检查[R512] | 备用[Alm]
R513 | 备用 | MR80513 | 备用Flag[R513] |  | MR90513 | 备用[Lamp] |  | 93 | 1093 | EM1186 | 备用屏蔽延时（SV） | 2093 | EM2186 | 延时（A） | 293 | T293 | 备用屏蔽延时[R513] | 693 | T693 | 备用报警延时 | 10513 | LR10513 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140513 | MR140513 | (MR140513)备用异常，请检查[R513] | 备用[Alm]
R514 | 备用 | MR80514 | 备用Flag[R514] |  | MR90514 | 备用[Lamp] |  | 94 | 1094 | EM1188 | 备用屏蔽延时（SV） | 2094 | EM2188 | 延时（A） | 294 | T294 | 备用屏蔽延时[R514] | 694 | T694 | 备用报警延时 | 10514 | LR10514 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140514 | MR140514 | (MR140514)备用异常，请检查[R514] | 备用[Alm]
R515 | 备用 | MR80515 | 备用Flag[R515] |  | MR90515 | 备用[Lamp] |  | 95 | 1095 | EM1190 | 备用屏蔽延时（SV） | 2095 | EM2190 | 延时（A） | 295 | T295 | 备用屏蔽延时[R515] | 695 | T695 | 备用报警延时 | 10515 | LR10515 | 备用感应器屏蔽（SW） | 140515 | MR140515 | (MR140515)备用异常，请检查[R515] | 备用[Alm]

## DO
2000
|  | 30000 | MR | [Pls] | 40000 | MR | [M] | 50000 | MR | [条件] | 60000 | MR | [A] | 70000 | MR | [SW]
|  |  | 软元件编号 | 注释 |  | 软元件编号 | 注释 |  | 软元件编号 | 注释 |  | 软元件编号 | 注释 |  | 软元件编号 | 注释
R10000 | 启动指示灯 | 30000 | MR30000 | 启动指示灯[Pls] | 40000 | MR40000 | 启动指示灯[M] | 50000 | MR50000 | 启动指示灯[条件] | 60000 | MR60000 | 启动指示灯[A] | 70000 | MR70000 | 启动指示灯[SW]
R10001 | 停止指示灯 | 30001 | MR30001 | 停止指示灯[Pls] | 40001 | MR40001 | 停止指示灯[M] | 50001 | MR50001 | 停止指示灯[条件] | 60001 | MR60001 | 停止指示灯[A] | 70001 | MR70001 | 停止指示灯[SW]
R10002 | 复位指示灯 | 30002 | MR30002 | 复位指示灯[Pls] | 40002 | MR40002 | 复位指示灯[M] | 50002 | MR50002 | 复位指示灯[条件] | 60002 | MR60002 | 复位指示灯[A] | 70002 | MR70002 | 复位指示灯[SW]
R10003 | 三色红灯 | 30003 | MR30003 | 三色红灯[Pls] | 40003 | MR40003 | 三色红灯[M] | 50003 | MR50003 | 三色红灯[条件] | 60003 | MR60003 | 三色红灯[A] | 70003 | MR70003 | 三色红灯[SW]
R10004 | 三色黄灯 | 30004 | MR30004 | 三色黄灯[Pls] | 40004 | MR40004 | 三色黄灯[M] | 50004 | MR50004 | 三色黄灯[条件] | 60004 | MR60004 | 三色黄灯[A] | 70004 | MR70004 | 三色黄灯[SW]
R10005 | 三色绿灯 | 30005 | MR30005 | 三色绿灯[Pls] | 40005 | MR40005 | 三色绿灯[M] | 50005 | MR50005 | 三色绿灯[条件] | 60005 | MR60005 | 三色绿灯[A] | 70005 | MR70005 | 三色绿灯[SW]
R10006 | 蜂鸣器 | 30006 | MR30006 | 蜂鸣器[Pls] | 40006 | MR40006 | 蜂鸣器[M] | 50006 | MR50006 | 蜂鸣器[条件] | 60006 | MR60006 | 蜂鸣器[A] | 70006 | MR70006 | 蜂鸣器[SW]
R10007 | #1真空泵电源 | 30007 | MR30007 | #1真空泵电源[Pls] | 40007 | MR40007 | #1真空泵电源[M] | 50007 | MR50007 | #1真空泵电源[条件] | 60007 | MR60007 | #1真空泵电源[A] | 70007 | MR70007 | #1真空泵电源[SW]
R10008 | #2真空泵电源 | 30008 | MR30008 | #2真空泵电源[Pls] | 40008 | MR40008 | #2真空泵电源[M] | 50008 | MR50008 | #2真空泵电源[条件] | 60008 | MR60008 | #2真空泵电源[A] | 70008 | MR70008 | #2真空泵电源[SW]
R10009 | 氦检仪电源 | 30009 | MR30009 | 氦检仪电源[Pls] | 40009 | MR40009 | 氦检仪电源[M] | 50009 | MR50009 | 氦检仪电源[条件] | 60009 | MR60009 | 氦检仪电源[A] | 70009 | MR70009 | 氦检仪电源[SW]
R10010 | 氦检仪启动/停止 | 30010 | MR30010 | 氦检仪启动/停止[Pls] | 40010 | MR40010 | 氦检仪启动/停止[M] | 50010 | MR50010 | 氦检仪启动/停止[条件] | 60010 | MR60010 | 氦检仪启动/停止[A] | 70010 | MR70010 | 氦检仪启动/停止[SW]
R10011 | 轴控模块强制停止 | 30011 | MR30011 | 轴控模块强制停止[Pls] | 40011 | MR40011 | 轴控模块强制停止[M] | 50011 | MR50011 | 轴控模块强制停止[条件] | 60011 | MR60011 | 轴控模块强制停止[A] | 70011 | MR70011 | 轴控模块强制停止[SW]
R10012 | 进料升降伺服刹车 | 30012 | MR30012 | 进料升降伺服刹车[Pls] | 40012 | MR40012 | 进料升降伺服刹车[M] | 50012 | MR50012 | 进料升降伺服刹车[条件] | 60012 | MR60012 | 进料升降伺服刹车[A] | 70012 | MR70012 | 进料升降伺服刹车[SW]
R10013 | 出料升降伺服刹车 | 30013 | MR30013 | 出料升降伺服刹车[Pls] | 40013 | MR40013 | 出料升降伺服刹车[M] | 50013 | MR50013 | 出料升降伺服刹车[条件] | 60013 | MR60013 | 出料升降伺服刹车[A] | 70013 | MR70013 | 出料升降伺服刹车[SW]
R10014 | 备用 | 30014 | MR30014 | 备用[Pls] | 40014 | MR40014 | 备用[M] | 50014 | MR50014 | 备用[条件] | 60014 | MR60014 | 备用[A] | 70014 | MR70014 | 备用[SW]
R10015 | 备用 | 30015 | MR30015 | 备用[Pls] | 40015 | MR40015 | 备用[M] | 50015 | MR50015 | 备用[条件] | 60015 | MR60015 | 备用[A] | 70015 | MR70015 | 备用[SW]
R10100 | 下工站放料请求 | 30100 | MR30100 | 下工站放料请求[Pls] | 40100 | MR40100 | 下工站放料请求[M] | 50100 | MR50100 | 下工站放料请求[条件] | 60100 | MR60100 | 下工站放料请求[A] | 70100 | MR70100 | 下工站放料请求[SW]
R10101 | 检测NG拉带#1电机 | 30101 | MR30101 | 检测NG拉带#1电机[Pls] | 40101 | MR40101 | 检测NG拉带#1电机[M] | 50101 | MR50101 | 检测NG拉带#1电机[条件] | 60101 | MR60101 | 检测NG拉带#1电机[A] | 70101 | MR70101 | 检测NG拉带#1电机[SW]
R10102 | 检测NG拉带#2电机 | 30102 | MR30102 | 检测NG拉带#2电机[Pls] | 40102 | MR40102 | 检测NG拉带#2电机[M] | 50102 | MR50102 | 检测NG拉带#2电机[条件] | 60102 | MR60102 | 检测NG拉带#2电机[A] | 70102 | MR70102 | 检测NG拉带#2电机[SW]
R10103 | 出料拉带电机 | 30103 | MR30103 | 出料拉带电机[Pls] | 40103 | MR40103 | 出料拉带电机[M] | 50103 | MR50103 | 出料拉带电机[条件] | 60103 | MR60103 | 出料拉带电机[A] | 70103 | MR70103 | 出料拉带电机[SW]
R10104 | 扫码NG拨料气缸缩回 | 30104 | MR30104 | 扫码NG拨料气缸缩回[Pls] | 40104 | MR40104 | 扫码NG拨料气缸缩回[M] | 50104 | MR50104 | 扫码NG拨料气缸缩回[条件] | 60104 | MR60104 | 扫码NG拨料气缸缩回[A] | 70104 | MR70104 | 扫码NG拨料气缸缩回[SW]
R10105 | 扫码NG拨料气缸伸出 | 30105 | MR30105 | 扫码NG拨料气缸伸出[Pls] | 40105 | MR40105 | 扫码NG拨料气缸伸出[M] | 50105 | MR50105 | 扫码NG拨料气缸伸出[条件] | 60105 | MR60105 | 扫码NG拨料气缸伸出[A] | 70105 | MR70105 | 扫码NG拨料气缸伸出[SW]
R10106 | #REF! | 30106 | MR30106 | #REF! | 40106 | MR40106 | #REF! | 50106 | MR50106 | #REF! | 60106 | MR60106 | #REF! | 70106 | MR70106 | #REF!
R10107 | #REF! | 30107 | MR30107 | #REF! | 40107 | MR40107 | #REF! | 50107 | MR50107 | #REF! | 60107 | MR60107 | #REF! | 70107 | MR70107 | #REF!
R10108 | #REF! | 30108 | MR30108 | #REF! | 40108 | MR40108 | #REF! | 50108 | MR50108 | #REF! | 60108 | MR60108 | #REF! | 70108 | MR70108 | #REF!
R10109 | #REF! | 30109 | MR30109 | #REF! | 40109 | MR40109 | #REF! | 50109 | MR50109 | #REF! | 60109 | MR60109 | #REF! | 70109 | MR70109 | #REF!
R10110 | 备用 | 30110 | MR30110 | 备用[Pls] | 40110 | MR40110 | 备用[M] | 50110 | MR50110 | 备用[条件] | 60110 | MR60110 | 备用[A] | 70110 | MR70110 | 备用[SW]
R10111 | 备用 | 30111 | MR30111 | 备用[Pls] | 40111 | MR40111 | 备用[M] | 50111 | MR50111 | 备用[条件] | 60111 | MR60111 | 备用[A] | 70111 | MR70111 | 备用[SW]
R10112 | 备用 | 30112 | MR30112 | 备用[Pls] | 40112 | MR40112 | 备用[M] | 50112 | MR50112 | 备用[条件] | 60112 | MR60112 | 备用[A] | 70112 | MR70112 | 备用[SW]
R10113 | 备用 | 30113 | MR30113 | 备用[Pls] | 40113 | MR40113 | 备用[M] | 50113 | MR50113 | 备用[条件] | 60113 | MR60113 | 备用[A] | 70113 | MR70113 | 备用[SW]
R10114 | 备用 | 30114 | MR30114 | 备用[Pls] | 40114 | MR40114 | 备用[M] | 50114 | MR50114 | 备用[条件] | 60114 | MR60114 | 备用[A] | 70114 | MR70114 | 备用[SW]
R10115 | 备用 | 30115 | MR30115 | 备用[Pls] | 40115 | MR40115 | 备用[M] | 50115 | MR50115 | 备用[条件] | 60115 | MR60115 | 备用[A] | 70115 | MR70115 | 备用[SW]
R10200 | 备用 | 30200 | MR30200 | 备用[Pls] | 40200 | MR40200 | 备用[M] | 50200 | MR50200 | 备用[条件] | 60200 | MR60200 | 备用[A] | 70200 | MR70200 | 备用[SW]
R10201 | 备用 | 30201 | MR30201 | 备用[Pls] | 40201 | MR40201 | 备用[M] | 50201 | MR50201 | 备用[条件] | 60201 | MR60201 | 备用[A] | 70201 | MR70201 | 备用[SW]
R10202 | 进料#1夹爪气缸张开 | 30202 | MR30202 | 进料#1夹爪气缸张开[Pls] | 40202 | MR40202 | 进料#1夹爪气缸张开[M] | 50202 | MR50202 | 进料#1夹爪气缸张开[条件] | 60202 | MR60202 | 进料#1夹爪气缸张开[A] | 70202 | MR70202 | 进料#1夹爪气缸张开[SW]
R10203 | 进料#1夹爪气缸夹紧 | 30203 | MR30203 | 进料#1夹爪气缸夹紧[Pls] | 40203 | MR40203 | 进料#1夹爪气缸夹紧[M] | 50203 | MR50203 | 进料#1夹爪气缸夹紧[条件] | 60203 | MR60203 | 进料#1夹爪气缸夹紧[A] | 70203 | MR70203 | 进料#1夹爪气缸夹紧[SW]
R10204 | 进料#2夹爪气缸张开 | 30204 | MR30204 | 进料#2夹爪气缸张开[Pls] | 40204 | MR40204 | 进料#2夹爪气缸张开[M] | 50204 | MR50204 | 进料#2夹爪气缸张开[条件] | 60204 | MR60204 | 进料#2夹爪气缸张开[A] | 70204 | MR70204 | 进料#2夹爪气缸张开[SW]
R10205 | 进料#2夹爪气缸夹紧 | 30205 | MR30205 | 进料#2夹爪气缸夹紧[Pls] | 40205 | MR40205 | 进料#2夹爪气缸夹紧[M] | 50205 | MR50205 | 进料#2夹爪气缸夹紧[条件] | 60205 | MR60205 | 进料#2夹爪气缸夹紧[A] | 70205 | MR70205 | 进料#2夹爪气缸夹紧[SW]
R10206 | 进料变距气缸张开 | 30206 | MR30206 | 进料变距气缸张开[Pls] | 40206 | MR40206 | 进料变距气缸张开[M] | 50206 | MR50206 | 进料变距气缸张开[条件] | 60206 | MR60206 | 进料变距气缸张开[A] | 70206 | MR70206 | 进料变距气缸张开[SW]
R10207 | 进料变距气缸闭合 | 30207 | MR30207 | 进料变距气缸闭合[Pls] | 40207 | MR40207 | 进料变距气缸闭合[M] | 50207 | MR50207 | 进料变距气缸闭合[条件] | 60207 | MR60207 | 进料变距气缸闭合[A] | 70207 | MR70207 | 进料变距气缸闭合[SW]
R10208 | 出料#1夹爪气缸张开 | 30208 | MR30208 | 出料#1夹爪气缸张开[Pls] | 40208 | MR40208 | 出料#1夹爪气缸张开[M] | 50208 | MR50208 | 出料#1夹爪气缸张开[条件] | 60208 | MR60208 | 出料#1夹爪气缸张开[A] | 70208 | MR70208 | 出料#1夹爪气缸张开[SW]
R10209 | 出料#1夹爪气缸夹紧 | 30209 | MR30209 | 出料#1夹爪气缸夹紧[Pls] | 40209 | MR40209 | 出料#1夹爪气缸夹紧[M] | 50209 | MR50209 | 出料#1夹爪气缸夹紧[条件] | 60209 | MR60209 | 出料#1夹爪气缸夹紧[A] | 70209 | MR70209 | 出料#1夹爪气缸夹紧[SW]
R10210 | 出料#2夹爪气缸张开 | 30210 | MR30210 | 出料#2夹爪气缸张开[Pls] | 40210 | MR40210 | 出料#2夹爪气缸张开[M] | 50210 | MR50210 | 出料#2夹爪气缸张开[条件] | 60210 | MR60210 | 出料#2夹爪气缸张开[A] | 70210 | MR70210 | 出料#2夹爪气缸张开[SW]
R10211 | 出料#2夹爪气缸夹紧 | 30211 | MR30211 | 出料#2夹爪气缸夹紧[Pls] | 40211 | MR40211 | 出料#2夹爪气缸夹紧[M] | 50211 | MR50211 | 出料#2夹爪气缸夹紧[条件] | 60211 | MR60211 | 出料#2夹爪气缸夹紧[A] | 70211 | MR70211 | 出料#2夹爪气缸夹紧[SW]
R10212 | 出料变距气缸张开 | 30212 | MR30212 | 出料变距气缸张开[Pls] | 40212 | MR40212 | 出料变距气缸张开[M] | 50212 | MR50212 | 出料变距气缸张开[条件] | 60212 | MR60212 | 出料变距气缸张开[A] | 70212 | MR70212 | 出料变距气缸张开[SW]
R10213 | 出料变距气缸闭合 | 30213 | MR30213 | 出料变距气缸闭合[Pls] | 40213 | MR40213 | 出料变距气缸闭合[M] | 50213 | MR50213 | 出料变距气缸闭合[条件] | 60213 | MR60213 | 出料变距气缸闭合[A] | 70213 | MR70213 | 出料变距气缸闭合[SW]
R10214 | #1腔体一级气缸缩回 | 30214 | MR30214 | #1腔体一级气缸缩回[Pls] | 40214 | MR40214 | #1腔体一级气缸缩回[M] | 50214 | MR50214 | #1腔体一级气缸缩回[条件] | 60214 | MR60214 | #1腔体一级气缸缩回[A] | 70214 | MR70214 | #1腔体一级气缸缩回[SW]
R10215 | #1腔体一级气缸伸出 | 30215 | MR30215 | #1腔体一级气缸伸出[Pls] | 40215 | MR40215 | #1腔体一级气缸伸出[M] | 50215 | MR50215 | #1腔体一级气缸伸出[条件] | 60215 | MR60215 | #1腔体一级气缸伸出[A] | 70215 | MR70215 | #1腔体一级气缸伸出[SW]
R10300 | #2腔体一级气缸缩回 | 30300 | MR30300 | #2腔体一级气缸缩回[Pls] | 40300 | MR40300 | #2腔体一级气缸缩回[M] | 50300 | MR50300 | #2腔体一级气缸缩回[条件] | 60300 | MR60300 | #2腔体一级气缸缩回[A] | 70300 | MR70300 | #2腔体一级气缸缩回[SW]
R10301 | #2腔体一级气缸伸出 | 30301 | MR30301 | #2腔体一级气缸伸出[Pls] | 40301 | MR40301 | #2腔体一级气缸伸出[M] | 50301 | MR50301 | #2腔体一级气缸伸出[条件] | 60301 | MR60301 | #2腔体一级气缸伸出[A] | 70301 | MR70301 | #2腔体一级气缸伸出[SW]
R10302 | #3腔体一级气缸缩回 | 30302 | MR30302 | #3腔体一级气缸缩回[Pls] | 40302 | MR40302 | #3腔体一级气缸缩回[M] | 50302 | MR50302 | #3腔体一级气缸缩回[条件] | 60302 | MR60302 | #3腔体一级气缸缩回[A] | 70302 | MR70302 | #3腔体一级气缸缩回[SW]
R10303 | #3腔体一级气缸伸出 | 30303 | MR30303 | #3腔体一级气缸伸出[Pls] | 40303 | MR40303 | #3腔体一级气缸伸出[M] | 50303 | MR50303 | #3腔体一级气缸伸出[条件] | 60303 | MR60303 | #3腔体一级气缸伸出[A] | 70303 | MR70303 | #3腔体一级气缸伸出[SW]
R10304 | #1腔体二级气缸缩回 | 30304 | MR30304 | #1腔体二级气缸缩回[Pls] | 40304 | MR40304 | #1腔体二级气缸缩回[M] | 50304 | MR50304 | #1腔体二级气缸缩回[条件] | 60304 | MR60304 | #1腔体二级气缸缩回[A] | 70304 | MR70304 | #1腔体二级气缸缩回[SW]
R10305 | #1腔体二级气缸伸出 | 30305 | MR30305 | #1腔体二级气缸伸出[Pls] | 40305 | MR40305 | #1腔体二级气缸伸出[M] | 50305 | MR50305 | #1腔体二级气缸伸出[条件] | 60305 | MR60305 | #1腔体二级气缸伸出[A] | 70305 | MR70305 | #1腔体二级气缸伸出[SW]
R10306 | #2腔体二级气缸缩回 | 30306 | MR30306 | #2腔体二级气缸缩回[Pls] | 40306 | MR40306 | #2腔体二级气缸缩回[M] | 50306 | MR50306 | #2腔体二级气缸缩回[条件] | 60306 | MR60306 | #2腔体二级气缸缩回[A] | 70306 | MR70306 | #2腔体二级气缸缩回[SW]
R10307 | #2腔体二级气缸伸出 | 30307 | MR30307 | #2腔体二级气缸伸出[Pls] | 40307 | MR40307 | #2腔体二级气缸伸出[M] | 50307 | MR50307 | #2腔体二级气缸伸出[条件] | 60307 | MR60307 | #2腔体二级气缸伸出[A] | 70307 | MR70307 | #2腔体二级气缸伸出[SW]
R10308 | #3腔体二级气缸缩回 | 30308 | MR30308 | #3腔体二级气缸缩回[Pls] | 40308 | MR40308 | #3腔体二级气缸缩回[M] | 50308 | MR50308 | #3腔体二级气缸缩回[条件] | 60308 | MR60308 | #3腔体二级气缸缩回[A] | 70308 | MR70308 | #3腔体二级气缸缩回[SW]
R10309 | #3腔体二级气缸伸出 | 30309 | MR30309 | #3腔体二级气缸伸出[Pls] | 40309 | MR40309 | #3腔体二级气缸伸出[M] | 50309 | MR50309 | #3腔体二级气缸伸出[条件] | 60309 | MR60309 | #3腔体二级气缸伸出[A] | 70309 | MR70309 | #3腔体二级气缸伸出[SW]
R10310 | #1腔体顶升气缸下降 | 30310 | MR30310 | #1腔体顶升气缸下降[Pls] | 40310 | MR40310 | #1腔体顶升气缸下降[M] | 50310 | MR50310 | #1腔体顶升气缸下降[条件] | 60310 | MR60310 | #1腔体顶升气缸下降[A] | 70310 | MR70310 | #1腔体顶升气缸下降[SW]
R10311 | #1腔体顶升气缸上升 | 30311 | MR30311 | #1腔体顶升气缸上升[Pls] | 40311 | MR40311 | #1腔体顶升气缸上升[M] | 50311 | MR50311 | #1腔体顶升气缸上升[条件] | 60311 | MR60311 | #1腔体顶升气缸上升[A] | 70311 | MR70311 | #1腔体顶升气缸上升[SW]
R10312 | #2腔体顶升气缸下降 | 30312 | MR30312 | #2腔体顶升气缸下降[Pls] | 40312 | MR40312 | #2腔体顶升气缸下降[M] | 50312 | MR50312 | #2腔体顶升气缸下降[条件] | 60312 | MR60312 | #2腔体顶升气缸下降[A] | 70312 | MR70312 | #2腔体顶升气缸下降[SW]
R10313 | #2腔体顶升气缸上升 | 30313 | MR30313 | #2腔体顶升气缸上升[Pls] | 40313 | MR40313 | #2腔体顶升气缸上升[M] | 50313 | MR50313 | #2腔体顶升气缸上升[条件] | 60313 | MR60313 | #2腔体顶升气缸上升[A] | 70313 | MR70313 | #2腔体顶升气缸上升[SW]
R10314 | #3腔体顶升气缸下降 | 30314 | MR30314 | #3腔体顶升气缸下降[Pls] | 40314 | MR40314 | #3腔体顶升气缸下降[M] | 50314 | MR50314 | #3腔体顶升气缸下降[条件] | 60314 | MR60314 | #3腔体顶升气缸下降[A] | 70314 | MR70314 | #3腔体顶升气缸下降[SW]
R10315 | #3腔体顶升气缸上升 | 30315 | MR30315 | #3腔体顶升气缸上升[Pls] | 40315 | MR40315 | #3腔体顶升气缸上升[M] | 50315 | MR50315 | #3腔体顶升气缸上升[条件] | 60315 | MR60315 | #3腔体顶升气缸上升[A] | 70315 | MR70315 | #3腔体顶升气缸上升[SW]
R10400 | #1腔体氦检阀 | 30400 | MR30400 | #1腔体氦检阀[Pls] | 40400 | MR40400 | #1腔体氦检阀[M] | 50400 | MR50400 | #1腔体氦检阀[条件] | 60400 | MR60400 | #1腔体氦检阀[A] | 70400 | MR70400 | #1腔体氦检阀[SW]
R10401 | #2腔体氦检阀 | 30401 | MR30401 | #2腔体氦检阀[Pls] | 40401 | MR40401 | #2腔体氦检阀[M] | 50401 | MR50401 | #2腔体氦检阀[条件] | 60401 | MR60401 | #2腔体氦检阀[A] | 70401 | MR70401 | #2腔体氦检阀[SW]
R10402 | #3腔体氦检阀 | 30402 | MR30402 | #3腔体氦检阀[Pls] | 40402 | MR40402 | #3腔体氦检阀[M] | 50402 | MR50402 | #3腔体氦检阀[条件] | 60402 | MR60402 | #3腔体氦检阀[A] | 70402 | MR70402 | #3腔体氦检阀[SW]
R10403 | #1-1腔体总阀门 | 30403 | MR30403 | #1-1腔体总阀门[Pls] | 40403 | MR40403 | #1-1腔体总阀门[M] | 50403 | MR50403 | #1-1腔体总阀门[条件] | 60403 | MR60403 | #1-1腔体总阀门[A] | 70403 | MR70403 | #1-1腔体总阀门[SW]
R10404 | #1-2腔体总阀门 | 30404 | MR30404 | #1-2腔体总阀门[Pls] | 40404 | MR40404 | #1-2腔体总阀门[M] | 50404 | MR50404 | #1-2腔体总阀门[条件] | 60404 | MR60404 | #1-2腔体总阀门[A] | 70404 | MR70404 | #1-2腔体总阀门[SW]
R10405 | #2-1腔体总阀门 | 30405 | MR30405 | #2-1腔体总阀门[Pls] | 40405 | MR40405 | #2-1腔体总阀门[M] | 50405 | MR50405 | #2-1腔体总阀门[条件] | 60405 | MR60405 | #2-1腔体总阀门[A] | 70405 | MR70405 | #2-1腔体总阀门[SW]
R10406 | #2-2腔体总阀门 | 30406 | MR30406 | #2-2腔体总阀门[Pls] | 40406 | MR40406 | #2-2腔体总阀门[M] | 50406 | MR50406 | #2-2腔体总阀门[条件] | 60406 | MR60406 | #2-2腔体总阀门[A] | 70406 | MR70406 | #2-2腔体总阀门[SW]
R10407 | #3-1腔体总阀门 | 30407 | MR30407 | #3-1腔体总阀门[Pls] | 40407 | MR40407 | #3-1腔体总阀门[M] | 50407 | MR50407 | #3-1腔体总阀门[条件] | 60407 | MR60407 | #3-1腔体总阀门[A] | 70407 | MR70407 | #3-1腔体总阀门[SW]
R10408 | #3-2腔体总阀门 | 30408 | MR30408 | #3-2腔体总阀门[Pls] | 40408 | MR40408 | #3-2腔体总阀门[M] | 50408 | MR50408 | #3-2腔体总阀门[条件] | 60408 | MR60408 | #3-2腔体总阀门[A] | 70408 | MR70408 | #3-2腔体总阀门[SW]
R10409 | #1-1腔体抽真空阀 | 30409 | MR30409 | #1-1腔体抽真空阀[Pls] | 40409 | MR40409 | #1-1腔体抽真空阀[M] | 50409 | MR50409 | #1-1腔体抽真空阀[条件] | 60409 | MR60409 | #1-1腔体抽真空阀[A] | 70409 | MR70409 | #1-1腔体抽真空阀[SW]
R10410 | #1-2腔体抽真空阀 | 30410 | MR30410 | #1-2腔体抽真空阀[Pls] | 40410 | MR40410 | #1-2腔体抽真空阀[M] | 50410 | MR50410 | #1-2腔体抽真空阀[条件] | 60410 | MR60410 | #1-2腔体抽真空阀[A] | 70410 | MR70410 | #1-2腔体抽真空阀[SW]
R10411 | #2-1腔体抽真空阀 | 30411 | MR30411 | #2-1腔体抽真空阀[Pls] | 40411 | MR40411 | #2-1腔体抽真空阀[M] | 50411 | MR50411 | #2-1腔体抽真空阀[条件] | 60411 | MR60411 | #2-1腔体抽真空阀[A] | 70411 | MR70411 | #2-1腔体抽真空阀[SW]
R10412 | #2-2腔体抽真空阀 | 30412 | MR30412 | #2-2腔体抽真空阀[Pls] | 40412 | MR40412 | #2-2腔体抽真空阀[M] | 50412 | MR50412 | #2-2腔体抽真空阀[条件] | 60412 | MR60412 | #2-2腔体抽真空阀[A] | 70412 | MR70412 | #2-2腔体抽真空阀[SW]
R10413 | #3-1腔体抽真空阀 | 30413 | MR30413 | #3-1腔体抽真空阀[Pls] | 40413 | MR40413 | #3-1腔体抽真空阀[M] | 50413 | MR50413 | #3-1腔体抽真空阀[条件] | 60413 | MR60413 | #3-1腔体抽真空阀[A] | 70413 | MR70413 | #3-1腔体抽真空阀[SW]
R10414 | #3-2腔体抽真空阀 | 30414 | MR30414 | #3-2腔体抽真空阀[Pls] | 40414 | MR40414 | #3-2腔体抽真空阀[M] | 50414 | MR50414 | #3-2腔体抽真空阀[条件] | 60414 | MR60414 | #3-2腔体抽真空阀[A] | 70414 | MR70414 | #3-2腔体抽真空阀[SW]
R10415 | #1腔体破真空阀 | 30415 | MR30415 | #1腔体破真空阀[Pls] | 40415 | MR40415 | #1腔体破真空阀[M] | 50415 | MR50415 | #1腔体破真空阀[条件] | 60415 | MR60415 | #1腔体破真空阀[A] | 70415 | MR70415 | #1腔体破真空阀[SW]
R10500 | #2腔体破真空阀 | 30500 | MR30500 | #2腔体破真空阀[Pls] | 40500 | MR40500 | #2腔体破真空阀[M] | 50500 | MR50500 | #2腔体破真空阀[条件] | 60500 | MR60500 | #2腔体破真空阀[A] | 70500 | MR70500 | #2腔体破真空阀[SW]
R10501 | #3腔体破真空阀 | 30501 | MR30501 | #3腔体破真空阀[Pls] | 40501 | MR40501 | #3腔体破真空阀[M] | 50501 | MR50501 | #3腔体破真空阀[条件] | 60501 | MR60501 | #3腔体破真空阀[A] | 70501 | MR70501 | #3腔体破真空阀[SW]
R10502 | #1腔体吹气阀 | 30502 | MR30502 | #1腔体吹气阀[Pls] | 40502 | MR40502 | #1腔体吹气阀[M] | 50502 | MR50502 | #1腔体吹气阀[条件] | 60502 | MR60502 | #1腔体吹气阀[A] | 70502 | MR70502 | #1腔体吹气阀[SW]
R10503 | #2腔体吹气阀 | 30503 | MR30503 | #2腔体吹气阀[Pls] | 40503 | MR40503 | #2腔体吹气阀[M] | 50503 | MR50503 | #2腔体吹气阀[条件] | 60503 | MR60503 | #2腔体吹气阀[A] | 70503 | MR70503 | #2腔体吹气阀[SW]
R10504 | #3腔体吹气阀 | 30504 | MR30504 | #3腔体吹气阀[Pls] | 40504 | MR40504 | #3腔体吹气阀[M] | 50504 | MR50504 | #3腔体吹气阀[条件] | 60504 | MR60504 | #3腔体吹气阀[A] | 70504 | MR70504 | #3腔体吹气阀[SW]
R10505 | 备用 | 30505 | MR30505 | 备用[Pls] | 40505 | MR40505 | 备用[M] | 50505 | MR50505 | 备用[条件] | 60505 | MR60505 | 备用[A] | 70505 | MR70505 | 备用[SW]
R10506 | 备用 | 30506 | MR30506 | 备用[Pls] | 40506 | MR40506 | 备用[M] | 50506 | MR50506 | 备用[条件] | 60506 | MR60506 | 备用[A] | 70506 | MR70506 | 备用[SW]
R10507 | 备用 | 30507 | MR30507 | 备用[Pls] | 40507 | MR40507 | 备用[M] | 50507 | MR50507 | 备用[条件] | 60507 | MR60507 | 备用[A] | 70507 | MR70507 | 备用[SW]
R10508 | 备用 | 30508 | MR30508 | 备用[Pls] | 40508 | MR40508 | 备用[M] | 50508 | MR50508 | 备用[条件] | 60508 | MR60508 | 备用[A] | 70508 | MR70508 | 备用[SW]
R10509 | 备用 | 30509 | MR30509 | 备用[Pls] | 40509 | MR40509 | 备用[M] | 50509 | MR50509 | 备用[条件] | 60509 | MR60509 | 备用[A] | 70509 | MR70509 | 备用[SW]
R10510 | 备用 | 30510 | MR30510 | 备用[Pls] | 40510 | MR40510 | 备用[M] | 50510 | MR50510 | 备用[条件] | 60510 | MR60510 | 备用[A] | 70510 | MR70510 | 备用[SW]
R10511 | 备用 | 30511 | MR30511 | 备用[Pls] | 40511 | MR40511 | 备用[M] | 50511 | MR50511 | 备用[条件] | 60511 | MR60511 | 备用[A] | 70511 | MR70511 | 备用[SW]
R10512 | 备用 | 30512 | MR30512 | 备用[Pls] | 40512 | MR40512 | 备用[M] | 50512 | MR50512 | 备用[条件] | 60512 | MR60512 | 备用[A] | 70512 | MR70512 | 备用[SW]
R10513 | 备用 | 30513 | MR30513 | 备用[Pls] | 40513 | MR40513 | 备用[M] | 50513 | MR50513 | 备用[条件] | 60513 | MR60513 | 备用[A] | 70513 | MR70513 | 备用[SW]
R10514 | 备用 | 30514 | MR30514 | 备用[Pls] | 40514 | MR40514 | 备用[M] | 50514 | MR50514 | 备用[条件] | 60514 | MR60514 | 备用[A] | 70514 | MR70514 | 备用[SW]
R10515 | 备用 | 30515 | MR30515 | 备用[Pls] | 40515 | MR40515 | 备用[M] | 50515 | MR50515 | 备用[条件] | 60515 | MR60515 | 备用[A] | 70515 | MR70515 | 备用[SW]
| 备用 | 32000 | MR32000 | 备用[Pls] | 42000 | MR42000 | 备用[M] | 52000 | MR52000 | 备用[条件] | 62000 | MR62000 | 备用[A] | 72000 | MR72000 | 备用[SW]
| 备用 | 32001 | MR32001 | 备用[Pls] | 42001 | MR42001 | 备用[M] | 52001 | MR52001 | 备用[条件] | 62001 | MR62001 | 备用[A] | 72001 | MR72001 | 备用[SW]
| 备用 | 32002 | MR32002 | 备用[Pls] | 42002 | MR42002 | 备用[M] | 52002 | MR52002 | 备用[条件] | 62002 | MR62002 | 备用[A] | 72002 | MR72002 | 备用[SW]
| 备用 | 32003 | MR32003 | 备用[Pls] | 42003 | MR42003 | 备用[M] | 52003 | MR52003 | 备用[条件] | 62003 | MR62003 | 备用[A] | 72003 | MR72003 | 备用[SW]
| 备用 | 32004 | MR32004 | 备用[Pls] | 42004 | MR42004 | 备用[M] | 52004 | MR52004 | 备用[条件] | 62004 | MR62004 | 备用[A] | 72004 | MR72004 | 备用[SW]
| 备用 | 32005 | MR32005 | 备用[Pls] | 42005 | MR42005 | 备用[M] | 52005 | MR52005 | 备用[条件] | 62005 | MR62005 | 备用[A] | 72005 | MR72005 | 备用[SW]
| 备用 | 32006 | MR32006 | 备用[Pls] | 42006 | MR42006 | 备用[M] | 52006 | MR52006 | 备用[条件] | 62006 | MR62006 | 备用[A] | 72006 | MR72006 | 备用[SW]
| 备用 | 32007 | MR32007 | 备用[Pls] | 42007 | MR42007 | 备用[M] | 52007 | MR52007 | 备用[条件] | 62007 | MR62007 | 备用[A] | 72007 | MR72007 | 备用[SW]
| 备用 | 32008 | MR32008 | 备用[Pls] | 42008 | MR42008 | 备用[M] | 52008 | MR52008 | 备用[条件] | 62008 | MR62008 | 备用[A] | 72008 | MR72008 | 备用[SW]
| 备用 | 32009 | MR32009 | 备用[Pls] | 42009 | MR42009 | 备用[M] | 52009 | MR52009 | 备用[条件] | 62009 | MR62009 | 备用[A] | 72009 | MR72009 | 备用[SW]
| 备用 | 32010 | MR32010 | 备用[Pls] | 42010 | MR42010 | 备用[M] | 52010 | MR52010 | 备用[条件] | 62010 | MR62010 | 备用[A] | 72010 | MR72010 | 备用[SW]
| 备用 | 32011 | MR32011 | 备用[Pls] | 42011 | MR42011 | 备用[M] | 52011 | MR52011 | 备用[条件] | 62011 | MR62011 | 备用[A] | 72011 | MR72011 | 备用[SW]
| 备用 | 32012 | MR32012 | 备用[Pls] | 42012 | MR42012 | 备用[M] | 52012 | MR52012 | 备用[条件] | 62012 | MR62012 | 备用[A] | 72012 | MR72012 | 备用[SW]
| 备用 | 32013 | MR32013 | 备用[Pls] | 42013 | MR42013 | 备用[M] | 52013 | MR52013 | 备用[条件] | 62013 | MR62013 | 备用[A] | 72013 | MR72013 | 备用[SW]
| 备用 | 32014 | MR32014 | 备用[Pls] | 42014 | MR42014 | 备用[M] | 52014 | MR52014 | 备用[条件] | 62014 | MR62014 | 备用[A] | 72014 | MR72014 | 备用[SW]
| 备用 | 32015 | MR32015 | 备用[Pls] | 42015 | MR42015 | 备用[M] | 52015 | MR52015 | 备用[条件] | 62015 | MR62015 | 备用[A] | 72015 | MR72015 | 备用[SW]
| 备用 | 32100 | MR32100 | 备用[Pls] | 42100 | MR42100 | 备用[M] | 52100 | MR52100 | 备用[条件] | 62100 | MR62100 | 备用[A] | 72100 | MR72100 | 备用[SW]
| 备用 | 32101 | MR32101 | 备用[Pls] | 42101 | MR42101 | 备用[M] | 52101 | MR52101 | 备用[条件] | 62101 | MR62101 | 备用[A] | 72101 | MR72101 | 备用[SW]
| 备用 | 32102 | MR32102 | 备用[Pls] | 42102 | MR42102 | 备用[M] | 52102 | MR52102 | 备用[条件] | 62102 | MR62102 | 备用[A] | 72102 | MR72102 | 备用[SW]
| 备用 | 32103 | MR32103 | 备用[Pls] | 42103 | MR42103 | 备用[M] | 52103 | MR52103 | 备用[条件] | 62103 | MR62103 | 备用[A] | 72103 | MR72103 | 备用[SW]
| 备用 | 32104 | MR32104 | 备用[Pls] | 42104 | MR42104 | 备用[M] | 52104 | MR52104 | 备用[条件] | 62104 | MR62104 | 备用[A] | 72104 | MR72104 | 备用[SW]
| 备用 | 32105 | MR32105 | 备用[Pls] | 42105 | MR42105 | 备用[M] | 52105 | MR52105 | 备用[条件] | 62105 | MR62105 | 备用[A] | 72105 | MR72105 | 备用[SW]
| 备用 | 32106 | MR32106 | 备用[Pls] | 42106 | MR42106 | 备用[M] | 52106 | MR52106 | 备用[条件] | 62106 | MR62106 | 备用[A] | 72106 | MR72106 | 备用[SW]
| 备用 | 32107 | MR32107 | 备用[Pls] | 42107 | MR42107 | 备用[M] | 52107 | MR52107 | 备用[条件] | 62107 | MR62107 | 备用[A] | 72107 | MR72107 | 备用[SW]
| 备用 | 32108 | MR32108 | 备用[Pls] | 42108 | MR42108 | 备用[M] | 52108 | MR52108 | 备用[条件] | 62108 | MR62108 | 备用[A] | 72108 | MR72108 | 备用[SW]
| 备用 | 32109 | MR32109 | 备用[Pls] | 42109 | MR42109 | 备用[M] | 52109 | MR52109 | 备用[条件] | 62109 | MR62109 | 备用[A] | 72109 | MR72109 | 备用[SW]
| 备用 | 32110 | MR32110 | 备用[Pls] | 42110 | MR42110 | 备用[M] | 52110 | MR52110 | 备用[条件] | 62110 | MR62110 | 备用[A] | 72110 | MR72110 | 备用[SW]
| 备用 | 32111 | MR32111 | 备用[Pls] | 42111 | MR42111 | 备用[M] | 52111 | MR52111 | 备用[条件] | 62111 | MR62111 | 备用[A] | 72111 | MR72111 | 备用[SW]
| 备用 | 32112 | MR32112 | 备用[Pls] | 42112 | MR42112 | 备用[M] | 52112 | MR52112 | 备用[条件] | 62112 | MR62112 | 备用[A] | 72112 | MR72112 | 备用[SW]
| 备用 | 32113 | MR32113 | 备用[Pls] | 42113 | MR42113 | 备用[M] | 52113 | MR52113 | 备用[条件] | 62113 | MR62113 | 备用[A] | 72113 | MR72113 | 备用[SW]
| 备用 | 32114 | MR32114 | 备用[Pls] | 42114 | MR42114 | 备用[M] | 52114 | MR52114 | 备用[条件] | 62114 | MR62114 | 备用[A] | 72114 | MR72114 | 备用[SW]
| 备用 | 32115 | MR32115 | 备用[Pls] | 42115 | MR42115 | 备用[M] | 52115 | MR52115 | 备用[条件] | 62115 | MR62115 | 备用[A] | 72115 | MR72115 | 备用[SW]
| 备用 | 32200 | MR32200 | 备用[Pls] | 42200 | MR42200 | 备用[M] | 52200 | MR52200 | 备用[条件] | 62200 | MR62200 | 备用[A] | 72200 | MR72200 | 备用[SW]
| 备用 | 32201 | MR32201 | 备用[Pls] | 42201 | MR42201 | 备用[M] | 52201 | MR52201 | 备用[条件] | 62201 | MR62201 | 备用[A] | 72201 | MR72201 | 备用[SW]
| 备用 | 32202 | MR32202 | 备用[Pls] | 42202 | MR42202 | 备用[M] | 52202 | MR52202 | 备用[条件] | 62202 | MR62202 | 备用[A] | 72202 | MR72202 | 备用[SW]
| 备用 | 32203 | MR32203 | 备用[Pls] | 42203 | MR42203 | 备用[M] | 52203 | MR52203 | 备用[条件] | 62203 | MR62203 | 备用[A] | 72203 | MR72203 | 备用[SW]
| 备用 | 32204 | MR32204 | 备用[Pls] | 42204 | MR42204 | 备用[M] | 52204 | MR52204 | 备用[条件] | 62204 | MR62204 | 备用[A] | 72204 | MR72204 | 备用[SW]
| 备用 | 32205 | MR32205 | 备用[Pls] | 42205 | MR42205 | 备用[M] | 52205 | MR52205 | 备用[条件] | 62205 | MR62205 | 备用[A] | 72205 | MR72205 | 备用[SW]
| 备用 | 32206 | MR32206 | 备用[Pls] | 42206 | MR42206 | 备用[M] | 52206 | MR52206 | 备用[条件] | 62206 | MR62206 | 备用[A] | 72206 | MR72206 | 备用[SW]
| 备用 | 32207 | MR32207 | 备用[Pls] | 42207 | MR42207 | 备用[M] | 52207 | MR52207 | 备用[条件] | 62207 | MR62207 | 备用[A] | 72207 | MR72207 | 备用[SW]
| 备用 | 32208 | MR32208 | 备用[Pls] | 42208 | MR42208 | 备用[M] | 52208 | MR52208 | 备用[条件] | 62208 | MR62208 | 备用[A] | 72208 | MR72208 | 备用[SW]
| 备用 | 32209 | MR32209 | 备用[Pls] | 42209 | MR42209 | 备用[M] | 52209 | MR52209 | 备用[条件] | 62209 | MR62209 | 备用[A] | 72209 | MR72209 | 备用[SW]
| 备用 | 32210 | MR32210 | 备用[Pls] | 42210 | MR42210 | 备用[M] | 52210 | MR52210 | 备用[条件] | 62210 | MR62210 | 备用[A] | 72210 | MR72210 | 备用[SW]
| 备用 | 32211 | MR32211 | 备用[Pls] | 42211 | MR42211 | 备用[M] | 52211 | MR52211 | 备用[条件] | 62211 | MR62211 | 备用[A] | 72211 | MR72211 | 备用[SW]
| 备用 | 32212 | MR32212 | 备用[Pls] | 42212 | MR42212 | 备用[M] | 52212 | MR52212 | 备用[条件] | 62212 | MR62212 | 备用[A] | 72212 | MR72212 | 备用[SW]
| 备用 | 32213 | MR32213 | 备用[Pls] | 42213 | MR42213 | 备用[M] | 52213 | MR52213 | 备用[条件] | 62213 | MR62213 | 备用[A] | 72213 | MR72213 | 备用[SW]
| 备用 | 32214 | MR32214 | 备用[Pls] | 42214 | MR42214 | 备用[M] | 52214 | MR52214 | 备用[条件] | 62214 | MR62214 | 备用[A] | 72214 | MR72214 | 备用[SW]
| 备用 | 32215 | MR32215 | 备用[Pls] | 42215 | MR42215 | 备用[M] | 52215 | MR52215 | 备用[条件] | 62215 | MR62215 | 备用[A] | 72215 | MR72215 | 备用[SW]
| 备用 | 32300 | MR32300 | 备用[Pls] | 42300 | MR42300 | 备用[M] | 52300 | MR52300 | 备用[条件] | 62300 | MR62300 | 备用[A] | 72300 | MR72300 | 备用[SW]
| 备用 | 32301 | MR32301 | 备用[Pls] | 42301 | MR42301 | 备用[M] | 52301 | MR52301 | 备用[条件] | 62301 | MR62301 | 备用[A] | 72301 | MR72301 | 备用[SW]
| 备用 | 32302 | MR32302 | 备用[Pls] | 42302 | MR42302 | 备用[M] | 52302 | MR52302 | 备用[条件] | 62302 | MR62302 | 备用[A] | 72302 | MR72302 | 备用[SW]
| 备用 | 32303 | MR32303 | 备用[Pls] | 42303 | MR42303 | 备用[M] | 52303 | MR52303 | 备用[条件] | 62303 | MR62303 | 备用[A] | 72303 | MR72303 | 备用[SW]
| 备用 | 32304 | MR32304 | 备用[Pls] | 42304 | MR42304 | 备用[M] | 52304 | MR52304 | 备用[条件] | 62304 | MR62304 | 备用[A] | 72304 | MR72304 | 备用[SW]
| 备用 | 32305 | MR32305 | 备用[Pls] | 42305 | MR42305 | 备用[M] | 52305 | MR52305 | 备用[条件] | 62305 | MR62305 | 备用[A] | 72305 | MR72305 | 备用[SW]
| 备用 | 32306 | MR32306 | 备用[Pls] | 42306 | MR42306 | 备用[M] | 52306 | MR52306 | 备用[条件] | 62306 | MR62306 | 备用[A] | 72306 | MR72306 | 备用[SW]
| 备用 | 32307 | MR32307 | 备用[Pls] | 42307 | MR42307 | 备用[M] | 52307 | MR52307 | 备用[条件] | 62307 | MR62307 | 备用[A] | 72307 | MR72307 | 备用[SW]
| 备用 | 32308 | MR32308 | 备用[Pls] | 42308 | MR42308 | 备用[M] | 52308 | MR52308 | 备用[条件] | 62308 | MR62308 | 备用[A] | 72308 | MR72308 | 备用[SW]
| 备用 | 32309 | MR32309 | 备用[Pls] | 42309 | MR42309 | 备用[M] | 52309 | MR52309 | 备用[条件] | 62309 | MR62309 | 备用[A] | 72309 | MR72309 | 备用[SW]
| 备用 | 32310 | MR32310 | 备用[Pls] | 42310 | MR42310 | 备用[M] | 52310 | MR52310 | 备用[条件] | 62310 | MR62310 | 备用[A] | 72310 | MR72310 | 备用[SW]
| 备用 | 32311 | MR32311 | 备用[Pls] | 42311 | MR42311 | 备用[M] | 52311 | MR52311 | 备用[条件] | 62311 | MR62311 | 备用[A] | 72311 | MR72311 | 备用[SW]
| 备用 | 32312 | MR32312 | 备用[Pls] | 42312 | MR42312 | 备用[M] | 52312 | MR52312 | 备用[条件] | 62312 | MR62312 | 备用[A] | 72312 | MR72312 | 备用[SW]
| 备用 | 32313 | MR32313 | 备用[Pls] | 42313 | MR42313 | 备用[M] | 52313 | MR52313 | 备用[条件] | 62313 | MR62313 | 备用[A] | 72313 | MR72313 | 备用[SW]
| 备用 | 32314 | MR32314 | 备用[Pls] | 42314 | MR42314 | 备用[M] | 52314 | MR52314 | 备用[条件] | 62314 | MR62314 | 备用[A] | 72314 | MR72314 | 备用[SW]
| 备用 | 32315 | MR32315 | 备用[Pls] | 42315 | MR42315 | 备用[M] | 52315 | MR52315 | 备用[条件] | 62315 | MR62315 | 备用[A] | 72315 | MR72315 | 备用[SW]
| 备用 | 32400 | MR32400 | 备用[Pls] | 42400 | MR42400 | 备用[M] | 52400 | MR52400 | 备用[条件] | 62400 | MR62400 | 备用[A] | 72400 | MR72400 | 备用[SW]
| 备用 | 32401 | MR32401 | 备用[Pls] | 42401 | MR42401 | 备用[M] | 52401 | MR52401 | 备用[条件] | 62401 | MR62401 | 备用[A] | 72401 | MR72401 | 备用[SW]
| 备用 | 32402 | MR32402 | 备用[Pls] | 42402 | MR42402 | 备用[M] | 52402 | MR52402 | 备用[条件] | 62402 | MR62402 | 备用[A] | 72402 | MR72402 | 备用[SW]
| 备用 | 32403 | MR32403 | 备用[Pls] | 42403 | MR42403 | 备用[M] | 52403 | MR52403 | 备用[条件] | 62403 | MR62403 | 备用[A] | 72403 | MR72403 | 备用[SW]
| 备用 | 32404 | MR32404 | 备用[Pls] | 42404 | MR42404 | 备用[M] | 52404 | MR52404 | 备用[条件] | 62404 | MR62404 | 备用[A] | 72404 | MR72404 | 备用[SW]
| 备用 | 32405 | MR32405 | 备用[Pls] | 42405 | MR42405 | 备用[M] | 52405 | MR52405 | 备用[条件] | 62405 | MR62405 | 备用[A] | 72405 | MR72405 | 备用[SW]
| 备用 | 32406 | MR32406 | 备用[Pls] | 42406 | MR42406 | 备用[M] | 52406 | MR52406 | 备用[条件] | 62406 | MR62406 | 备用[A] | 72406 | MR72406 | 备用[SW]
| 备用 | 32407 | MR32407 | 备用[Pls] | 42407 | MR42407 | 备用[M] | 52407 | MR52407 | 备用[条件] | 62407 | MR62407 | 备用[A] | 72407 | MR72407 | 备用[SW]
| 备用 | 32408 | MR32408 | 备用[Pls] | 42408 | MR42408 | 备用[M] | 52408 | MR52408 | 备用[条件] | 62408 | MR62408 | 备用[A] | 72408 | MR72408 | 备用[SW]
| 备用 | 32409 | MR32409 | 备用[Pls] | 42409 | MR42409 | 备用[M] | 52409 | MR52409 | 备用[条件] | 62409 | MR62409 | 备用[A] | 72409 | MR72409 | 备用[SW]
| 备用 | 32410 | MR32410 | 备用[Pls] | 42410 | MR42410 | 备用[M] | 52410 | MR52410 | 备用[条件] | 62410 | MR62410 | 备用[A] | 72410 | MR72410 | 备用[SW]
| 备用 | 32411 | MR32411 | 备用[Pls] | 42411 | MR42411 | 备用[M] | 52411 | MR52411 | 备用[条件] | 62411 | MR62411 | 备用[A] | 72411 | MR72411 | 备用[SW]
| 备用 | 32412 | MR32412 | 备用[Pls] | 42412 | MR42412 | 备用[M] | 52412 | MR52412 | 备用[条件] | 62412 | MR62412 | 备用[A] | 72412 | MR72412 | 备用[SW]
| 备用 | 32413 | MR32413 | 备用[Pls] | 42413 | MR42413 | 备用[M] | 52413 | MR52413 | 备用[条件] | 62413 | MR62413 | 备用[A] | 72413 | MR72413 | 备用[SW]
| 备用 | 32414 | MR32414 | 备用[Pls] | 42414 | MR42414 | 备用[M] | 52414 | MR52414 | 备用[条件] | 62414 | MR62414 | 备用[A] | 72414 | MR72414 | 备用[SW]
| 备用 | 32415 | MR32415 | 备用[Pls] | 42415 | MR42415 | 备用[M] | 52415 | MR52415 | 备用[条件] | 62415 | MR62415 | 备用[A] | 72415 | MR72415 | 备用[SW]
| 备用 | 32500 | MR32500 | 备用[Pls] | 42500 | MR42500 | 备用[M] | 52500 | MR52500 | 备用[条件] | 62500 | MR62500 | 备用[A] | 72500 | MR72500 | 备用[SW]
| 备用 | 32501 | MR32501 | 备用[Pls] | 42501 | MR42501 | 备用[M] | 52501 | MR52501 | 备用[条件] | 62501 | MR62501 | 备用[A] | 72501 | MR72501 | 备用[SW]
| 备用 | 32502 | MR32502 | 备用[Pls] | 42502 | MR42502 | 备用[M] | 52502 | MR52502 | 备用[条件] | 62502 | MR62502 | 备用[A] | 72502 | MR72502 | 备用[SW]
| 备用 | 32503 | MR32503 | 备用[Pls] | 42503 | MR42503 | 备用[M] | 52503 | MR52503 | 备用[条件] | 62503 | MR62503 | 备用[A] | 72503 | MR72503 | 备用[SW]
| 备用 | 32504 | MR32504 | 备用[Pls] | 42504 | MR42504 | 备用[M] | 52504 | MR52504 | 备用[条件] | 62504 | MR62504 | 备用[A] | 72504 | MR72504 | 备用[SW]
| 备用 | 32505 | MR32505 | 备用[Pls] | 42505 | MR42505 | 备用[M] | 52505 | MR52505 | 备用[条件] | 62505 | MR62505 | 备用[A] | 72505 | MR72505 | 备用[SW]
| 备用 | 32506 | MR32506 | 备用[Pls] | 42506 | MR42506 | 备用[M] | 52506 | MR52506 | 备用[条件] | 62506 | MR62506 | 备用[A] | 72506 | MR72506 | 备用[SW]
| 备用 | 32507 | MR32507 | 备用[Pls] | 42507 | MR42507 | 备用[M] | 52507 | MR52507 | 备用[条件] | 62507 | MR62507 | 备用[A] | 72507 | MR72507 | 备用[SW]
| 备用 | 32508 | MR32508 | 备用[Pls] | 42508 | MR42508 | 备用[M] | 52508 | MR52508 | 备用[条件] | 62508 | MR62508 | 备用[A] | 72508 | MR72508 | 备用[SW]
| 备用 | 32509 | MR32509 | 备用[Pls] | 42509 | MR42509 | 备用[M] | 52509 | MR52509 | 备用[条件] | 62509 | MR62509 | 备用[A] | 72509 | MR72509 | 备用[SW]
| 备用 | 32510 | MR32510 | 备用[Pls] | 42510 | MR42510 | 备用[M] | 52510 | MR52510 | 备用[条件] | 62510 | MR62510 | 备用[A] | 72510 | MR72510 | 备用[SW]
| 备用 | 32511 | MR32511 | 备用[Pls] | 42511 | MR42511 | 备用[M] | 52511 | MR52511 | 备用[条件] | 62511 | MR62511 | 备用[A] | 72511 | MR72511 | 备用[SW]
| 备用 | 32512 | MR32512 | 备用[Pls] | 42512 | MR42512 | 备用[M] | 52512 | MR52512 | 备用[条件] | 62512 | MR62512 | 备用[A] | 72512 | MR72512 | 备用[SW]
| 备用 | 32513 | MR32513 | 备用[Pls] | 42513 | MR42513 | 备用[M] | 52513 | MR52513 | 备用[条件] | 62513 | MR62513 | 备用[A] | 72513 | MR72513 | 备用[SW]
| 备用 | 32514 | MR32514 | 备用[Pls] | 42514 | MR42514 | 备用[M] | 52514 | MR52514 | 备用[条件] | 62514 | MR62514 | 备用[A] | 72514 | MR72514 | 备用[SW]
| 备用 | 32515 | MR32515 | 备用[Pls] | 42515 | MR42515 | 备用[M] | 52515 | MR52515 | 备用[条件] | 62515 | MR62515 | 备用[A] | 72515 | MR72515 | 备用[SW]
| 备用 | 34000 | MR34000 | 备用[Pls] | 44000 | MR44000 | 备用[M] | 54000 | MR54000 | 备用[条件] | 64000 | MR64000 | 备用[A] | 74000 | MR74000 | 备用[SW]
| 备用 | 34001 | MR34001 | 备用[Pls] | 44001 | MR44001 | 备用[M] | 54001 | MR54001 | 备用[条件] | 64001 | MR64001 | 备用[A] | 74001 | MR74001 | 备用[SW]
| 备用 | 34002 | MR34002 | 备用[Pls] | 44002 | MR44002 | 备用[M] | 54002 | MR54002 | 备用[条件] | 64002 | MR64002 | 备用[A] | 74002 | MR74002 | 备用[SW]
| 备用 | 34003 | MR34003 | 备用[Pls] | 44003 | MR44003 | 备用[M] | 54003 | MR54003 | 备用[条件] | 64003 | MR64003 | 备用[A] | 74003 | MR74003 | 备用[SW]
| 备用 | 34004 | MR34004 | 备用[Pls] | 44004 | MR44004 | 备用[M] | 54004 | MR54004 | 备用[条件] | 64004 | MR64004 | 备用[A] | 74004 | MR74004 | 备用[SW]
| 备用 | 34005 | MR34005 | 备用[Pls] | 44005 | MR44005 | 备用[M] | 54005 | MR54005 | 备用[条件] | 64005 | MR64005 | 备用[A] | 74005 | MR74005 | 备用[SW]
| 备用 | 34006 | MR34006 | 备用[Pls] | 44006 | MR44006 | 备用[M] | 54006 | MR54006 | 备用[条件] | 64006 | MR64006 | 备用[A] | 74006 | MR74006 | 备用[SW]
| 备用 | 34007 | MR34007 | 备用[Pls] | 44007 | MR44007 | 备用[M] | 54007 | MR54007 | 备用[条件] | 64007 | MR64007 | 备用[A] | 74007 | MR74007 | 备用[SW]
| 备用 | 34008 | MR34008 | 备用[Pls] | 44008 | MR44008 | 备用[M] | 54008 | MR54008 | 备用[条件] | 64008 | MR64008 | 备用[A] | 74008 | MR74008 | 备用[SW]
| 备用 | 34009 | MR34009 | 备用[Pls] | 44009 | MR44009 | 备用[M] | 54009 | MR54009 | 备用[条件] | 64009 | MR64009 | 备用[A] | 74009 | MR74009 | 备用[SW]
| 备用 | 34010 | MR34010 | 备用[Pls] | 44010 | MR44010 | 备用[M] | 54010 | MR54010 | 备用[条件] | 64010 | MR64010 | 备用[A] | 74010 | MR74010 | 备用[SW]
| 备用 | 34011 | MR34011 | 备用[Pls] | 44011 | MR44011 | 备用[M] | 54011 | MR54011 | 备用[条件] | 64011 | MR64011 | 备用[A] | 74011 | MR74011 | 备用[SW]
| 备用 | 34012 | MR34012 | 备用[Pls] | 44012 | MR44012 | 备用[M] | 54012 | MR54012 | 备用[条件] | 64012 | MR64012 | 备用[A] | 74012 | MR74012 | 备用[SW]
| 备用 | 34013 | MR34013 | 备用[Pls] | 44013 | MR44013 | 备用[M] | 54013 | MR54013 | 备用[条件] | 64013 | MR64013 | 备用[A] | 74013 | MR74013 | 备用[SW]
| 备用 | 34014 | MR34014 | 备用[Pls] | 44014 | MR44014 | 备用[M] | 54014 | MR54014 | 备用[条件] | 64014 | MR64014 | 备用[A] | 74014 | MR74014 | 备用[SW]
| 备用 | 34015 | MR34015 | 备用[Pls] | 44015 | MR44015 | 备用[M] | 54015 | MR54015 | 备用[条件] | 64015 | MR64015 | 备用[A] | 74015 | MR74015 | 备用[SW]
| 备用 | 34100 | MR34100 | 备用[Pls] | 44100 | MR44100 | 备用[M] | 54100 | MR54100 | 备用[条件] | 64100 | MR64100 | 备用[A] | 74100 | MR74100 | 备用[SW]
| 备用 | 34101 | MR34101 | 备用[Pls] | 44101 | MR44101 | 备用[M] | 54101 | MR54101 | 备用[条件] | 64101 | MR64101 | 备用[A] | 74101 | MR74101 | 备用[SW]
| 备用 | 34102 | MR34102 | 备用[Pls] | 44102 | MR44102 | 备用[M] | 54102 | MR54102 | 备用[条件] | 64102 | MR64102 | 备用[A] | 74102 | MR74102 | 备用[SW]
| 备用 | 34103 | MR34103 | 备用[Pls] | 44103 | MR44103 | 备用[M] | 54103 | MR54103 | 备用[条件] | 64103 | MR64103 | 备用[A] | 74103 | MR74103 | 备用[SW]
| 备用 | 34104 | MR34104 | 备用[Pls] | 44104 | MR44104 | 备用[M] | 54104 | MR54104 | 备用[条件] | 64104 | MR64104 | 备用[A] | 74104 | MR74104 | 备用[SW]
| 备用 | 34105 | MR34105 | 备用[Pls] | 44105 | MR44105 | 备用[M] | 54105 | MR54105 | 备用[条件] | 64105 | MR64105 | 备用[A] | 74105 | MR74105 | 备用[SW]
| 备用 | 34106 | MR34106 | 备用[Pls] | 44106 | MR44106 | 备用[M] | 54106 | MR54106 | 备用[条件] | 64106 | MR64106 | 备用[A] | 74106 | MR74106 | 备用[SW]
| 备用 | 34107 | MR34107 | 备用[Pls] | 44107 | MR44107 | 备用[M] | 54107 | MR54107 | 备用[条件] | 64107 | MR64107 | 备用[A] | 74107 | MR74107 | 备用[SW]
| 备用 | 34108 | MR34108 | 备用[Pls] | 44108 | MR44108 | 备用[M] | 54108 | MR54108 | 备用[条件] | 64108 | MR64108 | 备用[A] | 74108 | MR74108 | 备用[SW]
| 备用 | 34109 | MR34109 | 备用[Pls] | 44109 | MR44109 | 备用[M] | 54109 | MR54109 | 备用[条件] | 64109 | MR64109 | 备用[A] | 74109 | MR74109 | 备用[SW]
| 备用 | 34110 | MR34110 | 备用[Pls] | 44110 | MR44110 | 备用[M] | 54110 | MR54110 | 备用[条件] | 64110 | MR64110 | 备用[A] | 74110 | MR74110 | 备用[SW]
| 备用 | 34111 | MR34111 | 备用[Pls] | 44111 | MR44111 | 备用[M] | 54111 | MR54111 | 备用[条件] | 64111 | MR64111 | 备用[A] | 74111 | MR74111 | 备用[SW]
| 备用 | 34112 | MR34112 | 备用[Pls] | 44112 | MR44112 | 备用[M] | 54112 | MR54112 | 备用[条件] | 64112 | MR64112 | 备用[A] | 74112 | MR74112 | 备用[SW]
| 备用 | 34113 | MR34113 | 备用[Pls] | 44113 | MR44113 | 备用[M] | 54113 | MR54113 | 备用[条件] | 64113 | MR64113 | 备用[A] | 74113 | MR74113 | 备用[SW]
| 备用 | 34114 | MR34114 | 备用[Pls] | 44114 | MR44114 | 备用[M] | 54114 | MR54114 | 备用[条件] | 64114 | MR64114 | 备用[A] | 74114 | MR74114 | 备用[SW]
| 备用 | 34115 | MR34115 | 备用[Pls] | 44115 | MR44115 | 备用[M] | 54115 | MR54115 | 备用[条件] | 64115 | MR64115 | 备用[A] | 74115 | MR74115 | 备用[SW]
| 备用 | 34200 | MR34200 | 备用[Pls] | 44200 | MR44200 | 备用[M] | 54200 | MR54200 | 备用[条件] | 64200 | MR64200 | 备用[A] | 74200 | MR74200 | 备用[SW]
| 备用 | 34201 | MR34201 | 备用[Pls] | 44201 | MR44201 | 备用[M] | 54201 | MR54201 | 备用[条件] | 64201 | MR64201 | 备用[A] | 74201 | MR74201 | 备用[SW]
| 备用 | 34202 | MR34202 | 备用[Pls] | 44202 | MR44202 | 备用[M] | 54202 | MR54202 | 备用[条件] | 64202 | MR64202 | 备用[A] | 74202 | MR74202 | 备用[SW]
| 备用 | 34203 | MR34203 | 备用[Pls] | 44203 | MR44203 | 备用[M] | 54203 | MR54203 | 备用[条件] | 64203 | MR64203 | 备用[A] | 74203 | MR74203 | 备用[SW]
| 备用 | 34204 | MR34204 | 备用[Pls] | 44204 | MR44204 | 备用[M] | 54204 | MR54204 | 备用[条件] | 64204 | MR64204 | 备用[A] | 74204 | MR74204 | 备用[SW]
| 备用 | 34205 | MR34205 | 备用[Pls] | 44205 | MR44205 | 备用[M] | 54205 | MR54205 | 备用[条件] | 64205 | MR64205 | 备用[A] | 74205 | MR74205 | 备用[SW]
| 备用 | 34206 | MR34206 | 备用[Pls] | 44206 | MR44206 | 备用[M] | 54206 | MR54206 | 备用[条件] | 64206 | MR64206 | 备用[A] | 74206 | MR74206 | 备用[SW]
| 备用 | 34207 | MR34207 | 备用[Pls] | 44207 | MR44207 | 备用[M] | 54207 | MR54207 | 备用[条件] | 64207 | MR64207 | 备用[A] | 74207 | MR74207 | 备用[SW]
| 备用 | 34208 | MR34208 | 备用[Pls] | 44208 | MR44208 | 备用[M] | 54208 | MR54208 | 备用[条件] | 64208 | MR64208 | 备用[A] | 74208 | MR74208 | 备用[SW]
| 备用 | 34209 | MR34209 | 备用[Pls] | 44209 | MR44209 | 备用[M] | 54209 | MR54209 | 备用[条件] | 64209 | MR64209 | 备用[A] | 74209 | MR74209 | 备用[SW]
| 备用 | 34210 | MR34210 | 备用[Pls] | 44210 | MR44210 | 备用[M] | 54210 | MR54210 | 备用[条件] | 64210 | MR64210 | 备用[A] | 74210 | MR74210 | 备用[SW]
| 备用 | 34211 | MR34211 | 备用[Pls] | 44211 | MR44211 | 备用[M] | 54211 | MR54211 | 备用[条件] | 64211 | MR64211 | 备用[A] | 74211 | MR74211 | 备用[SW]
| 备用 | 34212 | MR34212 | 备用[Pls] | 44212 | MR44212 | 备用[M] | 54212 | MR54212 | 备用[条件] | 64212 | MR64212 | 备用[A] | 74212 | MR74212 | 备用[SW]
| 备用 | 34213 | MR34213 | 备用[Pls] | 44213 | MR44213 | 备用[M] | 54213 | MR54213 | 备用[条件] | 64213 | MR64213 | 备用[A] | 74213 | MR74213 | 备用[SW]
| 备用 | 34214 | MR34214 | 备用[Pls] | 44214 | MR44214 | 备用[M] | 54214 | MR54214 | 备用[条件] | 64214 | MR64214 | 备用[A] | 74214 | MR74214 | 备用[SW]
| 备用 | 34215 | MR34215 | 备用[Pls] | 44215 | MR44215 | 备用[M] | 54215 | MR54215 | 备用[条件] | 64215 | MR64215 | 备用[A] | 74215 | MR74215 | 备用[SW]
| 备用 | 34300 | MR34300 | 备用[Pls] | 44300 | MR44300 | 备用[M] | 54300 | MR54300 | 备用[条件] | 64300 | MR64300 | 备用[A] | 74300 | MR74300 | 备用[SW]
| 备用 | 34301 | MR34301 | 备用[Pls] | 44301 | MR44301 | 备用[M] | 54301 | MR54301 | 备用[条件] | 64301 | MR64301 | 备用[A] | 74301 | MR74301 | 备用[SW]
| 备用 | 34302 | MR34302 | 备用[Pls] | 44302 | MR44302 | 备用[M] | 54302 | MR54302 | 备用[条件] | 64302 | MR64302 | 备用[A] | 74302 | MR74302 | 备用[SW]
| 备用 | 34303 | MR34303 | 备用[Pls] | 44303 | MR44303 | 备用[M] | 54303 | MR54303 | 备用[条件] | 64303 | MR64303 | 备用[A] | 74303 | MR74303 | 备用[SW]
| 备用 | 34304 | MR34304 | 备用[Pls] | 44304 | MR44304 | 备用[M] | 54304 | MR54304 | 备用[条件] | 64304 | MR64304 | 备用[A] | 74304 | MR74304 | 备用[SW]
| 备用 | 34305 | MR34305 | 备用[Pls] | 44305 | MR44305 | 备用[M] | 54305 | MR54305 | 备用[条件] | 64305 | MR64305 | 备用[A] | 74305 | MR74305 | 备用[SW]
| 备用 | 34306 | MR34306 | 备用[Pls] | 44306 | MR44306 | 备用[M] | 54306 | MR54306 | 备用[条件] | 64306 | MR64306 | 备用[A] | 74306 | MR74306 | 备用[SW]
| 备用 | 34307 | MR34307 | 备用[Pls] | 44307 | MR44307 | 备用[M] | 54307 | MR54307 | 备用[条件] | 64307 | MR64307 | 备用[A] | 74307 | MR74307 | 备用[SW]
| 备用 | 34308 | MR34308 | 备用[Pls] | 44308 | MR44308 | 备用[M] | 54308 | MR54308 | 备用[条件] | 64308 | MR64308 | 备用[A] | 74308 | MR74308 | 备用[SW]
| 备用 | 34309 | MR34309 | 备用[Pls] | 44309 | MR44309 | 备用[M] | 54309 | MR54309 | 备用[条件] | 64309 | MR64309 | 备用[A] | 74309 | MR74309 | 备用[SW]
| 备用 | 34310 | MR34310 | 备用[Pls] | 44310 | MR44310 | 备用[M] | 54310 | MR54310 | 备用[条件] | 64310 | MR64310 | 备用[A] | 74310 | MR74310 | 备用[SW]
| 备用 | 34311 | MR34311 | 备用[Pls] | 44311 | MR44311 | 备用[M] | 54311 | MR54311 | 备用[条件] | 64311 | MR64311 | 备用[A] | 74311 | MR74311 | 备用[SW]
| 备用 | 34312 | MR34312 | 备用[Pls] | 44312 | MR44312 | 备用[M] | 54312 | MR54312 | 备用[条件] | 64312 | MR64312 | 备用[A] | 74312 | MR74312 | 备用[SW]
| 备用 | 34313 | MR34313 | 备用[Pls] | 44313 | MR44313 | 备用[M] | 54313 | MR54313 | 备用[条件] | 64313 | MR64313 | 备用[A] | 74313 | MR74313 | 备用[SW]
| 备用 | 34314 | MR34314 | 备用[Pls] | 44314 | MR44314 | 备用[M] | 54314 | MR54314 | 备用[条件] | 64314 | MR64314 | 备用[A] | 74314 | MR74314 | 备用[SW]
| 备用 | 34315 | MR34315 | 备用[Pls] | 44315 | MR44315 | 备用[M] | 54315 | MR54315 | 备用[条件] | 64315 | MR64315 | 备用[A] | 74315 | MR74315 | 备用[SW]
| 备用 | 34400 | MR34400 | 备用[Pls] | 44400 | MR44400 | 备用[M] | 54400 | MR54400 | 备用[条件] | 64400 | MR64400 | 备用[A] | 74400 | MR74400 | 备用[SW]
| 备用 | 34401 | MR34401 | 备用[Pls] | 44401 | MR44401 | 备用[M] | 54401 | MR54401 | 备用[条件] | 64401 | MR64401 | 备用[A] | 74401 | MR74401 | 备用[SW]
| 备用 | 34402 | MR34402 | 备用[Pls] | 44402 | MR44402 | 备用[M] | 54402 | MR54402 | 备用[条件] | 64402 | MR64402 | 备用[A] | 74402 | MR74402 | 备用[SW]
| 备用 | 34403 | MR34403 | 备用[Pls] | 44403 | MR44403 | 备用[M] | 54403 | MR54403 | 备用[条件] | 64403 | MR64403 | 备用[A] | 74403 | MR74403 | 备用[SW]
| 备用 | 34404 | MR34404 | 备用[Pls] | 44404 | MR44404 | 备用[M] | 54404 | MR54404 | 备用[条件] | 64404 | MR64404 | 备用[A] | 74404 | MR74404 | 备用[SW]
| 备用 | 34405 | MR34405 | 备用[Pls] | 44405 | MR44405 | 备用[M] | 54405 | MR54405 | 备用[条件] | 64405 | MR64405 | 备用[A] | 74405 | MR74405 | 备用[SW]
| 备用 | 34406 | MR34406 | 备用[Pls] | 44406 | MR44406 | 备用[M] | 54406 | MR54406 | 备用[条件] | 64406 | MR64406 | 备用[A] | 74406 | MR74406 | 备用[SW]
| 备用 | 34407 | MR34407 | 备用[Pls] | 44407 | MR44407 | 备用[M] | 54407 | MR54407 | 备用[条件] | 64407 | MR64407 | 备用[A] | 74407 | MR74407 | 备用[SW]
| 备用 | 34408 | MR34408 | 备用[Pls] | 44408 | MR44408 | 备用[M] | 54408 | MR54408 | 备用[条件] | 64408 | MR64408 | 备用[A] | 74408 | MR74408 | 备用[SW]
| 备用 | 34409 | MR34409 | 备用[Pls] | 44409 | MR44409 | 备用[M] | 54409 | MR54409 | 备用[条件] | 64409 | MR64409 | 备用[A] | 74409 | MR74409 | 备用[SW]
| 备用 | 34410 | MR34410 | 备用[Pls] | 44410 | MR44410 | 备用[M] | 54410 | MR54410 | 备用[条件] | 64410 | MR64410 | 备用[A] | 74410 | MR74410 | 备用[SW]
| 备用 | 34411 | MR34411 | 备用[Pls] | 44411 | MR44411 | 备用[M] | 54411 | MR54411 | 备用[条件] | 64411 | MR64411 | 备用[A] | 74411 | MR74411 | 备用[SW]
| 备用 | 34412 | MR34412 | 备用[Pls] | 44412 | MR44412 | 备用[M] | 54412 | MR54412 | 备用[条件] | 64412 | MR64412 | 备用[A] | 74412 | MR74412 | 备用[SW]
| 备用 | 34413 | MR34413 | 备用[Pls] | 44413 | MR44413 | 备用[M] | 54413 | MR54413 | 备用[条件] | 64413 | MR64413 | 备用[A] | 74413 | MR74413 | 备用[SW]
| 备用 | 34414 | MR34414 | 备用[Pls] | 44414 | MR44414 | 备用[M] | 54414 | MR54414 | 备用[条件] | 64414 | MR64414 | 备用[A] | 74414 | MR74414 | 备用[SW]
| 备用 | 34415 | MR34415 | 备用[Pls] | 44415 | MR44415 | 备用[M] | 54415 | MR54415 | 备用[条件] | 64415 | MR64415 | 备用[A] | 74415 | MR74415 | 备用[SW]
| 备用 | 34500 | MR34500 | 备用[Pls] | 44500 | MR44500 | 备用[M] | 54500 | MR54500 | 备用[条件] | 64500 | MR64500 | 备用[A] | 74500 | MR74500 | 备用[SW]
| 备用 | 34501 | MR34501 | 备用[Pls] | 44501 | MR44501 | 备用[M] | 54501 | MR54501 | 备用[条件] | 64501 | MR64501 | 备用[A] | 74501 | MR74501 | 备用[SW]
| 备用 | 34502 | MR34502 | 备用[Pls] | 44502 | MR44502 | 备用[M] | 54502 | MR54502 | 备用[条件] | 64502 | MR64502 | 备用[A] | 74502 | MR74502 | 备用[SW]
| 备用 | 34503 | MR34503 | 备用[Pls] | 44503 | MR44503 | 备用[M] | 54503 | MR54503 | 备用[条件] | 64503 | MR64503 | 备用[A] | 74503 | MR74503 | 备用[SW]
| 备用 | 34504 | MR34504 | 备用[Pls] | 44504 | MR44504 | 备用[M] | 54504 | MR54504 | 备用[条件] | 64504 | MR64504 | 备用[A] | 74504 | MR74504 | 备用[SW]
| 备用 | 34505 | MR34505 | 备用[Pls] | 44505 | MR44505 | 备用[M] | 54505 | MR54505 | 备用[条件] | 64505 | MR64505 | 备用[A] | 74505 | MR74505 | 备用[SW]
| 备用 | 34506 | MR34506 | 备用[Pls] | 44506 | MR44506 | 备用[M] | 54506 | MR54506 | 备用[条件] | 64506 | MR64506 | 备用[A] | 74506 | MR74506 | 备用[SW]
| 备用 | 34507 | MR34507 | 备用[Pls] | 44507 | MR44507 | 备用[M] | 54507 | MR54507 | 备用[条件] | 64507 | MR64507 | 备用[A] | 74507 | MR74507 | 备用[SW]
| 备用 | 34508 | MR34508 | 备用[Pls] | 44508 | MR44508 | 备用[M] | 54508 | MR54508 | 备用[条件] | 64508 | MR64508 | 备用[A] | 74508 | MR74508 | 备用[SW]
| 备用 | 34509 | MR34509 | 备用[Pls] | 44509 | MR44509 | 备用[M] | 54509 | MR54509 | 备用[条件] | 64509 | MR64509 | 备用[A] | 74509 | MR74509 | 备用[SW]
| 备用 | 34510 | MR34510 | 备用[Pls] | 44510 | MR44510 | 备用[M] | 54510 | MR54510 | 备用[条件] | 64510 | MR64510 | 备用[A] | 74510 | MR74510 | 备用[SW]
| 备用 | 34511 | MR34511 | 备用[Pls] | 44511 | MR44511 | 备用[M] | 54511 | MR54511 | 备用[条件] | 64511 | MR64511 | 备用[A] | 74511 | MR74511 | 备用[SW]
| 备用 | 34512 | MR34512 | 备用[Pls] | 44512 | MR44512 | 备用[M] | 54512 | MR54512 | 备用[条件] | 64512 | MR64512 | 备用[A] | 74512 | MR74512 | 备用[SW]
| 备用 | 34513 | MR34513 | 备用[Pls] | 44513 | MR44513 | 备用[M] | 54513 | MR54513 | 备用[条件] | 64513 | MR64513 | 备用[A] | 74513 | MR74513 | 备用[SW]
| 备用 | 34514 | MR34514 | 备用[Pls] | 44514 | MR44514 | 备用[M] | 54514 | MR54514 | 备用[条件] | 64514 | MR64514 | 备用[A] | 74514 | MR74514 | 备用[SW]
| 备用 | 34515 | MR34515 | 备用[Pls] | 44515 | MR44515 | 备用[M] | 54515 | MR54515 | 备用[条件] | 64515 | MR64515 | 备用[A] | 74515 | MR74515 | 备用[SW]

## 自检参数设定地址表
自检参数区（D0-D49）
参数设定 | 腔体真空到达阀值 | D0
| 腔体破真空到达阀值 | D2
| 腔体抽真空时间 | D4
| 腔体破真空时间 | D6
| 腔体泄露量 | D8
| 自检保压前延迟 | D10
| 自检保压延迟 | D12

## 测试参数设定地址表
测试参数区（D50-D149）
腔体 | 腔体(D50-D99) |  |  |  |  | 电池(D100-D149)
| 腔体真空到达阀值 | D50 |  |  |  | 电池真空到达阀值 | D100
| 抽真空时间 | D52 |  |  |  | 抽真空时间 | D102
| 开氦检时真空阀值 | D54 |  |  |  | 充氦压力下限 | D104
| 破真空阀值 | D56 |  |  |  | 充氦压力上限 | D106
|  | 基数 | 指数 |  |  | 注氦时间上限 | D108
|  | 例：9.9 | 例：-7 |  |  | 破真空阀值 | D110
| 泄露率上限（2个地址） | D58 | D60 | 转换成浮点 | D62 | 氦检时间 | D112
| 检漏口压力上限（2个地址） | D64 | D66 | 转换成浮点 | D68 | 破真空时间 | D114
| 氦检仪漏率稳定值（2个地址） | D70 | D72 | 稳定值到达 | D74.1 | 吹气时间 | D116
| 清氦漏率到达值（2个地址） | D76 | D78 | 转换成浮点 | D80 | 连续NG次数 | D118
| 破真空时间 | D82
| 腔体抽真空阀关闭延迟 | D84
| 氦检仪稳定时间 | D86

## 清氦参数设定地址表
清氦/清洁参数区（D150-D199)）
清氦/清洁 | 腔体抽氦后压力 | D150
| 电池抽氦后压力 | D152
| 清氦次数 | D154
| 清氦时间上限 | D156
| 清洁频率 | D158
| 清洁时间 | D160

## 实时参数
当前实时值地址区（D200-D249）
腔位 | 腔体实时压力 | 电池实时压力 | 氦检仪当前漏率 | 氦检仪检漏口压力 | 氦检仪状态
1 | D200 | D220 | D240 | D242 | D244
2 | D202 | D222
3 | D204 | D224
4 | D206 | D226
5 | D208 | D228
6 | D210 | D230
7 | D212 | D232
8 | D214 | D234

## 仪器补偿值
当前实时值地址区（D250-D299）
腔位 | 腔体实时压力 | 电池实时压力
1 | D250 | D270
2 | D252 | D272
3 | D254 | D274
4 | D256 | D276
5 | D258 | D278
6 | D260 | D280
7 | D262 | D282
8 | D264 | D284

## 清氦输出控制
使用地址区(100.00-199.15)
功能名称 | 地址类型 | 1#腔 | 2#腔 | 3#腔 | 4#腔 | 5#腔 | 6#腔 | 7#腔 | 8#腔
清氦运行中 | BOOL | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00
开腔体同电池破真空阀 | BOOL | 100.01 | 110.01 | 120.01 | 130.01 | 140.01 | 150.01 | 160.01 | 170.01
关腔体同电池破真空阀 | BOOL | 100.02 | 110.02 | 120.02 | 130.02 | 140.02 | 150.02 | 160.02 | 170.02
开腔体抽气阀 | BOOL | 100.03 | 110.03 | 120.03 | 130.03 | 140.03 | 150.03 | 160.03 | 170.03
关腔体抽气阀 | BOOL | 100.04 | 110.04 | 120.04 | 130.04 | 140.04 | 150.04 | 160.04 | 170.04
开电池抽气阀 | BOOL | 100.05 | 110.05 | 120.05 | 130.05 | 140.05 | 150.05 | 160.05 | 170.05
关电池抽气阀 | BOOL | 100.06 | 110.06 | 120.06 | 130.06 | 140.06 | 150.06 | 160.06 | 170.06
开氦检阀 | BOOL | 100.07 | 110.07 | 120.07 | 130.07 | 140.07 | 150.07 | 160.07 | 170.07
关氦检阀 | BOOL | 100.08 | 110.08 | 120.08 | 130.08 | 140.08 | 150.08 | 160.08 | 170.08
清氦完成 | BOOL | 100.09 | 110.09 | 120.09 | 130.09 | 140.09 | 150.09 | 160.09 | 170.09
清氦结果判定OK | BOOL | 100.10 | 110.10 | 120.10 | 130.10 | 140.10 | 150.10 | 160.10 | 170.10
清氦结果判定NG | BOOL | 100.11 | 110.11 | 120.11 | 130.11 | 140.11 | 150.11 | 160.11 | 170.11

## 腔体功能块
双腔测试模块 |  |  |  |  | 单腔测试模块 |  |  |  | 清氦模块
Name | Input | OutPut | InOut | 备注 | Name | Input | OutPut | InOut | Name | Input | OutPut | InOut
TestRequire |  |  | Bool | 测试需求
Testing |  | Bool |  | 测试中
TestFinish |  | Bool |  | 测试完成
MainValveOpenReach1 | Bool |  |  | #1腔体阀开到位
MainValveCloseReach1 | Bool |  |  | #1腔体阀关到位
MainValveOpenReach2 | Bool |  |  | #2腔体阀开到位
MainValveCloseReach2 | Bool |  |  | #2腔体阀关到位
BleederValveOpenReach | Bool |  |  | 抽气阀开到位
BleederValveCloseReach | Bool |  |  | 抽气阀关到位
HeliumValveOpenReach | Bool |  |  | 氦检阀开到位
HeliumValveCloseReach | Bool |  |  | 氦检阀关到位
BreakValveOpenReach | Bool |  |  | 破真空阀开到位
BreakValveCloseReach | Bool |  |  | 破真空阀关到位
MainValveOpen1 |  | Bool |  | #1腔体阀开
MainValveOpen2 |  | Bool |  | #2腔体阀开
BleederValveOpen |  | Bool |  | 抽气阀开
HeliumValveOpen |  | Bool |  | 氦检阀开
BreakValveOpen |  | Bool |  | 破真空阀开
HeliumClearRequire |  | Bool |  | 清氦需求
HeliumClearFinish |  |  | Bool | 清氦完成
RetestRequire |  | Bool |  | 复测需求

## 腔体自检
使用地址区（C200.00-C299.15;D300-D499）
|  | 欧姆龙PLC | 基恩士PLC | 欧姆龙PLC | 基恩士PLC | 欧姆龙PLC | 基恩士PLC | 欧姆龙PLC | 基恩士PLC | 欧姆龙PLC | 基恩士PLC | 欧姆龙PLC | 基恩士PLC | 欧姆龙PLC | 基恩士PLC | 欧姆龙PLC | 基恩士PLC
功能名称 | 地址类型 | 1腔 |  | 2腔 |  | 3腔 |  | 4腔 |  | 5腔 |  | 6腔 |  | 7腔 |  | 8腔 |  |  |  | 自检
功能块运行中 | BOOL | 200.00 | R20000 | 210.00 | R21000 | 220.00 |  | 230.00 |  | 240.00 |  | 250.00 |  | 260.00 |  | 270.00 |  | BOOL | 200.00 | 1腔自检功能块运行中 | BOOL | 210.00 | 2腔自检功能块运行中 | BOOL | 220.00 | 3腔自检功能块运行中 | BOOL | 230.00 | 4腔自检功能块运行中 | BOOL | 240.00 | 5腔自检功能块运行中 | BOOL | 250.00 | 6腔自检功能块运行中
自检保压前真空值（PV） | REAL | D300 | DM300 | D320 | DM340 | D340 |  | D360 |  | D380 |  | D400 |  | D420 |  | D440 |  | CHANNEL | D300 | 1腔自检自检保压前真空值（PV） | CHANNEL | D320 | 2腔自检自检保压前真空值（PV） | CHANNEL | D340 | 3腔自检自检保压前真空值（PV） | CHANNEL | D360 | 4腔自检自检保压前真空值（PV） | CHANNEL | D380 | 5腔自检自检保压前真空值（PV） | CHANNEL | D400 | 6腔自检自检保压前真空值（PV）
自检保压后真空值（PV） | REAL | D302 | DM302 | D322 | DM342 | D342 |  | D362 |  | D382 |  | D402 |  | D422 |  | D442 |  | CHANNEL | D302 | 1腔自检自检保压后真空值（PV） | CHANNEL | D322 | 2腔自检自检保压后真空值（PV） | CHANNEL | D342 | 3腔自检自检保压后真空值（PV） | CHANNEL | D362 | 4腔自检自检保压后真空值（PV） | CHANNEL | D382 | 5腔自检自检保压后真空值（PV） | CHANNEL | D402 | 6腔自检自检保压后真空值（PV）
自检泄漏（PV） | REAL | D304 | DM304 | D324 | DM344 | D344 |  | D364 |  | D384 |  | D404 |  | D424 |  | D444 |  | CHANNEL | D304 | 1腔自检自检泄漏（PV） | CHANNEL | D324 | 2腔自检自检泄漏（PV） | CHANNEL | D344 | 3腔自检自检泄漏（PV） | CHANNEL | D364 | 4腔自检自检泄漏（PV） | CHANNEL | D384 | 5腔自检自检泄漏（PV） | CHANNEL | D404 | 6腔自检自检泄漏（PV）
自检结果 | WORD | D306 | DM306 | D326 | DM346 | D346 |  | D366 |  | D386 |  | D406 |  | D426 |  | D446 |  | CHANNEL | D306 | 1腔自检自检结果 | CHANNEL | D326 | 2腔自检自检结果 | CHANNEL | D346 | 3腔自检自检结果 | CHANNEL | D366 | 4腔自检自检结果 | CHANNEL | D386 | 5腔自检自检结果 | CHANNEL | D406 | 6腔自检自检结果
自检开真空泵 | BOOL | 200.01 | R20001 | 210.01 | R21001 | 220.01 |  | 230.01 |  | 240.01 |  | 250.01 |  | 260.01 |  | 270.01 |  | BOOL | 200.01 | 1腔自检自检开真空泵 | BOOL | 210.01 | 2腔自检自检开真空泵 | BOOL | 220.01 | 3腔自检自检开真空泵 | BOOL | 230.01 | 4腔自检自检开真空泵 | BOOL | 240.01 | 5腔自检自检开真空泵 | BOOL | 250.01 | 6腔自检自检开真空泵
平移气缸到出料位 | BOOL | 200.02 | R20002 | 210.02 | R21002 | 220.02 |  | 230.02 |  | 240.02 |  | 250.02 |  | 260.02 |  | 270.02 |  | BOOL | 200.02 | 1腔自检平移气缸到出料位 | BOOL | 210.02 | 2腔自检平移气缸到出料位 | BOOL | 220.02 | 3腔自检平移气缸到出料位 | BOOL | 230.02 | 4腔自检平移气缸到出料位 | BOOL | 240.02 | 5腔自检平移气缸到出料位 | BOOL | 250.02 | 6腔自检平移气缸到出料位
平移气缸到氦检位 | BOOL | 200.03 | R20003 | 210.03 | R21003 | 220.03 |  | 230.03 |  | 240.03 |  | 250.03 |  | 260.03 |  | 270.03 |  | BOOL | 200.03 | 1腔自检平移气缸到氦检位 | BOOL | 210.03 | 2腔自检平移气缸到氦检位 | BOOL | 220.03 | 3腔自检平移气缸到氦检位 | BOOL | 230.03 | 4腔自检平移气缸到氦检位 | BOOL | 240.03 | 5腔自检平移气缸到氦检位 | BOOL | 250.03 | 6腔自检平移气缸到氦检位
自检腔体顶升气缸下降 | BOOL | 200.04 | R20004 | 210.04 | R21004 | 220.04 |  | 230.04 |  | 240.04 |  | 250.04 |  | 260.04 |  | 270.04 |  | BOOL | 200.04 | 1腔自检自检腔体顶升气缸下降 | BOOL | 210.04 | 2腔自检自检腔体顶升气缸下降 | BOOL | 220.04 | 3腔自检自检腔体顶升气缸下降 | BOOL | 230.04 | 4腔自检自检腔体顶升气缸下降 | BOOL | 240.04 | 5腔自检自检腔体顶升气缸下降 | BOOL | 250.04 | 6腔自检自检腔体顶升气缸下降
腔体顶升气缸上升 | BOOL | 200.05 | R20005 | 210.05 | R21005 | 220.05 |  | 230.05 |  | 240.05 |  | 250.05 |  | 260.05 |  | 270.05 |  | BOOL | 200.05 | 1腔自检腔体顶升气缸上升 | BOOL | 210.05 | 2腔自检腔体顶升气缸上升 | BOOL | 220.05 | 3腔自检腔体顶升气缸上升 | BOOL | 230.05 | 4腔自检腔体顶升气缸上升 | BOOL | 240.05 | 5腔自检腔体顶升气缸上升 | BOOL | 250.05 | 6腔自检腔体顶升气缸上升
自检开抽真空阀 | BOOL | 200.06 | R20006 | 210.06 | R21006 | 220.06 |  | 230.06 |  | 240.06 |  | 250.06 |  | 260.06 |  | 270.06 |  | BOOL | 200.06 | 1腔自检自检开抽真空阀 | BOOL | 210.06 | 2腔自检自检开抽真空阀 | BOOL | 220.06 | 3腔自检自检开抽真空阀 | BOOL | 230.06 | 4腔自检自检开抽真空阀 | BOOL | 240.06 | 5腔自检自检开抽真空阀 | BOOL | 250.06 | 6腔自检自检开抽真空阀
自检关抽真空阀 | BOOL | 200.07 | R20007 | 210.07 | R21007 | 220.07 |  | 230.07 |  | 240.07 |  | 250.07 |  | 260.07 |  | 270.07 |  | BOOL | 200.07 | 1腔自检自检关抽真空阀 | BOOL | 210.07 | 2腔自检自检关抽真空阀 | BOOL | 220.07 | 3腔自检自检关抽真空阀 | BOOL | 230.07 | 4腔自检自检关抽真空阀 | BOOL | 240.07 | 5腔自检自检关抽真空阀 | BOOL | 250.07 | 6腔自检自检关抽真空阀
自检开破真空阀 | BOOL | 200.08 | R20008 | 210.08 | R21008 | 220.08 |  | 230.08 |  | 240.08 |  | 250.08 |  | 260.08 |  | 270.08 |  | BOOL | 200.08 | 1腔自检自检开破真空阀 | BOOL | 210.08 | 2腔自检自检开破真空阀 | BOOL | 220.08 | 3腔自检自检开破真空阀 | BOOL | 230.08 | 4腔自检自检开破真空阀 | BOOL | 240.08 | 5腔自检自检开破真空阀 | BOOL | 250.08 | 6腔自检自检开破真空阀
自检关破真空阀 | BOOL | 200.09 | R20009 | 210.09 | R21009 | 220.09 |  | 230.09 |  | 240.09 |  | 250.09 |  | 260.09 |  | 270.09 |  | BOOL | 200.09 | 1腔自检自检关破真空阀 | BOOL | 210.09 | 2腔自检自检关破真空阀 | BOOL | 220.09 | 3腔自检自检关破真空阀 | BOOL | 230.09 | 4腔自检自检关破真空阀 | BOOL | 240.09 | 5腔自检自检关破真空阀 | BOOL | 250.09 | 6腔自检自检关破真空阀
自检保压前实际时间 | WORD | D308 | DM308 | D328 | DM348 | D348 |  | D368 |  | D388 |  | D408 |  | D428 |  | D448 |  | CHANNEL | D308 | 1腔自检自检保压前实际时间 | CHANNEL | D328 | 2腔自检自检保压前实际时间 | CHANNEL | D348 | 3腔自检自检保压前实际时间 | CHANNEL | D368 | 4腔自检自检保压前实际时间 | CHANNEL | D388 | 5腔自检自检保压前实际时间 | CHANNEL | D408 | 6腔自检自检保压前实际时间
自检保压实际时间 | WORD | D310 | DM310 | D330 | DM350 | D350 |  | D370 |  | D390 |  | D410 |  | D430 |  | D450 |  | CHANNEL | D310 | 1腔自检自检保压实际时间 | CHANNEL | D330 | 2腔自检自检保压实际时间 | CHANNEL | D350 | 3腔自检自检保压实际时间 | CHANNEL | D370 | 4腔自检自检保压实际时间 | CHANNEL | D390 | 5腔自检自检保压实际时间 | CHANNEL | D410 | 6腔自检自检保压实际时间
自检抽真空实际时间 | WORD | D312 | DM312 | D332 | DM352 | D352 |  | D372 |  | D392 |  | D412 |  | D432 |  | D452 |  | CHANNEL | D312 | 1腔自检自检抽真空实际时间 | CHANNEL | D332 | 2腔自检自检抽真空实际时间 | CHANNEL | D352 | 3腔自检自检抽真空实际时间 | CHANNEL | D372 | 4腔自检自检抽真空实际时间 | CHANNEL | D392 | 5腔自检自检抽真空实际时间 | CHANNEL | D412 | 6腔自检自检抽真空实际时间
自检完成 | BOOL | 200.10 | R20010 | 210.10 | R21010 | 220.10 |  | 230.10 |  | 240.10 |  | 250.10 |  | 260.10 |  | 270.10 |  | BOOL | 200.10 | 1腔自检自检完成 | BOOL | 210.10 | 2腔自检自检完成 | BOOL | 220.10 | 3腔自检自检完成 | BOOL | 230.10 | 4腔自检自检完成 | BOOL | 240.10 | 5腔自检自检完成 | BOOL | 250.10 | 6腔自检自检完成
自检启动 | BOOL | 200.11 | R20011 | 210.11 | R21011 | 220.11 |  | 230.11 |  | 240.11 |  | 250.11 |  | 260.11 |  | 270.11 |  | BOOL | 200.11 | 1腔自检自检启动 | BOOL | 210.11 | 2腔自检自检启动 | BOOL | 220.11 | 3腔自检自检启动 | BOOL | 230.11 | 4腔自检自检启动 | BOOL | 240.11 | 5腔自检自检启动 | BOOL | 250.11 | 6腔自检自检启动
1000

## 腔体自动
地址区域（CIO:300.00-499.15;DM:D500-D999)
功能名称 | 地址类型 |  | 1#腔 |  | 2#腔 |  | 3#腔 | 4#腔 | 5#腔 | 6#腔 |  | 7#腔 |  | 8#腔
测试中 | BOOL |  | 300.00 |  | 310.00 |  | 320.00 | [8 empty] | BOOL | 0 | 1#腔体平移气缸氦检位 | 0
测试完成 | BOOL |  | 300.01 |  | 310.01 |  | 320.01
平移气缸到氦检位 | BOOL |  | 300.02 |  | 310.02 |  | 320.02 | [9 empty] | BOOL | 300.00 | 1#腔测试中 | BOOL | 310.00 | 2#腔测试中 | BOOL | 320.00 | 3#腔测试中
平移气缸到出料位 | BOOL |  | 300.03 |  | 310.03 |  | 320.03 | [9 empty] | BOOL | 300.01 | 1#腔测试完成 | BOOL | 310.01 | 2#腔测试完成 | BOOL | 320.01 | 3#腔测试完成
顶升气缸下降 | BOOL |  | 300.04 |  | 310.04 |  | 320.04 | [9 empty] | BOOL | 300.02 | 1#腔平移气缸到氦检位 | BOOL | 310.02 | 2#腔平移气缸到氦检位 | BOOL | 320.02 | 3#腔平移气缸到氦检位
顶升气缸上升 | BOOL |  | 300.05 |  | 310.05 |  | 320.05 | [9 empty] | BOOL | 300.03 | 1#腔平移气缸到出料位 | BOOL | 310.03 | 2#腔平移气缸到出料位 | BOOL | 320.03 | 3#腔平移气缸到出料位
腔体抽气阀开 | BOOL |  | 300.06 |  | 310.06 |  | 320.06 | [9 empty] | BOOL | 300.04 | 1#腔顶升气缸下降 | BOOL | 310.04 | 2#腔顶升气缸下降 | BOOL | 320.04 | 3#腔顶升气缸下降
腔体抽气阀关 | BOOL |  | 300.07 |  | 310.07 |  | 320.07 | [9 empty] | BOOL | 300.05 | 1#腔顶升气缸上升 | BOOL | 310.05 | 2#腔顶升气缸上升 | BOOL | 320.05 | 3#腔顶升气缸上升
电池抽气阀开 | BOOL |  | 300.08 |  | 310.08 |  | 320.08 | [9 empty] | BOOL | 300.06 | 1#腔腔体抽气阀开 | BOOL | 310.06 | 2#腔腔体抽气阀开 | BOOL | 320.06 | 3#腔腔体抽气阀开
电池抽气阀关 | BOOL |  | 300.09 |  | 310.09 |  | 320.09 | [9 empty] | BOOL | 300.07 | 1#腔腔体抽气阀关 | BOOL | 310.07 | 2#腔腔体抽气阀关 | BOOL | 320.07 | 3#腔腔体抽气阀关
腔体破真空阀开 | BOOL |  | 300.10 |  | 310.10 |  | 320.10 | [9 empty] | BOOL | 300.08 | 1#腔电池抽气阀开 | BOOL | 310.08 | 2#腔电池抽气阀开 | BOOL | 320.08 | 3#腔电池抽气阀开
腔体破真空阀关 | BOOL |  | 300.11 |  | 310.11 |  | 320.11 | [9 empty] | BOOL | 300.09 | 1#腔电池抽气阀关 | BOOL | 310.09 | 2#腔电池抽气阀关 | BOOL | 320.09 | 3#腔电池抽气阀关
电池破真空阀开 | BOOL |  | 300.12 |  | 310.12 |  | 320.12 | [9 empty] | BOOL | 300.10 | 1#腔腔体破真空阀开 | BOOL | 310.10 | 2#腔腔体破真空阀开 | BOOL | 320.10 | 3#腔腔体破真空阀开
电池破真空阀关 | BOOL |  | 300.13 |  | 310.13 |  | 320.13 | [9 empty] | BOOL | 300.11 | 1#腔腔体破真空阀关 | BOOL | 310.11 | 2#腔腔体破真空阀关 | BOOL | 320.11 | 3#腔腔体破真空阀关
注氦阀开 | BOOL |  | 300.14 |  | 310.14 |  | 320.14 | [9 empty] | BOOL | 300.12 | 1#腔电池破真空阀开 | BOOL | 310.12 | 2#腔电池破真空阀开 | BOOL | 320.12 | 3#腔电池破真空阀开
注氦阀关 | BOOL |  | 300.15 |  | 310.15 |  | 320.15 | [9 empty] | BOOL | 300.13 | 1#腔电池破真空阀关 | BOOL | 310.13 | 2#腔电池破真空阀关 | BOOL | 320.13 | 3#腔电池破真空阀关
氦检阀开 | BOOL |  | 301.00 |  | 311.00 |  | 321.00 | [9 empty] | BOOL | 300.14 | 1#腔注氦阀开 | BOOL | 310.14 | 2#腔注氦阀开 | BOOL | 320.14 | 3#腔注氦阀开
氦检阀关 | BOOL |  | 301.01 |  | 311.01 |  | 321.01 | [9 empty] | BOOL | 300.15 | 1#腔注氦阀关 | BOOL | 310.15 | 2#腔注氦阀关 | BOOL | 320.15 | 3#腔注氦阀关
吹气阀开 | BOOL |  | 301.02 |  | 311.02 |  | 321.02 | [9 empty] | BOOL | 301.00 | 1#腔氦检阀开 | BOOL | 311.00 | 2#腔氦检阀开 | BOOL | 321.00 | 3#腔氦检阀开
放料完成 | BOOL | H100.00 |  | H101.00 |  | H102.00 | [10 empty] | BOOL | 301.01 | 1#腔氦检阀关 | BOOL | 311.01 | 2#腔氦检阀关 | BOOL | 321.01 | 3#腔氦检阀关
取料完成 | BOOL | H100.01 |  | H101.01 |  | H102.01 | [10 empty] | BOOL | 301.02 | 1#腔吹气阀开 | BOOL | 311.02 | 2#腔吹气阀开 | BOOL | 321.02 | 3#腔吹气阀开
清氦使用(共用） | BOOL | H100.02
氦检时腔体真空压力 | WORD |  | D500 |  | D550 |  | D600 | D650 | D700 | D750 |  | D800 |  | D850
腔体抽真空度 | WORD |  | D502 |  | D552 |  | D602 | D652 | D702 | D752 |  | D802 |  | D852
电池抽真空度 | WORD |  | D504 |  | D554 |  | D604 | D654 | D704 | D754 |  | D804 |  | D854
漏率 | WORD |  | D506 |  | D556 |  | D606 | D656 | D706 | D756 |  | D806 |  | D856
检漏口压力 | WORD |  | D508 |  | D558 |  | D608 | D658 | D708 | D758 |  | D808 |  | D858
充氦压力 | WORD |  | D510 |  | D560 |  | D610 | D660 | D710 | D760 |  | D810 |  | D860
结果 | WORD |  | D512 |  | D562 |  | D612 | D662 | D712 | D762 |  | D812 |  | D862
充氦嘴压力（电池充氦后压力）（氦检时腔体真空压力） | WORD |  | D514 |  | D564 |  | D614 | D664 | D714 | D764 |  | D814 |  | D864
腔体抽真空时间 | WORD |  | D516 |  | D566 |  | D616 | D666 | D716 | D766 |  | D816 |  | D866
电池抽真空度 | WORD |  | D518 |  | D568 |  | D618 | D668 | D718 | D768 |  | D818 |  | D868 | 重复
泄检后真空度（破真空后真空度） | WORD |  | D520 |  | D570 |  | D620 | D670 | D720 | D770 |  | D820 |  | D870 | 抓取内容？破真空后的值，还是清氦后的值
电池抽真空时间 | WORD |  | D522 |  | D572 |  | D622 | D672 | D722 | D772 |  | D822 |  | D872
腔体抽真空度 | WORD |  | D524 |  | D574 |  | D624 | D674 | D724 | D774 |  | D824 |  | D874 | 重复
腔体模式 |  | D526
故障代码 |  |  | D528 |  | D578 |  | D628 | D678 | D728 | D778 |  | D828 |  | D878
腔体模式 |  | D530 |  | D580 |  | D630
|  |  |  | CHANNEL | D550 | 2#腔氦检时腔体真空压力 |  |  |  |  | CHANNEL | D600 | 3#腔氦检时腔体真空压力
|  |  |  | CHANNEL | D552 | 2#腔腔体抽真空度 |  |  |  |  | CHANNEL | D602 | 3#腔腔体抽真空度
|  |  |  | CHANNEL | D554 | 2#腔电池抽真空度 |  |  |  |  | CHANNEL | D604 | 3#腔电池抽真空度
|  |  |  | CHANNEL | D556 | 2#腔漏率 |  |  |  |  | CHANNEL | D606 | 3#腔漏率
|  |  |  | CHANNEL | D558 | 2#腔检漏口压力 |  |  |  |  | CHANNEL | D608 | 3#腔检漏口压力
|  |  |  | CHANNEL | D560 | 2#腔充氦压力 |  |  |  |  | CHANNEL | D610 | 3#腔充氦压力
|  |  |  | CHANNEL | D562 | 2#腔结果 |  |  |  |  | CHANNEL | D612 | 3#腔结果
|  |  |  | CHANNEL | D564 | 2#腔充氦嘴压力（电池充氦后压力）（氦检时腔体真空压力） |  |  |  |  | CHANNEL | D614 | 3#腔充氦嘴压力（电池充氦后压力）（氦检时腔体真空压力）
|  |  |  | CHANNEL | D566 | 2#腔腔体抽真空时间 |  |  |  |  | CHANNEL | D616 | 3#腔腔体抽真空时间
|  |  |  | CHANNEL | D568 | 2#腔电池抽真空度 |  |  |  |  | CHANNEL | D618 | 3#腔电池抽真空度
|  |  |  | CHANNEL | D570 | 2#腔泄检后真空度（破真空后真空度） |  |  |  |  | CHANNEL | D620 | 3#腔泄检后真空度（破真空后真空度）
|  |  |  | CHANNEL | D572 | 2#腔电池抽真空时间 |  |  |  |  | CHANNEL | D622 | 3#腔电池抽真空时间
|  |  |  | CHANNEL | D574 | 2#腔腔体抽真空度 |  |  |  |  | CHANNEL | D624 | 3#腔腔体抽真空度
|  |  |  | CHANNEL | D578 | 2#腔故障代码 |  |  |  |  | CHANNEL | D628 | 3#腔故障代码

## 扫码传送
地址区域：DM:1000-D1350
6PPM | 12PPM | 地址
扫码位条码 | 左扫码位条码 | D1000
| 右扫码位条码 | D1020
上料位条码 | 左上料位条码 | D1040
| 右上料位条码 | D1060
上料夹爪 | 左上料爪条码 | D1080
| 右上料爪条码 | D1100
1#腔电池条码 | 1#腔电池条码 | D1120
2#腔电池条码 | 2#腔电池条码 | D1140
3#腔电池条码 | 3#腔电池条码 | D1160
| 4#腔电池条码 | D1180
| 5#腔电池条码 | D1200
| 6#腔电池条码 | D1220
| 7#腔电池条码 | D1240
| 8#腔电池条码 | D1260
下料夹爪 | 左下料夹爪条码 | D1280
| 右下料夹爪条码 | D1300
1#腔测试中

## 腔体手动
地址区域：CIO:500.00-699.15
动作名称 | 1#腔 |  | 2#腔 |  | 3#腔 |  | 4#腔 |  | 5#腔 |  | 6#腔 |  | 7#腔 |  | 8#腔
| 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 |  |  |  | 按钮 |  |  | 手动输出
腔体到氦检位 | 500.00 | 550.00 | 502.00 | 552.00 | 504.00 | 554.00 | 506.00 | 556.00 | 508.00 | 558.00 | 510.00 | 560.00 | 512.00 | 562.00 | 514.00 | 564.00 | BOOL | 500.00 | 1#腔腔体到氦检位按钮 |  | BOOL | 550.00 | 1#腔腔体到氦检位手动输出 | BOOL | 502.00 | 2#腔腔体到氦检位按钮 | BOOL | 552.00 | 2#腔腔体到氦检位手动输出 | BOOL | 504.00 | 3#腔腔体到氦检位按钮 | BOOL | 554.00 | 3#腔腔体到氦检位手动输出
腔体到出料位 | 500.01 | 550.01 | 502.01 | 552.01 | 504.01 | 554.01 | 506.01 | 556.01 | 508.01 | 558.01 | 510.01 | 560.01 | 512.01 | 562.01 | 514.01 | 564.01 | BOOL | 500.01 | 1#腔腔体到出料位按钮 |  | BOOL | 550.01 | 1#腔腔体到出料位手动输出 | BOOL | 502.01 | 2#腔腔体到出料位按钮 | BOOL | 552.01 | 2#腔腔体到出料位手动输出 | BOOL | 504.01 | 3#腔腔体到出料位按钮 | BOOL | 554.01 | 3#腔腔体到出料位手动输出
腔体顶升位 | 500.02 | 550.02 | 502.02 | 552.02 | 504.02 | 554.02 | 506.02 | 556.02 | 508.02 | 558.02 | 510.02 | 560.02 | 512.02 | 562.02 | 514.02 | 564.02 | BOOL | 500.02 | 1#腔腔体顶升位按钮 |  | BOOL | 550.02 | 1#腔腔体顶升位手动输出 | BOOL | 502.02 | 2#腔腔体顶升位按钮 | BOOL | 552.02 | 2#腔腔体顶升位手动输出 | BOOL | 504.02 | 3#腔腔体顶升位按钮 | BOOL | 554.02 | 3#腔腔体顶升位手动输出
腔体下降位 | 500.03 | 550.03 | 502.03 | 552.03 | 504.03 | 554.03 | 506.03 | 556.03 | 508.03 | 558.03 | 510.03 | 560.03 | 512.03 | 562.03 | 514.03 | 564.03 | BOOL | 500.03 | 1#腔腔体下降位按钮 |  | BOOL | 550.03 | 1#腔腔体下降位手动输出 | BOOL | 502.03 | 2#腔腔体下降位按钮 | BOOL | 552.03 | 2#腔腔体下降位手动输出 | BOOL | 504.03 | 3#腔腔体下降位按钮 | BOOL | 554.03 | 3#腔腔体下降位手动输出
腔体抽气阀开 | 500.04 | 550.04 | 502.04 | 552.04 | 504.04 | 554.04 | 506.04 | 556.04 | 508.04 | 558.04 | 510.04 | 560.04 | 512.04 | 562.04 | 514.04 | 564.04 | BOOL | 500.04 | 1#腔腔体抽气阀开按钮 |  | BOOL | 550.04 | 1#腔腔体抽气阀开手动输出 | BOOL | 502.04 | 2#腔腔体抽气阀开按钮 | BOOL | 552.04 | 2#腔腔体抽气阀开手动输出 | BOOL | 504.04 | 3#腔腔体抽气阀开按钮 | BOOL | 554.04 | 3#腔腔体抽气阀开手动输出
腔体抽气阀关 | 500.05 | 550.05 | 502.05 | 552.05 | 504.05 | 554.05 | 506.05 | 556.05 | 508.05 | 558.05 | 510.05 | 560.05 | 512.05 | 562.05 | 514.05 | 564.05 | BOOL | 500.05 | 1#腔腔体抽气阀关按钮 |  | BOOL | 550.05 | 1#腔腔体抽气阀关手动输出 | BOOL | 502.05 | 2#腔腔体抽气阀关按钮 | BOOL | 552.05 | 2#腔腔体抽气阀关手动输出 | BOOL | 504.05 | 3#腔腔体抽气阀关按钮 | BOOL | 554.05 | 3#腔腔体抽气阀关手动输出
电池抽气阀开 | 500.06 | 550.06 | 502.06 | 552.06 | 504.06 | 554.06 | 506.06 | 556.06 | 508.06 | 558.06 | 510.06 | 560.06 | 512.06 | 562.06 | 514.06 | 564.06 | BOOL | 500.06 | 1#腔电池抽气阀开按钮 |  | BOOL | 550.06 | 1#腔电池抽气阀开手动输出 | BOOL | 502.06 | 2#腔电池抽气阀开按钮 | BOOL | 552.06 | 2#腔电池抽气阀开手动输出 | BOOL | 504.06 | 3#腔电池抽气阀开按钮 | BOOL | 554.06 | 3#腔电池抽气阀开手动输出
电池抽气阀关 | 500.07 | 550.07 | 502.07 | 552.07 | 504.07 | 554.07 | 506.07 | 556.07 | 508.07 | 558.07 | 510.07 | 560.07 | 512.07 | 562.07 | 514.07 | 564.07 | BOOL | 500.07 | 1#腔电池抽气阀关按钮 |  | BOOL | 550.07 | 1#腔电池抽气阀关手动输出 | BOOL | 502.07 | 2#腔电池抽气阀关按钮 | BOOL | 552.07 | 2#腔电池抽气阀关手动输出 | BOOL | 504.07 | 3#腔电池抽气阀关按钮 | BOOL | 554.07 | 3#腔电池抽气阀关手动输出
腔体破真空阀开 | 500.08 | 550.08 | 502.08 | 552.08 | 504.08 | 554.08 | 506.08 | 556.08 | 508.08 | 558.08 | 510.08 | 560.08 | 512.08 | 562.08 | 514.08 | 564.08 | BOOL | 500.08 | 1#腔腔体破真空阀开按钮 |  | BOOL | 550.08 | 1#腔腔体破真空阀开手动输出 | BOOL | 502.08 | 2#腔腔体破真空阀开按钮 | BOOL | 552.08 | 2#腔腔体破真空阀开手动输出 | BOOL | 504.08 | 3#腔腔体破真空阀开按钮 | BOOL | 554.08 | 3#腔腔体破真空阀开手动输出
腔体破真空阀关 | 500.09 | 550.09 | 502.09 | 552.09 | 504.09 | 554.09 | 506.09 | 556.09 | 508.09 | 558.09 | 510.09 | 560.09 | 512.09 | 562.09 | 514.09 | 564.09 | BOOL | 500.09 | 1#腔腔体破真空阀关按钮 |  | BOOL | 550.09 | 1#腔腔体破真空阀关手动输出 | BOOL | 502.09 | 2#腔腔体破真空阀关按钮 | BOOL | 552.09 | 2#腔腔体破真空阀关手动输出 | BOOL | 504.09 | 3#腔腔体破真空阀关按钮 | BOOL | 554.09 | 3#腔腔体破真空阀关手动输出
电池破真空阀开 | 500.10 | 550.10 | 502.10 | 552.10 | 504.10 | 554.10 | 506.10 | 556.10 | 508.10 | 558.10 | 510.10 | 560.10 | 512.10 | 562.10 | 514.10 | 564.10 | BOOL | 500.10 | 1#腔电池破真空阀开按钮 |  | BOOL | 550.10 | 1#腔电池破真空阀开手动输出 | BOOL | 502.10 | 2#腔电池破真空阀开按钮 | BOOL | 552.10 | 2#腔电池破真空阀开手动输出 | BOOL | 504.10 | 3#腔电池破真空阀开按钮 | BOOL | 554.10 | 3#腔电池破真空阀开手动输出
电池破真空阀关 | 500.11 | 550.11 | 502.11 | 552.11 | 504.11 | 554.11 | 506.11 | 556.11 | 508.11 | 558.11 | 510.11 | 560.11 | 512.11 | 562.11 | 514.11 | 564.11 | BOOL | 500.11 | 1#腔电池破真空阀关按钮 |  | BOOL | 550.11 | 1#腔电池破真空阀关手动输出 | BOOL | 502.11 | 2#腔电池破真空阀关按钮 | BOOL | 552.11 | 2#腔电池破真空阀关手动输出 | BOOL | 504.11 | 3#腔电池破真空阀关按钮 | BOOL | 554.11 | 3#腔电池破真空阀关手动输出
氦检阀开 | 500.12 | 550.12 | 502.12 | 552.12 | 504.12 | 554.12 | 506.12 | 556.12 | 508.12 | 558.12 | 510.12 | 560.12 | 512.12 | 562.12 | 514.12 | 564.12 | BOOL | 500.12 | 1#腔氦检阀开按钮 |  | BOOL | 550.12 | 1#腔氦检阀开手动输出 | BOOL | 502.12 | 2#腔氦检阀开按钮 | BOOL | 552.12 | 2#腔氦检阀开手动输出 | BOOL | 504.12 | 3#腔氦检阀开按钮 | BOOL | 554.12 | 3#腔氦检阀开手动输出
氦检阀关 | 500.13 | 550.13 | 502.13 | 552.13 | 504.13 | 554.13 | 506.13 | 556.13 | 508.13 | 558.13 | 510.13 | 560.13 | 512.13 | 562.13 | 514.13 | 564.13 | BOOL | 500.13 | 1#腔氦检阀关按钮 |  | BOOL | 550.13 | 1#腔氦检阀关手动输出 | BOOL | 502.13 | 2#腔氦检阀关按钮 | BOOL | 552.13 | 2#腔氦检阀关手动输出 | BOOL | 504.13 | 3#腔氦检阀关按钮 | BOOL | 554.13 | 3#腔氦检阀关手动输出
注氦阀开 | 500.14 | 550.14 | 502.14 | 552.14 | 504.14 | 554.14 | 506.14 | 556.14 | 508.14 | 558.14 | 510.14 | 560.14 | 512.14 | 562.14 | 514.14 | 564.14 | BOOL | 500.14 | 1#腔注氦阀开按钮 |  | BOOL | 550.14 | 1#腔注氦阀开手动输出 | BOOL | 502.14 | 2#腔注氦阀开按钮 | BOOL | 552.14 | 2#腔注氦阀开手动输出 | BOOL | 504.14 | 3#腔注氦阀开按钮 | BOOL | 554.14 | 3#腔注氦阀开手动输出
注氦阀关 | 500.15 | 550.15 | 502.15 | 552.15 | 504.15 | 554.15 | 506.15 | 556.15 | 508.15 | 558.15 | 510.15 | 560.15 | 512.15 | 562.15 | 514.15 | 564.15 | BOOL | 500.15 | 1#腔注氦阀关按钮 |  | BOOL | 550.15 | 1#腔注氦阀关手动输出 | BOOL | 502.15 | 2#腔注氦阀关按钮 | BOOL | 552.15 | 2#腔注氦阀关手动输出 | BOOL | 504.15 | 3#腔注氦阀关按钮 | BOOL | 554.15 | 3#腔注氦阀关手动输出
大真空泵启动 | 600
大真空泵停止 | 600.01
小真空泵启动 | 600.02
小真空泵停止 | 600.03

## Sheet1
| Bit |  |  |  | CHANNEL（通道/地址）
| 0 | 链接关闭 |  |  | 1
| 1 | 等待连接 |  |  | 2
| 2 | 系统处于活动状态（建立） |  |  | 4
| 3 | 接收和发送 |  |  | 8
| 4 | 已经建立的 |  |  | 16
| 5 | 等待完成的鳍 |  |  | 32
| 6 | 完成鳍送 |  |  | 64
| 7 | 已完成并交换了FIN |  |  | 128
| 8 | FIN已发送并完成。等待ACK |  |  | 256
| 9 | 已完成，ACK已收到，等待FIN |  |  | 512
| 10 | 关闭后，暂停两倍的最大安装寿命(2 MSL)。 |  |  | 1024
120
[6 empty] | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 毫升 | 总量 | 勾兑总量 | 单瓶毫升 | 瓶数
|  | 雪碧 | 15000 | 72 |  | A | 12 | 6 | 72 | 1250 | 15000
|  | 干红 | 9000 | 109.99 |  | B | 12 | 9.1667 | 110 | 750 | 9000
|  |  | 24000 | 181.99 |  | 总 |  |  | 182 |  |  | 24000 | 350 | 68.5714 | 205.7143
[8 empty] | 总成本 | 387.7143
[8 empty] | 成本价/瓶 | 5.6542
|  |  | 68.5714 | 0 |  |  |  |  | 685.7143 | 387.7143 | 298
2.8333
[9 empty] | 204 | 11.5

## 流程记忆
BOOL | 800.00 | 自动模式 | BOOL | H14.00 | 空跑模式
BOOL | 800.01 | 手动模式 | BOOL | H14.01 | 扫码屏蔽
BOOL | 800.02 | 故障模式 | BOOL | H14.02 | MES屏蔽
BOOL | 800.03 | 蜂鸣器屏蔽 | BOOL | H14.03 | 条码批次防呆屏蔽
BOOL | 800.04 | 备用 | BOOL | H14.04 | 氦检屏蔽
BOOL | 800.05 | 去1#上料 | BOOL | H14.05 | 上料位有料
BOOL | 800.06 | 去2#上料 | BOOL | H14.06 | 上料夹爪有料
BOOL | 800.07 | 去3#上料 | BOOL | H14.07 | 下料夹爪有料
BOOL | 800.08 | 去1#下料 | BOOL | H14.08 | 扫码NG下料位有料
BOOL | 800.09 | 去2#下料 | BOOL | H14.09 | 氦检NG下料位有料
BOOL | 800.10 | 去3#下料 | BOOL | H14.10 | 下料拉带下料位有料
BOOL | 800.11 | 去1#上下料 | BOOL | H14.11 | 上料夹爪夹紧
BOOL | 800.12 | 去2#上下料 | BOOL | H14.12 | 上料夹爪松开
BOOL | 800.13 | 去3#上下料 | BOOL | H14.13 | 下料夹爪夹紧
BOOL | 800.14 | 备用 | BOOL | H14.14 | 下料夹爪松开
BOOL | 800.15 | 备用 | BOOL | H14.15 | 电脑屏蔽
BOOL | 801.00 | 备用 | BOOL | H13.00 | 1#腔体待下料
BOOL | 801.01 | 1#抽真空阀可以打开 | BOOL | H13.01 | 2#腔体待下料
BOOL | 801.02 | 2#抽真空阀可以打开 | BOOL | H13.02 | 3#腔体待下料
BOOL | 801.03 | 3#抽真空阀可以打开 | BOOL | H13.03 | 上料夹爪扫码OK料
BOOL | 801.04 | 备用 | BOOL | H13.04 | 上料夹爪扫码NG料
BOOL | 801.05 | 备用 | BOOL | H13.05 | 下料夹爪测试OK料
BOOL | 801.06 |  | BOOL | H13.06 | 下料夹爪测试NG料
BOOL | 801.07 |  | BOOL | H13.07 | 上料位扫码OK
BOOL | 801.08 |  | BOOL | H13.08 | 上料位扫码NG
BOOL | 801.09 |  | BOOL | H13.09 | 上料夹爪扫码OK料
BOOL | 801.10 |  | BOOL | H13.10 | 上料夹爪扫码NG料
BOOL | 801.11 |  | BOOL | H13.11 | 1#腔屏蔽
BOOL | 801.12 |  | BOOL | H13.12 | 2#腔屏蔽
BOOL | 801.13 |  | BOOL | H13.13 | 3#腔屏蔽
BOOL | 801.14 |  | BOOL | H13.14
BOOL | 801.15 |  | BOOL | H13.15
|  |  | BOOL | H12.00 | 1#平移氦检位
|  |  | BOOL | H12.01 | 1#平移出料位
|  |  | BOOL | H12.02 | 1#顶升位
|  |  | BOOL | H12.03 | 1#下降位
|  |  | BOOL | H12.04 | 2#平移氦检位
|  |  | BOOL | H12.05 | 2#平移出料位
|  |  | BOOL | H12.06 | 2#顶升位
|  |  | BOOL | H12.07 | 2#下降位
|  |  | BOOL | H12.08 | 3#平移氦检位
|  |  | BOOL | H12.09 | 3#平移出料位
|  |  | BOOL | H12.10 | 3#顶升位
|  |  | BOOL | H12.11 | 3#下降位
|  |  | BOOL | H12.12
|  |  | BOOL | H12.13 | 下料夹爪NG料
|  |  | BOOL | H12.14 | 下料夹爪OK料
|  |  | BOOL | H12.15

## XYZ伺服参数
| 设定 | [20 empty] | 上料XZ脉冲示教 | [6 empty] | 上料X轴当前在 |  |  | 上料Z轴当前在 |  |  | 上料轴位置
序号 | 上料位置 | 上料X轴脉冲 | 上料Z轴脉冲 | 设定按钮 | 位置跟踪 | 上料X轴自动速度 | 上料X轴手动速度 | 上料X轴当前位置 | 上料Z轴当前位置 | X轴+ | X轴- | Z轴+ | Z轴- | 方向脉冲+ | 方向脉冲- | CHANNEL | EM15000 | 1#腔体上料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15040 | 1#腔体上料Z轴脉冲 | BOOL | EM15200.00 | 1#腔体上料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15202.00 | 1#腔体上料位置跟踪 | BOOL | EM15204.00 | 上料X轴当前在1#腔体 | BOOL | EM15206.00 | 上料Z轴当前在1#腔体 | BOOL | EM15208.0 | 上料轴位置1#腔体
1 | 1#腔体 | EM15000 | EM15040 | EM15080.00 | EM15082.00 | EM15210 | EM15212 | EM15100 | EM15102 | EM15104.00 | EM15104.01 | EM15104.02 | EM15104.03 | EM15106 | EM15108 | CHANNEL | EM15002 | 2#腔体上料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15042 | 2#腔体上料Z轴脉冲 | BOOL | EM15200.01 | 2#腔体上料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15202.01 | 2#腔体上料位置跟踪 | BOOL | EM15204.01 | 上料X轴当前在2#腔体 | BOOL | EM15206.01 | 上料Z轴当前在2#腔体 | BOOL | EM15208.1 | 上料轴位置2#腔体
2 | 2#腔体 | EM15002 | EM15042 | EM15080.01 | EM15082.01 |  |  |  |  | X轴初始化 |  | Z轴初始化 |  |  |  | CHANNEL | EM15004 | 3#腔体上料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15044 | 3#腔体上料Z轴脉冲 | BOOL | EM15200.02 | 3#腔体上料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15202.02 | 3#腔体上料位置跟踪 | BOOL | EM15204.02 | 上料X轴当前在3#腔体 | BOOL | EM15206.02 | 上料Z轴当前在3#腔体 | BOOL | EM15208.2 | 上料轴位置3#腔体
3 | 3#腔体 | EM15004 | EM15044 | EM15080.02 | EM15082.02 | 上料Z轴自动速度 | 上料Z轴手动速度 |  |  | EM15104.04 |  | EM15104.05 |  |  |  | CHANNEL | EM15006 | 左扫码NG上料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15046 | 左扫码NG上料Z轴脉冲 | BOOL | EM15200.03 | 左扫码NG上料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15202.03 | 左扫码NG上料位置跟踪 | BOOL | EM15204.03 | 上料X轴当前在左扫码NG | BOOL | EM15206.03 | 上料Z轴当前在左扫码NG | BOOL | EM15208.3 | 上料轴位置左扫码NG
4 | 左扫码NG | EM15006 | EM15046 | EM15080.03 | EM15082.03 | EM15214 | EM15216 |  |  | X轴初始化完成 |  | Z轴初始化完成 |  | Z轴联动 |  | CHANNEL | EM15008 | 右扫码NG上料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15048 | 右扫码NG上料Z轴脉冲 | BOOL | EM15200.04 | 右扫码NG上料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15202.04 | 右扫码NG上料位置跟踪 | BOOL | EM15204.04 | 上料X轴当前在右扫码NG | BOOL | EM15206.04 | 上料Z轴当前在右扫码NG | BOOL | EM15208.4 | 上料轴位置右扫码NG
5 | 右扫码NG | EM15008 | EM15048 | EM15080.04 | EM15082.04 |  |  |  |  | EM15104.06 |  | EM15104.07 |  | EM15104.09 |  | CHANNEL | EM15010 | 左扫码配对上料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15050 | 左扫码配对上料Z轴脉冲 | BOOL | EM15200.05 | 左扫码配对上料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15202.05 | 左扫码配对上料位置跟踪 | BOOL | EM15204.05 | 上料X轴当前在左扫码配对 | BOOL | EM15206.05 | 上料Z轴当前在左扫码配对 | BOOL | EM15208.5 | 上料轴位置左扫码配对
6 | 左扫码配对 | EM15010 | EM15050 | EM15080.05 | EM15082.05 | [10 empty] | CHANNEL | EM15012 | 右扫码配对上料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15052 | 右扫码配对上料Z轴脉冲 | BOOL | EM15200.06 | 右扫码配对上料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15202.06 | 右扫码配对上料位置跟踪 | BOOL | EM15204.06 | 上料X轴当前在右扫码配对 | BOOL | EM15206.06 | 上料Z轴当前在右扫码配对 | BOOL | EM15208.6 | 上料轴位置右扫码配对
7 | 右扫码配对 | EM15012 | EM15052 | EM15080.06 | EM15082.06 | [13 empty] | CHANNEL | EM15054 | 上料Z轴安全位置脉冲 | [10 empty] | EM15206.07 | 上料Z轴当前在安全位
序号 | 下料位置 | 下料X轴脉冲 | 下料Z轴脉冲 | 设定按钮 | 位置跟踪 | 下料X轴自动速度 | 下料X轴手动速度 | 下料X轴当前位置 | 下料Z轴当前位置 | X轴+ | X轴- | Z轴+ | Z轴- | 方向脉冲+ | 方向脉冲- | [6 empty] | 下料XZ脉冲示教 | [6 empty] | 下料X轴当前在 |  |  | 下料Z轴当前在 |  |  | 下料轴位置
1 | 1#腔体 | EM15020 | EM15060 | EM15081.00 | EM15083.00 | EM15220 | EM15222 | EM15101 | EM15103 | EM15105.00 | EM15105.01 | EM15105.02 | EM15105.03 | EM15110 | EM15112 | CHANNEL | EM15020 | 1#腔体下料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15060 | 1#腔体下料Z轴脉冲 | BOOL | EM15201.00 | 1#腔体下料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15203.00 | 1#腔体下料位置跟踪 | BOOL | EM15205.00 | 下料X轴当前在1#腔体 | BOOL | EM15207.00 | 下料Z轴当前在1#腔体 |  | EM15209.0 | 下料轴位置1#腔体
2 | 2#腔体 | EM15022 | EM15062 | EM15081.01 | EM15083.01 |  |  |  |  | X轴初始化 |  | Z轴初始化 |  |  |  | CHANNEL | EM15022 | 2#腔体下料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15062 | 2#腔体下料Z轴脉冲 | BOOL | EM15201.01 | 2#腔体下料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15203.01 | 2#腔体下料位置跟踪 | BOOL | EM15205.01 | 下料X轴当前在2#腔体 | BOOL | EM15207.01 | 下料Z轴当前在2#腔体 |  | EM15209.1 | 下料轴位置2#腔体
3 | 3#腔体 | EM15024 | EM15064 | EM15081.02 | EM15083.02 | 下料Z轴自动速度 | 下料Z轴手动速度 |  |  | EM15105.04 |  | EM15105.05 |  |  |  | CHANNEL | EM15024 | 3#腔体下料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15064 | 3#腔体下料Z轴脉冲 | BOOL | EM15201.02 | 3#腔体下料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15203.02 | 3#腔体下料位置跟踪 | BOOL | EM15205.02 | 下料X轴当前在3#腔体 | BOOL | EM15207.02 | 下料Z轴当前在3#腔体 |  | EM15209.2 | 下料轴位置3#腔体
4 | 左检测NG | EM15026 | EM15066 | EM15081.03 | EM15083.03 | EM15224 | EM15226 |  |  | X轴初始化完成 |  | Z轴初始化完成 |  |  |  | CHANNEL | EM15026 | 左检测NG下料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15066 | 左检测NG下料Z轴脉冲 | BOOL | EM15201.03 | 左检测NG下料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15203.03 | 左检测NG下料位置跟踪 | BOOL | EM15205.03 | 下料X轴当前在左检测NG | BOOL | EM15207.03 | 下料Z轴当前在左检测NG |  | EM15209.3 | 下料轴位置左检测NG
5 | 右检测NG | EM15028 | EM15068 | EM15081.04 | EM15083.04 |  |  |  |  | EM15105.06 |  | EM15105.07 |  |  |  | CHANNEL | EM15028 | 右检测NG下料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15068 | 右检测NG下料Z轴脉冲 | BOOL | EM15201.04 | 右检测NG下料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15203.04 | 右检测NG下料位置跟踪 | BOOL | EM15205.04 | 下料X轴当前在右检测NG | BOOL | EM15207.04 | 下料Z轴当前在右检测NG |  | EM15209.4 | 下料轴位置右检测NG
6 | 左检测配对 | EM15030 | EM15070 | EM15081.05 | EM15083.05 |  |  |  |  | 全部初始化 |  | Z轴联动 |  |  |  | CHANNEL | EM15030 | 左检测配对下料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15070 | 左检测配对下料Z轴脉冲 | BOOL | EM15201.05 | 左检测配对下料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15203.05 | 左检测配对下料位置跟踪 | BOOL | EM15205.05 | 下料X轴当前在左检测配对 | BOOL | EM15207.05 | 下料Z轴当前在左检测配对 |  | EM15209.5 | 下料轴位置左检测配对
7 | 右检测配对 | EM15032 | EM15072 | EM15081.06 | EM15083.06 |  |  |  |  | EM15105.08 |  | EM15105.09 |  |  |  | CHANNEL | EM15032 | 右检测配对下料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15072 | 右检测配对下料Z轴脉冲 | BOOL | EM15201.06 | 右检测配对下料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15203.06 | 右检测配对下料位置跟踪 | BOOL | EM15205.06 | 下料X轴当前在右检测配对 | BOOL | EM15207.06 | 下料Z轴当前在右检测配对 |  | EM15209.6 | 下料轴位置右检测配对
8 | 检测OK | EM15034 | EM15074 | EM15081.07 | EM15083.07 | [10 empty] | CHANNEL | EM15034 | 检测OK下料X轴脉冲 | CHANNEL | EM15074 | 检测OK下料Z轴脉冲 | BOOL | EM15201.07 | 检测OK下料XZ脉冲示教 | BOOL | EM15203.07 | 检测OK下料位置跟踪 | BOOL | EM15205.07 | 下料X轴当前在检测OK | BOOL | EM15207.07 | 下料Z轴当前在检测OK |  | EM15209.7 | 下料轴位置检测OK
[19 empty] | CHANNEL | EM15076 | 下料Z轴安全位置脉冲 | [10 empty] | EM15207.08 | 下料Z轴当前在安全位

## 入盘手动
下运输机构 | 1500.00 | 下运输机构调速电机
| 1500.01 | 下运输顶升气缸1、2顶升
| 1500.02 | 下运输顶升气缸3、4顶升
| 1500.03 | 下运输顶升气缸1、2下降
| 1500.04 | 下运输顶升气缸3、4下降
上运输机构 | 1500.05 | 上运输机构调速电机
| 1500.06 | 上运输顶升气缸1、2顶升
| 1500.07 | 上运输顶升气缸3、4顶升
| 1500.08 | 上运输顶升气缸1、2下降
| 1500.09 | 上运输顶升气缸3、4下降
| 1500.10 | 上运输阻挡伸出
| 1500.11 | 上运输阻挡缩回
闭合机构 | 1500.12 | 闭合机构调速电机
| 1500.13 | 闭合机构三轴气缸伸出
| 1500.14 | 闭合机构三轴气缸缩回
| 1500.15 | 闭合机构闭合气缸伸出
| 1501.00 | 闭合机构闭合气缸缩回
龙门升降机构 | 1501.01 | 龙门升降机构三轴气缸伸出
| 1501.02 | 龙门升降机构三轴气缸缩回
| 1501.03 | 龙门升降机构伺服刹车
| 1501.04 | 龙门升降机构伺服使能ON
| 1501.05 | 龙门升降机构伺服报警解除
进料伺服 | 1501.06 | 进料机械手X轴伺服使能ON
| 1501.07 | 进料机械手X轴伺服报警解除
| 1501.08 | 进料机械手Y轴伺服使能ON
| 1501.09 | 进料机械手Y轴伺服报警解除
| 1501.10 | 进料机械手Z轴伺服刹车
| 1501.11 | 进料机械手Z轴伺服使能ON
| 1501.12 | 进料机械手Z轴伺服报警解除
| 1501.13 | 备用
| 1501.14 | 备用
| 1501.15 | 备用

## 初始化
1#腔体 |  |  |  | 2#腔体 |  |  |  | 3#腔体
| BOOL | 1200.00 | 1#腔体关自检and自动功能块 |  | BOOL | 1210.00 | 2#腔体关自检and自动功能块 |  | BOOL | 1220.00 | 3#腔体关自检and自动功能块
| BOOL | 1200.01 | 1#腔体关腔体测试电磁阀 |  | BOOL | 1210.01 | 2#腔体关腔体测试电磁阀 |  | BOOL | 1220.01 | 3#腔体关腔体测试电磁阀
| BOOL | 1200.02 | 1#腔体开腔体and电池破真空阀 |  | BOOL | 1210.02 | 2#腔体开腔体and电池破真空阀 |  | BOOL | 1220.02 | 3#腔体开腔体and电池破真空阀
| BOOL | 1200.03 | 1#腔体关腔体and电池破真空阀 |  | BOOL | 1210.03 | 2#腔体关腔体and电池破真空阀 |  | BOOL | 1220.03 | 3#腔体关腔体and电池破真空阀
| BOOL | 1200.04 | 1#腔体腔体到下降位 |  | BOOL | 1210.04 | 2#腔体腔体到下降位 |  | BOOL | 1220.04 | 3#腔体腔体到下降位
| BOOL | 1200.05 | 1#腔体腔体到出料位 |  | BOOL | 1210.05 | 2#腔体腔体到出料位 |  | BOOL | 1220.05 | 3#腔体腔体到出料位
| BOOL | 1200.06 | 1#腔体初始化 |  | BOOL | 1210.06 | 2#腔体初始化 |  | BOOL | 1220.06 | 3#腔体初始化
| BOOL | 1200.07 | 1#腔体备用 |  | BOOL | 1210.07 | 2#腔体备用 |  | BOOL | 1220.07 | 3#腔体备用
| BOOL | 1200.08 | 1#腔体备用 |  | BOOL | 1210.08 | 2#腔体备用 |  | BOOL | 1220.08 | 3#腔体备用
| BOOL | 1200.09 | 1#腔体备用 |  | BOOL | 1210.09 | 2#腔体备用 |  | BOOL | 1220.09 | 3#腔体备用
| BOOL | 1200.10 | 1#腔体备用 |  | BOOL | 1210.10 | 2#腔体备用 |  | BOOL | 1220.10 | 3#腔体备用
| BOOL | 1200.11 | 1#腔体备用 |  | BOOL | 1210.11 | 2#腔体备用 |  | BOOL | 1220.11 | 3#腔体备用
| BOOL | 1200.12 | 1#腔体备用 |  | BOOL | 1210.12 | 2#腔体备用 |  | BOOL | 1220.12 | 3#腔体备用
| BOOL | 1200.13 | 1#腔体备用 |  | BOOL | 1210.13 | 2#腔体备用 |  | BOOL | 1220.13 | 3#腔体备用
| BOOL | 1200.14 | 1#腔体备用 |  | BOOL | 1210.14 | 2#腔体备用 |  | BOOL | 1220.14 | 3#腔体备用
| BOOL | 1200.15 | 1#腔体备用 |  | BOOL | 1210.15 | 2#腔体备用 |  | BOOL | 1220.15 | 3#腔体备用
·

## 测试流程
双腔模式流程 | 单腔、复测模式流程
开始
腔体抽气允许
#1，#2总阀开
抽气阀开
抽气压力到
氦检阀开
抽气关延时到
抽气阀关
氦检时间到
读漏率
氦检阀关
测试结果NG
清管路完成
破真空阀开
#1，#2总阀关
复测完成
#1，#2总阀开
破真空阀关
破真空阀开
#1，#2总阀关
破真空阀关
结束
Y
N
Y
N
N
Y
Y
N
N
Y
开始
#1总阀开
抽气阀开
N
Y